Ozn. postępowania N-M.ZP/17/2022                                                                                                                                                                	                                                                               Załącznik nr 3 do SWZ

Pakiet nr 1 – Gazometria – odczynniki z dzierżawą analizatorów podstawowego i zapasowego

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

| ANALIZATOR PODSTAWOWY ORAZ ANALIZATOR ZAPASOWY |
| --- |
| Pełna nazwa, typ lub model urządzenia** |  |
| Producent** |  |
| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| a. | b. | c. | d. |
|  | Dwa fabrycznie nowe analizatory lub po pełnym przeglądzie technicznym - rok produkcji, nie starsze niż z 2020 | TAK |  |
|  | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0.1 mmol/L), cCl‾, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl) | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory | TAK |  |
|  | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: Maksymalnie 45 μl - z kapilary Maksymalnie 65 μl- ze strzykawki | TAK |  |
|  | Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 45 sekund | TAK |  |
|  | Wpięcie analizatora do sieci informatycznej firmy ATD SOFTWARE | TAK |  |
|  | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna) | TAK |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. | TAK |  |
|  | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie nie mniejsza niż 30 dni. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
|  | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną | TAK |  |
|  | Czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 35 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety) | TAK |  |
|  | Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych. | TAK |  |
|  | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na analizator – okres dzierżawy | TAK |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny | TAK |  |
|  | Bezpłatny cykl szkoleń z zakresu obsługi analizatora, interpretacji wyników itp. | TAK |  |
|  | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej | TAK |  |
|  | Wbudowany system automatycznego mieszania próbek | TAK |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Wykonawca na czas trwania umowy nieodpłatnie dostarczy lodówkę do przechowywania odczynników. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii, w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca dostarczy opis rozwiązania w momencie składania oferty. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z działem IT szpitala. | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „d”

** - wskazania pełnej nazwy produktu, typu lub modelu oraz producenta