| ANALIZATOR BIOCHEMICZNY GŁÓWNY |
| --- |
| TYP | MODEL | Rok produkcji | Producent | Kraj pochodzenia |

Pakiet nr 3- Biochemia- odczynniki z dzierżawą analizatora podstawowego i zapasowego

| L.P | Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje: | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I . WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Automatyczny, nablatowy analizator biochemiczny |  |
| 2. | Analizator nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 |  |
| 3. | Pełna automatyzacja wykonywanych badań – do oznaczeń rutynowych i citowych, w surowicy, osoczu, moczu , płynach ustrojowych, hemolizatach krwi pełnej |  |
| 4. | Praca analizatora w zakresie pomiarowym dł. Fali : 340 – 800 nm – minimum 12 długości fali |  |
| 5. | System odczynnikowy aplikacyjnie zamknięty, możliwość otwarcia maksymalnie 3 kanałów |  |
| 6. | Metody pomiarowe: - kolorymetria - turbidymetria - punkt końcowy, stały czas, kinetyka - jedno-/ dwuodczynnikowe - mono i bichromatyczne |  |
| 7, | Minimalna wydajność oferowanego analizatora – 240 oznaczeń fotometrycznych. |  |
| 9. | Obrotowy dysk mieszczący 80 kuwet wielorazowego użytku z tworzywa sztucznego, mycie kuwet przy pomocy gorącego detergentu i gorącej wody; detekcja zanieczyszczonych kuwet |  |
| 10. | Zużycie wody – nie większe niż 6,5 L/ godz |  |
| 11. | Kuwety stabilizowane za pomocą powietrza do temperatury 37°C ± 0,1°C |  |
| 12. | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek badanych opisanych różnymi systemami kodowymi |  |
| 13. | Oznaczenia dokonywane z próbek pierwotnych oraz próbek pediatrycznych |  |
| 14. | Możliwość ciągłego dostawiania próbek bez przerywania pracy analizatora |  |
| 15. | Detektor wykrywania skrzepów w materiale badanym |  |
| 16. | Detektor kolizji w pionie i w poziomie oraz detektor poziomu cieczy |  |
| 17. | Rotor odczynnikowy – minimum 50 pozycji odczynnikowych w chłodzonym przedziale |  |
| 18. | Odczynniki z linii dedykowanej, opatrzone kodami kreskowymi, uzupełnianie odczynników w dowolnych pozycjach |  |
| 19. | Chłodzenie odczynników niezależnie od temperatury otoczenia dla wszystkich pozycji rotora w zakresie: 2°-12°C |  |
| 20. | Wszystkie odczynniki, kontrole i kalibratory od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu. Możliwy pojedynczy parametr pochodzący od innego producenta. |  |
| 21. | Mulltikalibrator na dwóch poziomach. |  |
| 22. | Odczynnik do oznaczania bilirubiny metodą wanadową; trwałość odczynnika do oznaczania bilirubiny całkowitej powyżej miesiąca. |  |
| 23. | Liniowość odczynnika do oznaczania CRP min do 31.5 mg/dl |  |
| 24. | Możliwość rozcieńczania wstępnego oraz po wykonaniu oznaczenia (np. po przekroczeniu granicy liniowości) |  |
| 25. | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla odczynników |  |
| 26. | System optyczny analizatora oparty na lampie halogenowej jako źródle światła |  |
| 27. | System kontroli jakości oparty o: - wykresy Levey-Jennings - wykres bliźniaczy (Twin-Plot) - reguły Westgarda - błąd skumulowany - wydruk wykresów oraz wartości liczbowych QC |  |
| 28. | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 29. | System pracy w trybie „pacjent po pacjencie” |  |
| 30. | Możliwość tworzenia profili zleconych badań |  |
| 31. | Archiwizacja wyników badań |  |
| 32. | Monitorowanie czasu wykonania badań, poziomu odczynników i próbek na ekranie monitora |  |
| 33. | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z system LIS |  |
| 34. | Zewnętrzny komputer sterujący pracą analizatora z oprogramowaniem działającym w systemie Windows, monitor LCD, złącze RS 232 do pełnej dwukierunkowej transmisji danych, drukarka laserowa, |  |
| 35. | Zewnętrzny UPS (możliwość podtrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania sieci elektrycznej) – min.20 minut |  |
| 36. | Komunikaty dźwiękowe o nieprawidłowościach w trakcie wykonywania oznaczeń |  |
| 37. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym |  |

| ANALIZATOR BIOCHEMICZNY DODATKOWY |
| --- |
| TYP | MODEL | Rok produkcji | Producent | Kraj pochodzenia |

| L.P | Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje: | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I . WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Automatyczny, nablatowy analizator biochemiczny |  |
| 2. | Analizator nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 |  |
| 3. | Pełna automatyzacja wykonywanych badań – do oznaczeń rutynowych i citowych, w surowicy, osoczu, moczu , płynach ustrojowych, hemolizatach krwi pełnej |  |
| 4. | Praca analizatora w zakresie pomiarowym dł. Fali : 340 – 800 nm – minimum 12 długości fali |  |
| 5. | System odczynnikowy aplikacyjnie zamknięty, możliwość otwarcia maksymalnie 3 kanałów |  |
| 6. | Metody pomiarowe: - kolorymetria - turbidymetria - punkt końcowy, stały czas, kinetyka - jedno-/ dwuodczynnikowe - mono i bichromatyczne |  |
| 7, | Minimalna wydajność oferowanego analizatora – 200 oznaczeń fotometrycznych na godzinę |  |
| 9. | Obrotowy dysk mieszczący 40 jednorazowych kuwet z tworzywa sztucznego, detekcja zanieczyszczonych kuwet |  |
| 10. | Zużycie wody – nie większe niż 3 L/ godz |  |
| 11. | Kuwety stabilizowane za pomocą powietrza do temperatury 37°C ± 0,1°C |  |
| 12. | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek badanych opisanych różnymi systemami kodowymi |  |
| 13. | Oznaczenia dokonywane z próbek pierwotnych oraz próbek pediatrycznych |  |
| 14. | Możliwość ciągłego dostawiania próbek bez przerywania pracy analizatora |  |
| 16. | Detektor kolizji w pionie i w poziomie oraz detektor poziomu cieczy |  |
| 17. | Rotor odczynnikowy – 40 pozycji odczynnikowych w chłodzonym przedziale |  |
| 18. | Odczynniki z linii dedykowanej, płynne, gotowe do wstawienia na pokład, opatrzone kodami kreskowymi, uzupełnianie odczynników w dowolnych pozycjach |  |
| 19. | Chłodzenie odczynników niezależnie od temperatury otoczenia dla wszystkich pozycji rotora w zakresie: 2°-12°C |  |
| 20. | Wszystkie odczynniki, kontrole i kalibratory od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu |  |
| 21. | Mulltikalibrator na dwóch poziomach. |  |
| 23. | Liniowość odczynnika do oznaczania CRP min do 31.5 mg/dl |  |
| 24. | Możliwość rozcieńczania wstępnego oraz po wykonaniu oznaczenia (np. po przekroczeniu granicy liniowości) |  |
| 25. | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla odczynników |  |
| 26. | System optyczny analizatora oparty na lampie halogenowej jako źródle światła |  |
| 27. | System kontroli jakości oparty o: - wykresy Levey-Jennings - wykres bliźniaczy (Twin-Plot) - reguły Westgarda - błąd skumulowany - wydruk wykresów oraz wartości liczbowych QC |  |
| 28. | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 29. | System pracy w trybie „pacjent po pacjencie” |  |
| 31. | Archiwizacja wyników badań |  |
| 32. | Monitorowanie czasu wykonania badań, poziomu odczynników i próbek na ekranie monitora |  |
| 33. | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z system LIS |  |
| 34. | Zewnętrzny komputer sterujący pracą analizatora z oprogramowaniem działającym w systemie Windows, monitor LCD, złącze RS 232 do pełnej dwukierunkowej transmisji danych, drukarka laserowa, |  |
| 35. | Zewnętrzny UPS (możliwość podtrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania sieci elektrycznej) – min.20 minut |  |
| 36. | Komunikaty dźwiękowe o nieprawidłowościach w trakcie wykonywania oznaczeń |  |
| 37. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym |  |