FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 4

JONY – ODCZYNNIKI  I  MATERIAŁY  EKSPLOATACYJNE  DO  ANALIZATORA  EASYELEKTROLITE ( MEDICA )

Szacunkowa ilość badań 24 m-ce – JONY – 18 000 oznaczeń

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość na 2 lata | Cena opakowania netto | VAT % | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw kalibrujący ( moduł odczynnikowo – ściekowy ) |  | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw czyszczący |  | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda Na+ |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda K+ |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda Cl - |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda referencyjna |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw wężyków pompki |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uszczelka portu próbki |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt odczynników i eksploatacji wynosi |  |  |  |

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

Załącznik  nr 4a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### PAKIET  NR 5

### TESTY DIAGNOSTCZNE, ODCZYNNIKI LABORATORYJNE ORAZ TESTY DO ANALIZY MOCZU Z  DZIERŻAWĄ  CZYTNIKA

| L.p | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość testów na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Wymagana ilość opakowań na 24 m-ce | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe do analizy moczu,minimum 10 parametrowe - ciężar wł., pH, białko, glukoza, ketony, bilirubina, azotyny, urobilinogen,leukocyty |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocz kontrolny( 5 x w tygodniu) dwa poziomy |  | Do określenia przez oferenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test ciążowy(paskowy) |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ASO (test lateksowy plus kontrole) |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CRP latex (test) |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RF lateks plus kontrole |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trójcykliczne antydepresanty - test |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Extona |  | 3 litry |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik Ehrlicha |  | 3x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik Lugola |  | 3x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | GBS – test wymazy z pochwy ( w zestawie test i wymazówka ) |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Barwnik do retykulocytów |  | 4x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szybki test wykrywający wirusa grypy (typ A i B) w wymazach z nosa |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Test kasetkowy do wykrywania wirusa RSV w wymazach, popłuczynach lub aspiratach z nosa- zestaw z kontrolą dodatnią |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

Wymagania dotyczące testów i odczynników:

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

- Mocz kontrolny płynny o stabilności minimum 14 dni po otwarciu.

- Paski  do analizy moczu minimum 10 - parametrowe, dodatkowe pole kompensacyjne na paskach, eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczenia glukozy i krwi.

Parametry graniczne dla czytnika:

| NAZWA – TYP APARATU |  |
| --- | --- |
| OFERENT I PRODUCENT |  |
| ROK PRODUKCJI |  |

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | Parametr | Tak /Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż 2017 rok produkcji. |  |
| 2. | Wydajność analizatora minimum 400 ozn. na godz. |  |
| 3. | Menu w języku polskim |  |
| 4. | Pamięć min. 1000 wyników badań. |  |
| 5. | Automatyczna kalibracja aparatu przy uruchomieniu aparatu, bez wykonywania oznaczeń kalibracyjnych, bez użycia dodatkowych specjalnych pasków, kodów kreskowych (potwierdzone deklaracją producenta i odpowiednim fragmentem instrukcji) |  |
| 6. | Pasek standardowy wielokrotnego użytku do sprawdzania układu optycznego na wyposażeniu analizatora |  |
| 7. | Ekran dotykowy LCD służący do komunikacji z aparatem tj. wyboru funkcji, ustawień. |  |
| 8. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach (SI, konwencjonalne, system plusowy – arbitralny) |  |
| 9. | Flagowanie wyników patologicznych |  |
| 10. | Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków |  |
| 11. | Wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 13. | Wbudowana drukarka na papier termiczny . |  |
| 14. | Automatyczne przesyłanie wyników oznaczeń do zewnętrznego oprogramowania firmy ATD – SOFTWARE (bez wykonywania dodatkowych czynności związanych z wysyłaniem danych) |  |
| 15. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na paskach) |  |
| 16. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczenia |  |
| 17. | Ciekły materiał kontrolny (mocz kontrolny), gotowy do użycia, na dwóch poziomach (normalny, patologiczny) do przeprowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej |  |
| 18. | Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa analizatora)

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

Załącznik nr 4 a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY -  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 7

ODCZYNNIKI DO KLASYFIKACJI GRUP KRWI I SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

| L.p | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy/ producent | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Wymagana ilość opakowań na 24 m-ce | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM lub RUM-1 |  | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM + IgG lub BLEND |  | 800 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty-A |  | 400ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty – A ( inny klon lub seria niż powyżej ) |  | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty – B |  | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny anty-B ( inny klon lub seria niż powyżej ) |  | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dolichotest |  | 30 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Standard anty-D o aktywności < lub= 0,05 IU/ml, 0,01 µg/ml |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Krwinki wzorcowe do układu AB0 – gotowe do użycia |  | Do określenia przez oferenta: umożliwiające ciągłość pracy i wykonanie średnio 150 badań miesięcznie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyty serologiczne białe, 5 wgłębień w rzędzie |  | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PBS-buforowany 0,15 mol/l roztwór NaCl pH 6,9 |  | 15 litrów (opakowanie maksymalnie 1 litr) |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt odczynników |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

Wymagania dla odczynników:

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

- Dopuszcza się ampułki, buteleczki o pojemności maksymalnej 10 ml .

- Krwinki wzorcowe dostarczane sukcesywnie w terminach nakładających się z ich terminami ważności.

5.   Do oferty należy dołączyć metodykę w języku  polskim oraz protokoły kontroli jakości potwierdzające spełnienie  wymagań.

6.   Pozycje 1-9 wymagane certyfikaty CE .

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty

Łączna wartość oferty

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

Załącznik nr 4a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY -  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 8

ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄ WRAZ Z DIERRŻAWĄ APARATURY

| Lp. | Nazwa badania | Szacunkowa ilość badań na 2 lata | Wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Nr katalogowy, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badanie grupy krwi dorosłych z oznaczeniem izoaglutynin grupowych A1-B,A-B-D-ctl-A1 - B | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Potwierdzenie grupy krwi dorosłych – druga seria A-B-D, inne klony niż w punkcie 1 ( zgodnie z obowiązującymi przepisami )A-B-D/A-B-D | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Badanie grupy krwi noworodka I seria A –B –D – ctl -BTA | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka – druga seria A-B-D, inne klony niż w punkcie 3 ( zgodnie z obowiązującymi przepisami )A-B-D/A-B-D | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Badanie przeglądowe 3 krw. wzorcowych w PTA - LISS | 4020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Właściwa próba krzyżowa w PTA- LISS | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik LISS | Stosownie do ilości oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c – do testu PTA-LISS i NaCl | Stosownie do ilości oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw kontrolny ( krew kontrolna – krwinki z osoczem ) do oceny technik manualnych zawierający słabe przeciwciała anty – D lub anty – E lub anty – Fya- zgodnie z obowiązującymi przepisami | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Końcówki do pipety ( kompatybilne z tą pipetą ) | Stosownie do ilości oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dzierżawa aparatury ( dedykowana do systemu ) składającej się z: - wirówka na 6 - 12 mikrokart -1 szt. - pipeta automatyczna nieelektroniczna – 1 szt. | 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość oferty |  |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

GRANICZNE PARAMETRY JAKOŚCIOWO – TECHNICZNE ODCZYNNIKÓW  I MATERIAŁÓW  ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄWRAZ Z DIERRŻAWĄ APARATURY

| Lp. | ODCZYNNIKI | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie dopuszcza się ofert częściowych |  |
| 2 | Wymagane jest badanie grupy krwi ( anty –A , anty – B, anty – Dctl/A1 – B) mikrometodą żelową kolumnową .Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składa się z 6 mikrokolumn. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |
| 3 | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi ABO Rh D ( anty –A, anty- B, anty- D ) z innych klonów niż wymienione w pkt. 2. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |
| 4 | Wymagane są odczynniki do badania grupy krwi noworodka ( anty –A, anty –B, anty –D(VI -), anty-D(VI -), ctl,BTA ) mikrometodą żelową kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |
| 5 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka ( anty –A, anty- B, anty- D ( VI + ) / ( anty –A, anty- B, anty- D (VI + )) mikrometodą żelową kolumnową. Wymagane są odczynniki (anty-A, anty-B, anty- D ) z innych klonów niż wymienione w pkt.4 Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |
| 6 | Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych, włączając antygen Cw ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ). Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| 7 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| 8 | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych |  |
| 9 | Wymagane jest ,aby odczynniki były gotowe do użycia, surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. |  |
| 10 | Wymagany jest termin ważności odczynników – minimum 6 miesięcy od daty dostawy, termin ważności krwinek minimum 5 tygodni.. |  |
| 11 | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych < 1 %. |  |
| 12 | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia ( krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina < 1% ) i pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym się żelowym podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. |  |
| 13 | Wymagane są dostawy ( wg harmonogramu ) transportem monitorowanym pod względem temperatury wydruk ze wskazaniami temp. dołączony do transportu jak i do oferty ( przykładowy ). |  |
| 14 | Wymagane jest przechowywanie oferowanych mikrokart w temp. pokojowej ( 18-25 oC ) |  |
| 15 | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości – 4 razy w roku potwierdzonej certyfikatem. |  |
| 16 | Wymaga się, aby wszystkie odczynniki oraz sprzęt pochodziły od jednego producenta ( z wyjątkiem końcówek do pipet i poz. nr 7 ). |  |
| 17 |  |  |
| 18 | Wszystkie odczynniki, w szczególności krwinki, zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągła bezproblemową pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość wyspecyfikowanych badań. |  |
| 19 | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów-załączyć do oferty. |  |
| 20 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu/ dwa różne klony. |  |
| 21 | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności. |  |
| 22 | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych. |  |
| 23 | Zestaw kontrolny ( krew kontrolna – krwinki z osoczem )do oceny technik manualnych zawierający słabe przeciwciała anty-D lub anty – E lub anty-Fya- zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
| 24 | Odczynniki i wyroby medyczne z pakietu mają posiadać certyfikat CE. |  |

| Lp. | APARATURA | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagana jest nieelektroniczna multidozująca pipeta automatyczna dedykowana do systemu – 1 szt. |  |
| 2 | Wymagana jest wirówka do mikrokart max. 6-12 miejsc od tego samego producenta co mikrokarty - 1 szt. ( stały czas i prędkość wirowania, monitorowana mikroprocesorem, wyjmowany rotor) |  |
| 3 | Wymaga się bezpłatnego corocznego przeglądu technicznego połączonego z walidacją urządzeń w czasie trwania umowy. |  |
| 4 | Pełne szkolenie personelu pracowni potwierdzone certyfikatem. |  |
| 5 | Certyfikaty CE do oferowanych wyrobów medycznych |  |
| 6 | Wymagane jest dołączenie polskojęzycznej instrukcji obsługi aparatury ( w formie pisemnej lub elektonicznej np. na płycie CD/DVD ) i techniki wykonywanych badań. |  |

UWAGA: Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa wirówki )

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN