Nr sprawy: N-M.ZP/D/3/2011

NOVUM-MED. Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26

89-410 Więcbork

Przetarg nieograniczony na

dostawę sprzętu i aparatury  medycznej dla

Szpitala Powiatowego NZOZ

w Więcborku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Więcbork 25.05.2011 rok

##### Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Nazwa i adres Zamawiającego

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Opis części zamówienia

- Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Informacja o sposobie porozumiewania się oraz sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania

- Wymagania dotyczące wadium

- Termin związania z ofertą

- Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

- Informacja o podwykonawcach

- Załączniki

#### 1.

#### Zamawiający:

NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku

Adres: 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 26

Telefon: ( 52 ) 38 96 231 Fax: ( 52 ) 38 97 263

e-mail: szpitalwiecbork@post.pl

Godziny urzędowania: 7.00 – 14.30

Konto bankowe: BS Więcbork 108 16200030000141420000010

Numer NIP: 504-000-89-67      Numer REGON: 093213663

#### 2.   Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku, prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29       stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości   poniżej 193 000 EURO

#### 3.	Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  :

Zadanie I  - Zakup i dostawa  analizatora jonów -  szt. 1  / kod CPV 38.43.40.00-6/

Zadanie  II  - Zakup i dostawa  kolonoskopu – szt. 1    / kod CPV 33.16.80.00-5 /

Zadanie III -  Zakup i dostawa inkubatora zamkniętego – szt. 1 /  kod CPV 33.15.20.00-0/

zgodnie z załączonymi warunkami granicznymi – parametrami technicznymi, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WYMAGANIA

1.  Wykonawca zobowiązany będzie  do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia

2.  Wymagany termin gwarancji przedmiotu zamówienia – min. 24 m-ce licząc od dnia dostawy do Zamawiającego

3.  Szczegółowe wymagania określa załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ  - projekt umowy.

4.  Wykonawca poda w ofercie informację o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w zakresie dostarczonego przedmiotu

zamówienia : siedzibę, adres.

#### 4.	Opis części zamówienia

Oferta może być całościowa lub częściowa, tzn, może obejmować jedno lub kilka lub wszystkie zadania.

#### 5.	Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 6.	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### 7.	Termin wykonania zamówienia

7.1.	Wymagany termin realizacji zamówienia – 27 czerwiec 2011r.

7.2.	Miejsce realizacji zamówienia:  przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego  - NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku –Szpital Powiatowy NZOZ ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork

#### 8.	Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące :

8.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8.2.   posiadania  wiedzy i doświadczenia,

8.3.   dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

8.4.   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków :

W celu potwierdzenia warunku określonego w pkt. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do siwz  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunków  udziału  w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na  podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wówczas należy powyższe załączyć do oferty).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania  ;

1.   Wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury.

#### 9.	Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy .

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy   załączyć:

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do dokonywania czynności prawnych w  imieniu Wykonawcy – Oryginał lub kserokopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

    - Zaświadczenie z właściwego dla siedziby Wykonawcy naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Zaświadczenie z właściwego dla siedziby Wykonawcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.1.4.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej siwz.

  - W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, do oferty

należy załączyć:

9.2.1.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej siwz.

9.3.   W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić w ofercie :

9.3.1.  Deklarację zgodności CE lub wpis / zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych.

9.4.	Ponadto oferta musi zawierać:

9.4.1.   Podpisany i wypełniony formularz oferty – załącznik Nr 3.

9.4.2.  Podpisane i wypełnione zestawienie parametrów technicznych -  załącznik nr 4

9.4.3.  Podpisana i  wypełniona specyfikacja ilościowo – cenowa – załącznik nr 5

9.4.4.  Odpowiednie katalogi, foldery, materiały źródłowe producenta lub inne z czytelnym  oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów sprzętu w celu oceny zgodności  przedmiotu zamówienia z siwz. W przypadku katalogu w języku obcym do oferty należy dołączyć oryginalny katalog wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

9.4.5.  Jeżeli Wykonawca zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców składa wypełnione i podpisane

oświadczenie – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

Uwaga:

W przypadku:

1.	Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

2.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1:1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

3.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt.a  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.5.	Wymienione powyżej dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

W przypadku oferty wspólnej należy złożyć jedno pełnomocnictwo.

9.6.	Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu (dotyczy dokumentów wymienionych powyżej) w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości.

9.7.	Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej dokumentów oświadczeniem Wykonawcy.

9.7.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.8.	Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

9.8.1.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.8.2	 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia/dokumenty o których mowa w SIWZ w pkt. 9.1. składa każdy z Wykonawców. Dokumenty/ oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2. 9.3. 9.4. Wykonawcy składają wspólnie.

#### Informacje o sposobie porozumiewania się oraz sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazywania oświadczeń i dokumentów.

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

-  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

–  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.10.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.3.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10.1.

10.4.	Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.5.	Informacje dotyczące prowadzonego postępowania każda ze stron przekazuje drogą faksową - Fax: 52/3897 263.

10.6.	W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz opublikuje pytania i odpowiedzi na swojej stronie internetowej.

10.7.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią integralną specyfikacji oraz doręczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz i zostanie umieszczona na stronie internetowej.

10.8. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać od Zamawiającego w terminie do dnia 03.06.2011r.  lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego. Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ to http://www.bip.szpital-wiecbork.pl

10.9.  Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

#### Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień   dotyczących postępowania:

- Sławomir Jaskulski tel. 52 388 25 97 , kom. 0662 073 264  w zakresie merytorycznym

- Teresa Wojakowska, tel. 52 – 3896 237 - w zakresie proceduralnym.

- Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – do 14.00.

#### Wymagania dotyczące wadium

Nie jest wymagane

#### 13. Termin związania z ofertą

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz,  co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeśli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### 14. Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty wspólnej.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

  - Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.

  - Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków).

  - Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

    - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

    - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

    - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)

    - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w   miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

  - Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

  - Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być złożone w formie odrębnego załącznika do oferty.

14.17.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert.

14.18.	Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

14.19.	Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

#### 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku ul. Mickiewicza 26 ( sekretariat Zarządu – budynek D ) w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 03.06.2011 r. do godziny 0900

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą ) i adresem Wykonawcy.

  - Kopertę należy opisać następująco:

NOVUM-MED. Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26

89-410 Więcbork

„Przetarg na dostawę sprzętu i aparatury medycznej” – OFERTA

Nie otwierać przed dniem 03.06.2011r.  godz. 0905

15.5.	Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 03.06.2011 r. o godzinie 0905.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania  protokołu z otwarcia ofert, zawierającego informacje o których mowa w pkt. 15.7. i 15.8.

  - W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie :

    - oczywiste omyłki pisarskie.

    - oczywiste  omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

o wprowadzonych poprawkach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### 16.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

16.1.	Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

-   wartość netto przedmiotu zamówienia,

-   podatek VAT,

-   koszty ubezpieczenia,

-   koszty transportu,

-   koszt szkolenia personelu.

16.2.	Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

16.3.	Cenę oferty należy obliczyć  : Cenę jednostkową netto należy pomnożyć przez ilość, otrzymaną wartość netto należy pomnożyć przez stawkę VAT, otrzymując w ten sposób wartość VAT-u, wartość brutto otrzymujemy poprzez zsumowanie wartości netto i wartości VAT-u.

16.5.	Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towary i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- cena												100%

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:

P = (Pc x 1,00)

gdzie:

najniższa oferowana cena

## Pc =   ---------------------------------------	x 10

cena porównywanej oferty

- Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max. 10pkt.

2.	Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

#### 18.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 17.

  - Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ust.1, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały spełnione warunki opisane w art. 94 ust.2.

  - W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

  - Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych

#### 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

#### Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załączniki Nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### 21.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemne odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 22.	Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

  - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane   przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

  - Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem  lub drogą e-mailową kopię protokołu.

  - Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

    - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

    - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

    - Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

    - Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji.

    - Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

    - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

23.	Informacja o podwykonawcach

  - Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać zamówienie z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie, w jakim zakresie Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca składa w ofercie oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

Załączniki :

Załącznik Nr 1 –Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy

Załącznik Nr 3 –Wzór formularza oferty

Załącznik Nr 4 – Zestawienie parametrów technicznych

Załącznik nr  5 – specyfikacja ilościowo- cenowa

Załącznik Nr 6 – Wykaz podwykonawców

Załącznik Nr 7 – Wzór umowy

ZATWIERDZAM

N-M.ZP/D/ 3  /2011					                                                  Załącznik Nr 1 do SIWZ

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE:

(w związku z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu:

1)	posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania ;

2)	posiadania  wiedzy i doświadczenia;

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej ;

...............................................						               ...............................

(miejsce i data wystawienia)						              (podpis i pieczątka)

N-M.ZP/D/ 3  /2011					                                                  Załącznik Nr 2 do SIWZ

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda

ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem

Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

................................................				                              	...............................	(miejsce i data wystawienia)					                            (podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 3  /2011

………………………….

Pieczęć Wykonawcy							NOVUM-MED. Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26														89-410 Więcbork

# OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę aparatury i sprzętu medycznego

składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę:

Zadanie I  : Analizator jonów – szt. 1

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN

Zgodnie z wymaganiami technicznymi – warunkami granicznymi

Zadanie II : Kolonoskop  - szt. 1

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN

Zgodnie z wymaganiami technicznymi – warunkami granicznymi

Zadanie III : Inkubator zamkniety  - szt. 1

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN

Zgodnie z wymaganiami technicznymi – warunkami granicznymi

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania i jest zgodna z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........

…………………………………………………………….........

- Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefony)

- Nazwa banku oraz numer konta na które będą przekazywane należności za otrzymane faktury:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury.

- Proponowany okres gwarancji – nie krótszy niż …………………..

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

...........................................				                                                        ...............................

(miejsce i data wystawienia)				                                                        (podpis i pieczęć )

Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 3 /2011

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

ZADANIE  I –   Zakup i dostawa ANALIZATORA JONÓW  - sz. 1 dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ANALIZATOR JONÓW – 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa )model, typ, nr katalogowy  ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : min. 2010r. …………………………………….

Dystrybutor : pełna nazwa, adres, telefon…………………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wpisać odpowiednio TAK/NIE, oferowany parametr | Parametr (cecha)/wartość oferowana Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość oznaczania Na, K, Cl w krwi pełnej, osoczu, surowicy, moczu | tak |  |
| 2 | Zamknięty system ścieków i odczynników ( w jednym paku ) | tak |  |
| 3 | Krótki czas pomiaru – do 30 s. | tak |  |
| 4 | Mała objętość próbki | tak |  |
| 5 | Port wejściowy próbki przystosowany do podania próbki z kapilary i ze strzykawki | tak |  |
| 6 | Podawanie próbki z kapilary bez adapterów | tak |  |
| 7 | Całkowicie bezobsługowe elektrody | tak |  |
| 8 | Automatyczne, selektywne wyłączanie nieskalibrowanych elektrod | tak |  |
| 9 | Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu zużycia odczynników i informowanie o ich objętości | tak |  |
| 10 | Flagowanie wyników – system flagowania wyników znajdujących się poza granicami normalnymi i krytycznymi | tak |  |
| 11 | Automatyczny standby. Automatyczne lub programowe przechodzenie do standby | tak |  |
| 12 | Detekcja pęcherzyków powietrza w próbce | tak |  |
| 13 | Wbudowana drukarka oraz możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej | tak |  |
| 14 | Pamięć wyników i QC | tak |  |
| 15. | Możliwość wprowadzenia haseł dostępu w celu zabezpieczenia przed zmianą ustawień systemu | tak |  |
| 16. | Program statystycznej kontroli jakości – wykresy Levey – Jenningsa | tak |  |
| 17 | Złącze RS32 | tak |  |
| 18 | Mozliwość zasilania baterią | tak |  |
| 19 | Małe gabaryty, prosty kształt | tak |  |
| 20 | Minimum czynności konserwacyjnych | tak |  |
| 21 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych | tak |  |
| 22 | Atest CE analizatora | tak |  |
| 23 | Instrukcja obsługi urządzenia ( z dostawą ) wraz ze szkoleniem personelu. | tak | Oświadczenie Wykonawcy |
| 24 | Gwarancja min. 24 m-ce | tak | Oświadczenie Wykonawcy |

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. Oferowany analizator ma być fabrycznie nowy, kompletny ( tzn. w wyposażeniu nowy komplet elektrod oraz pakiet odczynników startowych ).

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta

Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 3 /2011

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

ZADANIE  II –   Zakup i dostawa KOLONOSKOPU -   - sz. 1 dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : min. 2010r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane | Parametr (cecha)/wartość oferowana Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna zanurzalność endoskopu | tak |  |
| 2 | Przetwornik CCD „kolor” | tak |  |
| 3 | Kanał roboczy min. 3,8 mm | tak |  |
| 4 | Długość robocza sondy wziernikowej 1500-1700 mm | tak |  |
| 5 | Kąt widzenia min. 1400 | tak |  |
| 6 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej góra - 1800 b) dół - 1800 c) prawo - 1600 d) lewo - 1600 | tak |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 13,2 mm | tak |  |
| 8 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | tak |  |
| 9 | Głębia ostrości min. 3-100mm |  |  |
| 10 | Obrotowy wtyk do procesora min 1800 |  |  |
| 11 | Programowalne przyciski endoskopowe (minimum 3). Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu. | tak |  |
| 12 | Zróżnicowana gibkość sondy wziernikowej (stała lub regulowana) | tak |  |
| 13 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem wizyjnym EPK-100p | tak |  |
| 14 | Niezależny, ręczny tester szczelności endoskopu z certyfikatem medycznym | tak |  |
| 15 | Instrukcja obsługi urządzenia ( z dostawą ) wraz ze szkoleniem personelu. |  | Oświadczenie Wykonawcy |
| 16 | Gwarancja min. 24 m-ce |  | Oświadczenie Wykonawcy |

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

..............................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta

Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 3  /2011

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

ZADANIE  III –   Zakup i dostawa INKUBATORA ZAMKNIETEGO -   - sz. 1 dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : min. 2010r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| Lp | Parametry wymagane i oceniane | Parametry i wartości wymagane | Parametr (cecha)/wartość oferowana Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1.1 | Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem (opisać co zapewnia inkubator) | TAK opis i zdjęcie oferowanego modelu |  |
| 1.2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie | TAK |  |
| 1.3 | Wymiary inkubatora (długość x szerokość) | TAK podać, pole nie większe jak 6000 cm2 |  |
| 1.4 | Wysokość od podłogi do materacyka max. 100 cm | TAK Podać |  |
| 1.5 | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) | TAK podać wymiary, min. długość 67 cm |  |
| 1.6 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |
| 1.7 | Kółka jezdne podstawy wyposażone w hamulec | TAK min. 2 |  |
| 2. | KOPUŁA INKUBATORA |  |  |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK _, |  |
| 2.2 | Otwierana przednia ścianka kopuły | TAK Opisać |  |
| 2.3 | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem | TAK Opisać sposób rozwiązania |  |
| 2.5 | Kształt otworów pielęgnacyjnych | TAK Opisać i podać ilość |  |
| 2.6 | Zamknięcia otworów pielęgnacyjnych: | TAK opisać |  |
| 2.6.1 | drzwiczki z cichym zamkiem | TAK min 5 sztuk |  |
| 2.6.2 | przysłona irysowa | TAK min 1 sztuka |  |
| 2.6.3 | Sposób uwalniania zamka drzwiczek otworów pielęgnacyjnych | TAK Łokciem, opisać |  |
| 2.7 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | TAK Min 2 sztuki Opisać |  |
| 2.8 | Prowadnice do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka | TAK |  |
| 2.9 | Regulacja kąta nachylenia materacyka (podać zakres w stopniach) ± 70 | TAK |  |
| 2. 10 | Sposób regulacji kąta nachylenia materacyka: płynny i cichy | TAK Opisać działanie |  |
| 2.10.1 | Pokrętła regulacji kata nachylenia od strony czołowej inkubatora | TAK Załączyć zdjęcie |  |
| 2. 11 | Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz inkubatora (podać o ile cm), z zabezpieczeniem przed przechyleniem materacyka przy wysunięciu. | TAK opisać |  |
| 2. 12 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą | TAK dwustrumieniowy |  |
| 2. 13 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |
| 2. 14 | Podać o ile (°C) spadnie temperatura wewnątrz kopuły po upływie 5 minut od otwarcia płyty czołowej Pomiar wykonać przy temp. otoczenia 24°C, po ustabilizowaniu temperatury powietrza inkubatora na 3 6° C | TAK Podać wartość w °C |  |
| 2. 15 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora | TAK ≤45dB |  |
| 3. | REGULACJA NAWILŻANIA |  |  |
| 3.1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) | TAK Opisać działanie |  |
| 3.2 | Zakres regulacji nawilżania (podać w % przy założeniu wilgotności otoczenia 50%) | TAK min. do 85% podać zakres |  |
| 3.3 | Pomiar wilgotności względnej w % metodą elektroniczną z cyfrowym wyświetlaczem wartości | TAK |  |
| 3.4 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka -zmniejszenie ryzyka zakażeń | TAK opisać |  |
| 3.5 | Aktywne nawilżanie - podgrzewanie wody do bezpiecznej temperatury | TAK |  |
| 4. | REGULACJA TEMPERATURY |  |  |
| 4.1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manuał control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: | TAK 28-38°C podać zakres |  |
| 4.2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: | TAK 35,5-37,0°C podać zakres |  |
| 4. 2.1 | Średnica czujnika temperatury skóry do wyboru wcześniak lub noworodek | TAK min. 2 podać |  |
| 4.3 | Rozdzielczość regulacji temperatury dla obydwu metod | TAK 0,1 °C |  |
| 5. | TLENOTERAPIA |  |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą | TAK Zakres do 60% |  |
| 5.2 | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami regulowanych alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). | TAK |  |
| 6. | MONITOROWANIE |  |  |
| 6.1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: | TAK Opisać układ monitorowania |  |
| 6.1.1 | Temperaturę na skórze noworodka w zakresie: | TAK 32 - 41°C |  |
| 6.1.2 | Temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora w zakresie: | TAK 25 - 41°C |  |
| 6.1.3 | Temperaturę dziecka w dwóch punktach ciała. | TAK |  |
| 6.1.4 | Informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | TAK |  |
| 6.2 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). | TAK |  |
| 6.3 | Monitorowanie wilgotności względnej w % | TAK |  |
| 6.4 | Monitorowanie stężenia tlenu w % | TAK |  |
| 6.5 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej głowicy | TAK |  |
| 6.6 | Głowica daje się w łatwy sposób wyjąć z inkubatora (bez użycia narzędzi i odkręcania śrub) | TAK |  |
| 7 | ALARMY |  |  |
| 7.1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | TAK Opisać system |  |
| 7.1.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w Dowietrzu pod kopułą inkubatora (podać o ile °C musi zmienić się temperatura, aby alarm zadziałał): | TAK |  |
| 7.1.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) (podać o ile °C musi zmienić się temperatura, aby alarm zadziałał): | TAK |  |
| 7.1.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury (podać max. dopuszczalną temperaturę i o ile °C musi nastąpić przekroczenie, aby alarm zadziałał) | TAK |  |
| 7.1.4 | Zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza | TAK |  |
| 7.1.5 | Uszkodzenia lub braku połączenia czujników temperatury. | TAK |  |
| 7.1.6 | Zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
| 7.1.7 | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu | TAK |  |
| 7.1.8 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | TAK |  |
| 7.2 | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury poza obszar nastaw przez automatycznie odłączenie grzałki | TAK |  |
| 7.3 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna przekroczenia temperatury powietrza w inkubatorze 37°C. | TAK |  |
| 8. | TESTY I POZOSTAŁE PARAMETRY |  |  |
| 8.1 | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci | TAK |  |
| 8.2 | Inkubator posiada pamięć nastawionych parametrów, które ustawiają się automatycznie po ponownym włączeniu zasilania | TAK |  |
| 9. | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
| 9.1 | Certyfikat zgodności CE | TAK Dołączyć kopię |  |
| 9.1 | Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | TAK Dołączyć kopię |  |
| 10. | EKSPLOATACJA |  |  |
| 10.1 | Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 10.2 | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. | TAK Wymienić elementy które można wyjąć do mycia |  |
| 11. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 11.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia | TAK 2 sztuki |  |
| 11.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji | TAK 1 sztuka |  |
| 11.3 | Oryginalne firmowe materiały informacyjne (FMI) zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu, potwierdzające zaoferowane parametry i konfigurację aparatu. Dokumenty w języku obcym powinny | TAK |  |
|  | posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski. |  |  |
| 11.4 | Wąż do tlenu z końcówką dopasowaną do instalacji szpitalnej | TAK |  |
| 11.5 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11.6 | Pokrowce bawełniane na materacyk | TAK 2 sztuki |  |
| 11.7 | Szyna boczna do mocowania akcesoriów umiejscowiona na krótszym boku inkubatora | TAK min. 1 |  |
| 11.8 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury | TAK 8 sztuk |  |
| 11.9 | Pokrowiec na inkubator zapewniający widoczność noworodka z jednej strony | TAK 2 sztuki |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli

w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem

granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta

Załącznik Nr 5 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 3  /2011

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

SPECYFIKACJA  ILOŚCIOWO-CENOWA

ZADANIE I – ZAKUP I DOSTAWA ANALIZATORA JONÓW – 1 szt.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator jonów | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem : |  |  |  |  |

Wartość netto  słownie  : …………………………………………

Wartość podatku VAT słownie : …………………………………..

Wartość brutto słownie : ………………………………………….

……………………………………….                                                                                                                    ………………………………………………

miejscowość i data                                                                                                                                                                      podpis oferenta

Załącznik Nr 5 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 3  /2011

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

SPECYFIKACJA  ILOŚCIOWO-CENOWA

ZADANIE II – ZAKUP I DOSTAWA KOLONOSKOPU  – 1 szt.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolonoskop | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| Razem : |  |  |  |  |

Wartość netto  słownie  : …………………………………………

Wartość podatku VAT słownie : …………………………………..

Wartość brutto słownie : ………………………………………….

……………………………………….                                                                                                                    ………………………………………………

miejscowość i data                                                                                                                                                                      podpis oferenta

Załącznik Nr 5 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 3  /2011

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

SPECYFIKACJA  ILOŚCIOWO-CENOWA

ZADANIE III – ZAKUP I DOSTAWA INKUBATORA ZAMKNIETEGO  – 1 szt.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iinkubator zamknięty | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| Razem : |  |  |  |  |

Wartość netto  słownie  : …………………………………………

Wartość podatku VAT słownie : …………………………………..

Wartość brutto słownie : ………………………………………….

……………………………………….                                                                                                                    ………………………………………………

miejscowość i data                                                                                                                                                                      podpis oferenta

N-M.ZP/D/ 3  /2011                                                                                            Załącznik Nr 6 do SIWZ

# PODWYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................

| L.P. | Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej wartości zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| RAZEM: |  |

................................................			                                      	...............................

(miejsce i data wystawienia)				                          (podpis i pieczątka)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007-2013”

Załącznik Nr 7

UMOWA NR ……. /D/2011/…………..

/  projekt /

### zawarta dnia ................ 2011 roku w Więcborku

pomiędzy:

NOVUM – MED Sp z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy NZOZ  w Więcborku ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220302

NIP 504-000-89-67   REGON  093213663

reprezentowaną przez :

Prezesa Zarządu – Stanisława Plewako

Główną Księgową – Barbarę Myślińską

zwanym dalej  Kupującym

a

....................................................................

reprezentowaną przez:

zwanym dalej Sprzedającym,

o treści następującej:

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

- Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia .........2011 roku nr ogłoszenia BZP……………..Sprzedający sprzedaje a  Kupujący nabywa dostawę, montaż i uruchomienie ……………….

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest całkowicie zgodny w zakresie ilościowym i

rzeczowym z ofertą złożoną do przetargu i szczegółowo określoną w specyfikacji technicznej.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest produktem fabrycznie nowym.

- Cena umowy zgodnie ze złożoną ofertą przetargową wynosi:

odpowiednio zostanie wypełnione po wyborze oferty

- netto ...................................................................................................................

- brutto .................................................................................................................

- VAT ………….

5.		Ustalona cena obejmuje dodatkowo:

- koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu,

- koszty transportu  do Kupującego,

- koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy, do daty dostawy i podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego,

- koszty załadunku i rozładunku

- należyte zainstalowanie dostarczonego przedmiotu umowy, uruchomienie oraz szkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Kupującego,

- koszty podatku VAT.

§ 2

WARUNKI DOSTAWY

Sprzedający dostarczy oraz zainstaluje i uruchomi przedmiot umowy w terminie do 27.06.2001r.

- Jako termin zakończenia instalacji oraz uruchomienia przedmiotu umowy rozumie się datę

podpisania Protokołu Odbioru.

- Przedmiot umowy dostarczony zostanie Kupującemu wraz z:

- kartą gwarancyjną,

- instrukcjami obsługi w języku polskim,

- dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany  serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Sprzedający dostarczy 1 kpl. w/w dokumentów Kupującemu.

- Ze strony Kupującego do podpisania Protokołów Dostawy i Odbioru upoważnieni są Tadeusz

Mrozinski tel. …………… , Małgorzata Holka – Kielmann tel. …………………… , Sławomir  Jaskulski tel. …………………

§ 3

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.   Płatności realizowane będą, po dokonaniu montażu, uruchomieniu przedmiotu umowy i podpisaniu

Protokołu Odbioru oraz otrzymaniu faktury VAT

2.   Warunki płatności:

Kwota ..................... wartości brutto umowy płatna do 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru

3.   Należne Sprzedającemu płatności dokonywane będą na konto:

W banku: ………………………………….

Numer rachunku:   ………………………..

§ 4

WARUNKI  GWARANCJI

- Sprzedający gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i odpowiada wymaganiom określonym w USTAWIE z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych .

- Sprzedający udziela :

………….  miesięcznej, pełnej gwarancji,

- gwarancja biegnie od daty podpisania Protokołu Odbioru.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy prowadzi

autoryzowany serwis Sprzedającego z siedzibą w...................., lub właściwy dla siedziby Kupującego serwis regionalny.

- W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności,

związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, dostarczeniem do bezpośredniego użytkownika lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie - bez udziału Kupującego.

- Sprzedający na własny koszt przeszkoli pracowników Kupującego z zakresu prawidłowej obsługi i

zasad eksploatacji,  konserwacji oraz wystawi certyfikat przeszkolonym osobom.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika (nie stosowania się użytkownika

do dostarczonych instrukcji obsługi).

- W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości lub każdego z

elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy   uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych na własny koszt.

- W czasie trwania gwarancji, Sprzedający dokona zgodnie z zaleceniami producenta wliczonych w cenę oferty  autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem. Materiały zużyte podczas   przeglądów gwarancyjnych bezpłatne.

- Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany  jedynie  przez  przedstawiciela

Sprzedającego w obecności przedstawiciela Kupującego.

- Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone

bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań u Kupującego.

- Czas reakcji serwisowej na zgłoszone niesprawności i awarie nie może być dłuższy niż 24 godzin.

- Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 48 godz, licząc od daty pisemnego zgłoszenia

uszkodzenia przez Kupującego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem).

- Jeżeli okres niesprawności wydłuży się ponad 1 dzień to gwarancję przedłuża się o każdy dzień

przestoju.

14. W przypadku przedłużenia się okresu naprawy powyżej 14 dni kalendarzowych, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt, sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach.

15. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy,

Sprzedający zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe.

- Sprzedający gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej

- Wraz z przedmiotem zamówiena Sprzedający winien dostarczyć :

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego uzytkownika

informacje,

- instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone urządzenia wymagają szczególnych warunków przechowywania.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W przypadku gdy Sprzedający opóźnia się z terminem oddania do eksploatacji przedmiotu umowy

określonego w ( 1 z przyczyn będących po stronie Sprzedającego, Kupującemu przysługuje prawo   naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto nie oddanego w terminie do eksploatacji przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% ceny brutto umowy.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od  Sprzedającego zapłaci on   Kupującemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy.

3.  W przypadku gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyższa ustanowioną karę umowną Kupujący ma

prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4.   Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli

Sprzedający nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje pozostałe zobowiązania kontraktowe.

5.   W przypadku nie uregulowania przez Kupującego płatności w terminach określonych w § 3,

Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, wartości   niezapłaconej faktury.

6.  Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT (NIP 504-000-89-67) i upoważnia

Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.

7. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.  Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd w Bydgoszczy.

9.  Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach  po dwa dla Kupującego i dla

Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY:                                 	                                                            KUPUJĄCY  :