N-M.ZP/D/8/2011							Więcbork 22.11.2011r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku. Nr sprawy N-M.ZP/D/8/2011

W związku z otrzymaniem pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu  udzielamy następujących wyjaśnień :

Zadanie 1 Zakup i dostawa stołów operacyjnych

Stół operacyjny – 1 szt.

Pytanie 1. Czy w rozumieniu punktu 4, Zamawiający dopuści bezszwowe materace z dodatkowymi antyodleżynowymi podkładami żelowymi?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga materacy jednolitych spełniających wymagania SIWZ

Pytanie 2 : Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym i sterowaniem elektrycznym za pośrednictwem pilota przewodowego oraz panelu sterowania na kolumnie, lecz bez możliwości sterowania z pilota bezprzewodowego na podczerwień i pilota nożnego

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 3 : Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w blat przezierny dla promieni RTG z możliwością wykonania zdjęć RTG oraz monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C na całej długości tego blatu z wyjątkiem 3 cm listwy na wysokości karku pacjenta? Niedogodność ta wynika z technologii produkcji i nie wpływa znacząco na funkcjonalność tego blatu..

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie4. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z możliwością wkładania kasety RTG od górnej części segmentu?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 5. Czy z uwagi na przesuw wzdłużny, Zamawiający wymaga roboczego obciążenia stołu na poziomie 180 kg?

Odpowiedź : Zamawiający określił wymagania konieczne w SIWZ pozostałe nieokreślone w SIWZ parametry są dowolne w zakresie dopuszczonym przez Ustawę o Wyrobach Medycznych, są dowolne powinny jednak umożliwiać realizację standardowych procedur medycznych

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją wysokości blatu w szerszym zakresie od 650 do 1100 mm?

Odpowiedź :  Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją nachylenia segmentu nóg w szerszym zakresie od  - 90° do +30°?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją płyty plecowej  w szerszym zakresie od - 45° do +80°?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 9.  Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją nachylenia podgłówka w zakresie od - 45° do 30°?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 10.  Czy zapis pkt. 21 zestawienia parametrów technicznych „ wyposażenie każdego stołu „ jest omyłką pisarską dot. liczby mnogiej, tzn, czy Zamawiający wymieniając wyposażenie od poz. 1 do poz. 9 miał na myśli wyposażenie przypisane do jednego stołu czy do trzech ?

Odpowiedź : Zamawiający ma na myśli wyposażenie do jednego stołu

Pytanie 11. Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego wymogów odnośnie wyposażenia stołu „ krążek pod głowę do trepanacji czaszki „ – jakie mają być jego wymiary, z czego ma być wykonany i w jaki sposób mocowany ?

Odpowiedź : Ok 200mm średnicy, krążek żelowy, układany pod głową pacjenta

Pytanie 12.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego osłona oraz poszczególne segmenty blatu wykonane są w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, a profile boczne dodatkowo pokryte aluminium ? Wskazane rozwiązanie zapewnia najwyższy poziom użytkowy stłu, zwiększa jego okres użyteczności, a ponadto dzięki aluminiowym powłokom sprawia, że wszystkie segmenty są bardzo lekkie i łatwe w demontażu ?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w układ jezdny ze stabilną podstawą  blokowany na czas zabiegu przez hydraulicznie wysuwane nóżki, aktywowane przy pomocy przewodowego pilota? Wskazane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego, zapewnia jednak pełną mobilność stołu i jego całkowite unieruchomienie na czas zabiegu, dlatego blokada kół jest w tym wypadku zbędna.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w specjalne, zdejmowane materace o dwuwarstwowej strukturze, w których górna warstwa wykonana jest z tworzywa viscoelastic, które dopasowuje się do wymiarów pacjenta pod wpływem jego temperatury ? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i zdecydowanie podnosi komfort operowanego oraz ułatwia pracę personelu medycznego.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga materacy jednolitych spełniających wymagania SIWZ

Pytanie 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, którego blat składa się z 6-segmentów: podgłówek, płyta plecowa górna i dolna, płyta siedzeniowa dwuczęściowa i dwuczęściowy podnóżek dzielony wzdłużnie? Wskazane rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym jest korzystniejsze od oczekiwanego i pozwala na zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego oraz operowanego.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, pod warunkiem że podnóżek dzielony wzdłużnie będzie odwodzony pod kątem co najmniej 90o

Pytanie 16 : Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym i sterowaniem elektrycznym za pośrednictwem dwóch przewodowych pilotów – głównego i awaryjnego – identycznego jak pilot główny zamiast wymaganego panelu sterowania na kolumnie? Rozwiązanie to jest znacznie korzystniejsze od wymaganego dodatkowego panelu sterowania na kolumnie, gdyż w przypadku konieczności wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół”  co jest nie tylko wyjątkowo niekomfortowe jak również niepraktyczne z punktu widzenia dezynfekcji stołu. Ponadto obydwa piloty posiadają te same funkcje oraz piktogramy. Współgrają ze sobą, gdy wciśniemy jakiś przycisk na jednym pilocie to sygnalizator diodowy aktywacji danej funkcji zapala się również na drugim pilocie. Jednak, ze względów bezpieczeństwa, w danym momencie można korzystać tylko z jednego pilota, nie ma możliwości sterowania funkcjami stołu z dwóch pilotów jednocześnie, co w zupełności realizuje wymaganą funkcję zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem.

Odpowiedź : zamawiający wymaga spełnienia zapisu SIWZ

Pytanie 17 : Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, w którym zakres regulacji wysokości bez materaca realizowany jest od 650mm do 1010mm? Parametr pierwszy nieznacznie odbiega od wymaganego i jednocześnie zapewnia optymalny komfort pracy chirurgów o zróżnicowanym wzroście, zarówno niższym jak i wyższym, dlatego nie ma potrzeby aby był wyższy, natomiast drugi jest wyraźnie korzystniejszy

Odpowiedź : zamawiający wymaga spełnienia zapisu SIWZ

Pytanie 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją segmentu podnóżków w zakresie +/-90( (góra-dół) oraz dodatkowo przy pomocy sprężyny gazowej od -90( do +10(? Wskazane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane i pozwala na pełne wykorzystanie stołu w praktyce użytkowej, ponadto gdy zajdzie potrzeba podnóżki można rozsunąć na boki każdy o 90° lub też całkowicie zdjąć.

Odpowiedź : Zamawiający określił wymagania konieczne w SIWZ pozostałe nieokreślone w SIWZ parametry są dowolne w zakresie dopuszczonym przez Ustawę o Wyrobach Medycznych są dowolne powinny jednak umożliwiać realizację standardowych procedur medycznych

Pytanie 19 : Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja oparcia pleców odbywa się od -35(? Parametr ten odbiega od wymaganego zaledwie o 15( i nie wpływa na funkcjonalność stołu, gdyż jest wystarczający dla zapewnienia jego maksymalnej wartości użytkowej.

Odpowiedź : zamawiający wymaga spełnienia zapisu SIWZ

Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, wyposażony w zdejmowany podgłówek, w którym regulacja położenia kątowego realizowana jest od -58( do +26( z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i zapewnia pełną funkcjonalność stołu, a dodatkowa możliwość wysuwu podgłówka poszerza możliwości zastosowania stołu.

Odpowiedź : zamawiający wymaga spełnienia zapisu SIWZ

Pytanie 21. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny z podstawą o prześwicie min. 80mm umożliwiającą wsunięcie stóp chirurga pod podstawę? Jest to rozwiązanie zwiększające komfort pracy personelu przez łatwiejszy dostęp do operowanego.

Odpowiedź : Zamawiający określił wymagania konieczne w SIWZ pozostałe nieokreślone w SIWZ parametry są dowolne w zakresie dopuszczonym przez Ustawę o Wyrobach Medycznych są dowolne powinny jednak umożliwiać realizację standardowych procedur medycznych

Pytanie 27 dot. Zadania nr 1, Stół operacyjny – 1 szt. pkt. 21.: Czy zamawiający, dopuści stół operacyjny wyposażony w jedną podporę anestezjologiczną ręki oraz jeden statyw do kroplówek. Takie wyposażenie jest wystarczające w chirurgii ogólnej. Statyw zawiera cztery wieszaki i jest wystarczający do zabiegów.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga spełnienia zapisu SIWZ

Pytanie 28 dot. Zadania nr 1, Stół operacyjny – 1 szt. POZOSTAŁE pkt. 9. Czy Zamawiający odstąpi od tego zapisu?

Odpowiedź : Zamawiający odstępuje od zapisu w Zadaniu nr I – Stół operacyjny – 1 szt. POZOSTAŁE pkt 9. Pozycję należy wykreślić.

Pytanie 29. Czy zamawiający dopuszcza stół operacyjny w którym funkcje wykonywane z pilota są realizowane poprzez siłowniki elektromechaniczne a nie hydrauliczne co jest rozwiązaniem nowocześniejszym, mniej awaryjnym i dającym lepszy komfort pracy co dla zamawiającego jest parametrem korzystniejszym?

Odpowiedź : Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 30. Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny wysokiej klasy z materacami wykonanymi z materiałów przeciwodleżynowych bez rdzenia żelowego o grubości min 5cm?

Materace takie spełniają dokładnie tą sama funkcje co opisane w SIWZ a są zdecydowanie lżejsze i bardziej wytrzymałe i nie są mocowane na rzepy, co stanowi kłopot przy zabrudzeniu stołu po zabiegach.

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 31. Czy Zamawiający dopuszcza stół z przesuwem wzdłużnym 250mm, ale z podstawą umożliwiająca pełne monitorowanie pacjenta RTG i blatem bez żadnych poprzeczek metalowych utrudniających monitorowanie?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 32. Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym sterowanie funkcjami jest możliwe poprzez pilota bezprzewodowego i przewodowego jak również z panelu umieszczonego na kolumnie stołu?

Warunek posiadania możliwości sterowania z pilota nożnego, którego nie należy dołączać do stołu jest parametrem odcinającym złożenie konkurencyjnej oferty i nie ma tutaj merytorycznego uzasadnienia.

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 33. Czy zamawiający dopuszcza stół z regulacja segmentu nóg w zakresie +20°, -90°?

Zakres ten jest większy od wymaganego a 5° różnicy w maksymalnym opuszczeniu nóg jest wartością praktycznie niezauważalną i pomijalną w praktycznym zastosowaniu. 
nadmienić należy, że przy minimalnym obniżeniu stołu wymaganym SIWZ 600mm i przy długości segmentu nożnego nie jesteśmy w stanie obniżyć nóg do wartości 90° ze względu na kolizje z podłożem.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza stół z regulacja segmentu nóg w zakresie +20°, -90° co do pozostałych wywodów zawartych w pytaniu zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 34. Czy zamawiający dopuszcza stół z płytą plecową regulowaną w zakresie -30°,+80°? Zakres ten daje nam większe możliwości ustawienia stołu do różnych dyscyplin zabiegowych, ze względu na większy parametr prostowania płyty plecowej.

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Stół operacyjny – 2 szt.

Pytanie 1. Czy w rozumieniu punktu 4, Zamawiający dopuści bezszwowe materace z dodatkowymi antyodleżynowymi podkładami żelowymi?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny na podstawie jezdnej, przeznaczony do chirurgii ogólnej z blokowanymi mechanicznie wysuwanymi stopami napędzanymi pedałem?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym i sterowaniem elektrycznym za pośrednictwem pilota przewodowego oraz panelu sterowania na kolumnie stołu? Proponowane rozwiązanie nie odbiega jakością i funkcjonalnością od zawartego w SIWZ.

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 4.  Czy Zamawiający dopuści nowocześniejszy stół operacyjny z niezamiennymi segmentami nóg i głowy ale z przesuwem wzdłużnym 320 mm umożliwiającym niestosowanie uciążliwej praktyki zamiany segmentów?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny  bez awaryjnego panelu sterowania na podstawie stołu lecz wyposażony w napęd alternatywny działający niezależnie od funkcji elektrycznych stołu? Proponowane rozwiązanie w przypadku rozładowania akumulatora, braku dostępu do sieci elektrycznej lub awarii dowolnego elementu systemu (pilota przewodowego, panelu na kolumnie, akumulatora, dowolnej z kilkudziesięciu części napędu wewnątrz kolumny stołu) zapewnia możliwość dokonywania wszystkich regulacji za pomocą dobrze dostępnej hydraulicznej pompy nożnej.

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 6.  Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w blat przezierny dla promieni RTG z możliwością wykonania zdjęć RTG oraz z prowadnicami na kasetę na całej długości tego blatu z wyjątkiem 3 cm listwy na wysokości karku pacjenta? Niedogodność ta wynika z technologii produkcji i nie wpływa znacząco na funkcjonalność tego blatu.

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją płyty plecowej  w szerszym zakresie od - 45° do +80°?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 8.Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją nachylenia podgłówka w zakresie od - 45° do +30°?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez łącza USB? Stół nie wymaga stosowania diagnostyki za pomocą dodatkowych gniazd USB, ponieważ posiada specjalne diody diagnostyczne. Poza tym czynności diagnostyczne powinny być realizowane przez specjalne zespoły serwisowe, które diagnozują stół za pomocą komunikacji bezprzewodowej, zatem łącza USB są zbędne.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w dwie nóżki z możliwością manualnego wypoziomowania na nierównej podłodze?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez podświetlania funkcji na pilocie, ale z bardzo czytelnymi i jasnymi piktogramami bez problemu dającymi się rozpoznać przy operacjach endoskopowych?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 12.  Czy w rozumieniu pkt. 25 Zamawiający dopuści pilot z optycznym – diodowym wskaźnikiem naładowania akumulatorów ?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny blokowany na czas zabiegu przez hydraulicznie wysuwane nóżki, aktywowane przy pomocy przewodowego pilota? Wskazane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego, zapewnia jednak pełną mobilność stołu i jego całkowite unieruchomienie na czas zabiegu, a sposób aktywacji blokady jest korzystniejszy i ułatwia pracę obsługi medycznej .

Odpowiedź : Tak

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w specjalne, zdejmowane materace o dwuwarstwowej strukturze, w których górna warstwa wykonana jest z tworzywa viscoelastic, które dopasowuje się do wymiarów pacjenta pod wpływem jego temperatury ? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i zdecydowanie podnosi komfort operowanego oraz ułatwia pracę personelu medycznego.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga materacy jednolitych spełniających wymagania SIWZ

Pytanie 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, którego blat składa się z 6-segmentów: podgłówek, płyta plecowa górna i dolna, płyta siedzeniowa dwuczęściowa i dwuczęściowy podnóżek dzielony wzdłużnie? Wskazane rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym jest korzystniejsze od oczekiwanego i pozwala na zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego oraz operowanego.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, pod warunkiem że podnóżek dzielony wzdłużnie będzie odwodzony pod kątem co najmniej 90o

Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym i sterowaniem elektrycznym za pośrednictwem dwóch przewodowych pilotów – głównego i awaryjnego – identycznego jak pilot główny zamiast wymaganego panelu sterowania na kolumnie? Rozwiązanie to jest znacznie korzystniejsze od wymaganego dodatkowego panelu sterowania na kolumnie, gdyż w przypadku konieczności wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół”  co jest nie tylko wyjątkowo niekomfortowe jak również niepraktyczne z punktu widzenia dezynfekcji stołu. Ponadto obydwa piloty posiadają te same funkcje oraz piktogramy. Współgrają ze sobą, gdy wciśniemy jakiś przycisk na jednym pilocie to sygnalizator diodowy aktywacji danej funkcji zapala się również na drugim pilocie. Jednak, ze względów bezpieczeństwa, w danym momencie można korzystać tylko z jednego pilota, nie ma możliwości sterowania funkcjami stołu z dwóch pilotów jednocześnie, co w zupełności realizuje wymaganą funkcję zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga spełnienia zapisu SIWZ

Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, w którym zakres regulacji wysokości bez materaca realizowany jest od 650mm do 1010mm? Parametr pierwszy nieznacznie odbiega od wymaganego i jednocześnie zapewnia optymalny komfort pracy chirurgów o zróżnicowanym wzroście, zarówno niższym jak i wyższym, dlatego nie ma potrzeby aby był wyższy, natomiast drugi nieznacznie odbiega od oczekiwanego i jest wystarczający dla pełnej funkcjonalności stołu.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga spełnienia zapisu SIWZ

Pytanie 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, z możliwością regulacji przechyłów bocznych w zakresie ±17°? Oferowana wielkość tego parametru jest absolutnie wystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, ponadto większe nachylenie spowodowałoby zsuwanie się operowanego z blatu stołu, a tym samym utrudnianie przeprowadzania zabiegów.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga spełnienia zapisu SIWZ

Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją segmentu podnóżków w zakresie +/-90( (góra-dół) oraz dodatkowo przy pomocy sprężyny gazowej od -90( do +10(? Wskazane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane i pozwala na pełne wykorzystanie stołu w praktyce użytkowej, ponadto gdy zajdzie potrzeba podnóżki można rozsunąć na boki każdy o 90° lub też całkowicie zdjąć.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga spełnienia zapisu SIWZ

Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja oparcia pleców odbywa się od -35( do +70(? Parametr te minimalnie różnią się od wymaganych, zapewniają jednak pełną funkcjonalność stołu, dlatego ma potrzeby by realizowane były w wyższym zakresie.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga spełnienia zapisu SIWZ

Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, wyposażony w zdejmowany podgłówek, w którym regulacja położenia kątowego realizowana jest od -58( do +26( z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i zapewnia pełną funkcjonalność stołu, a dodatkowa możliwość wysuwu podgłówka poszerza możliwości zastosowania stołu.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga spełnienia zapisu SIWZ

Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, który nie jest wyposażony w cztery wysuwane nóżki samopoziomujące się na nierównej podłodze? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne w praktyce użytkowej, oferowany stół posiada bowiem cztery nóżki będące blokadą jego układu jezdnego.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pytanie 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrohydrauliczny stół operacyjny, którego pilot wyposażony jest w jasne i czytelne piktogramy wskazujące dostępne regulacje, z wyraźnie odróżniającą się pozycją Trendelenburga (kolor żółty) oraz diodami sygnalizującymi położenie pacjenta, blokadę stołu i stan naładowania baterii bez podświetlenia wszystkich funkcji uruchamianych z pilota? Wskazane rozwiązanie ze względu na łatwość korzystania ze sterownika, czytelność wszystkich piktogramów i selektywne podświetlenie w warunkach ograniczonej widoczności zapewnia pełną funkcjonalność stołu, a przyjęcie dodatkowych oznaczeń mogłoby tylko utrudnić pracę personelu medycznego.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga spełnienia zapisu SIWZ

Pytanie 24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, którego pilot wskazuje następujące informacje o poziomie naładowania akumulatorów: bateria naładowana (zielony LED), ładowanie baterii, podłączony kabel zasilający (żółty LED), bateria rozładowana (czerwony LED)? Wskazane rozwiązanie jest tożsame z oczekiwanym.

Odpowiedź : Dopuszczamy proponowane rozwiązanie

Pytanie 25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w standardowe wejście USB 2.0 umożliwiające podłączenie komputera i przeprowadzenie diagnostyki stołu bez podłączenia zintegrowanego systemu OR? Przyjęte rozwiązanie w pełni realizuje wymaganą funkcję.

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pytanie 26. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny z podstawą o prześwicie min. 80mm umożliwiającą wsunięcie stóp chirurga pod podstawę? Jest to rozwiązanie zwiększające komfort pracy personelu przez łatwiejszy dostęp do operowanego.

Odpowiedź : Zamawiający nie oczekuje takiego rozwiązania.

Pytanie 27 dot. Zadania nr 1, Stół operacyjny – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści stół, bez przesuwu wzdłużnego? Oferowany stół posiada modularną budowę i dzięki zamianie orientacji pracy stołu oraz odpowiedniej konfiguracji segmentów blatu, pozwala osiągnąć taki sam dostęp do blatu jak z przesuwem wzdłużnym.

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pytanie 28 dot. Zadania nr 1, Stół operacyjny – 2 szt. pkt. 21.: dopuści stół operacyjny wyposażony w jedną podporę anestezjologiczną ręki oraz jeden statyw do kroplówek. Takie wyposażenie jest wystarczające w chirurgii ogólnej. Statyw zawiera cztery wieszaki i jest wystarczający do zabiegów.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga dwóch podpór anestezjologicznych w każdym stole, dopuszcza po jednym statywie przy każdym ze stołów.

Pytanie 29 dot. Zadania nr 1, Stół operacyjny – 2 szt. pkt. 23.: Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w system dwóch nóżek  do posadowienia stołu które blokowane są pedałem nożnym

Odpowiedź : Dopuszczamy proponowane rozwiązanie

Pytanie 30 dot. Zadania nr 1, Stół operacyjny – 2 szt. POZOSTAŁE pkt. 9.: Czy Zamawiający odstąpi od tego zapisu?

Odpowiedź : Zamawiający odstępuje od zapisu w Zadaniu nr I – Stół operacyjny – 2 szt. POZOSTAŁE pkt 9. Pozycję należy wykreślić.

Pytanie 31.Czy zamawiający dopuszcza stół operacyjny w którym funkcje wykonywane z pilota są realizowane poprzez siłowniki elektromechaniczne a nie hydrauliczne co jest rozwiązaniem nowocześniejszym, mniej awaryjnym i dającym lepszy komfort pracy co dla zamawiającego jest parametrem korzystniejszym?

Odpowiedź : Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 32. Czy Zamawiający dopuszcza stół z blokowanymi mechanicznie lub elektromechanicznie wysuwanymi nóżkami?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 33. Czy Zamawiający dopuszcza stół z przesuwem wzdłużnym 250mm, ale z podstawą umożliwiająca pełne monitorowanie pacjenta RTG i blatem bez żadnych poprzeczek metalowych utrudniających monitorowanie?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 34. Czy Zamawiający dopuszcza stół o napędzie elektromechanicznym co jest rozwiązaniem nowocześniejszym od hydraulicznego i panelem sterującym awaryjnym umieszczonym na boku kolumny co stanowi rozwiązanie bardziej ergonomiczne niż w podstawie stołu?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 35. Czy Zamawiający dopuszcza stół z elektromechaniczną regulacją wysokości w zakresie 700-1120mm bez uwzględnienia grubości materaca?

Zamawiający podał parametr „poniżej 700mm” czyli wartość 699,9999mm spełni z formalnego punktu ten parametr a w praktyce będzie zupełne niezauważalna. Czy można przyjąć minimalna wartość 700mm ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 36. Czy Zamawiający uzna za spełnienie elektromechaniczną regulacje przechyłu bocznego w zakresie +25°, -25°, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 37. Czy Zamawiający dopuszcza stół z zakresem ruchomości sekcji nożnej w przedziale +20°,-90°?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 38. Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją płyty plecowej w zakresie -30°,+85°?

Zakres ten daje nam większe możliwości ustawienia stołu do różnych dyscyplin zabiegowych, ze względu na większy parametr prostowania płyty plecowej.

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie39 : Czy Zamawiający dopuszcza stół z ruchomością zagłówka w zakresie ± 550 ale w płaszczyźnie wieloosiowej co dla użytkownika jest zdecydowanie lepsze ?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 40. Ad. pkt 22:Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku siwz wbudowany interfejs do komunikacji serwisowej z komputerem jak również wbudowany modem do łączenia się z systemem Zintegrowanej Sali Operacyjnej różnych wiodących na rynku firm ?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie 41. Ad. pkt 25:Czy Zamawiający dopuszcza stół z dwustopniową sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów na pilocie i dodatkowo na panelu awaryjnym, dwustopniową sygnalizacją stanu zużycia akumulatora w czasie pracy umieszczonych jak wyżej oraz stół posiada możliwość natychmiastowej pracy po bezpośrednim włączeniu stołu do sieci elektrycznej? Jest to rozwiązanie bardziej komfortowe dla użytkownika .

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 42. Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym pilot nie posiada podświetlanych wykonywanych funkcji, lecz kolorystyka i piktogramy są oznaczone odpowiednimi kolorami i farbami dającymi dobrą widoczność podczas minimalnego oświetlenia?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Dotyczy treści SIWZ i projektu umowy

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia 31 stycznia 2011 lub na inny stosownie dłuższy zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, dlatego  proces jego produkcji może  zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź : Należy domniemywać, że pytającemu chodzi o dzień 31.01.2012 - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki kar za niedotrzymanie terminu dostawy z 0,2% na 0,1% za każdy dzień? Obecna stawka jest dosyć wysoka, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji.

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 3. Czy Zamawiający przychyli się do prośby Oferenta i wydłuży termin dostawy stołów operacyjnych do 8-10 tygodni, od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 4. W związku z tym, iż w świetle ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. dokumentami dopuszczającymi wyroby do obrotu i używania są obecnie: deklaracja zgodności i ew. certyfikat CE natomiast  fakt dokonania zgłoszenia lub wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych nie ma wpływu na dopuszczalność sprzedaży danego wyrobu prosimy o wykreślenie z pkt. 9.3.1 siwz wymogu dołączenia do oferty wpisu/zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis  w pkt. 9.3.1. „ Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności  i/lub certyfikat CE  potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych „.

Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z załącznika nr 4 pkt. 9 pozostałe: „Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy”. Z uwagi na fakt, że nie jest to dzierżawa bądź wypożyczenie a zakup. W związku z powyższym Wykonawca nie jest w stanie ubezpieczyć produktu bądź sprzętu którego nie jest właścicielem (z chwilą podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych właścicielem staje się Zamawiający).

Odpowiedź : Zamawiający odstępuje od zapisu w Zadaniu nr I – Stół operacyjny – 2 szt. POZOSTAŁE pkt 9. Pozycję należy wykreślić.

Pytanie 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu trwania naprawy do maks. 7 dni roboczych, w przypadku gdy naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i maks. 14 dni roboczych, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzania części zamiennych z zagranicy (§4 ust. 12 projektu umowy oraz załącznik nr 4 dla Zadania II, pkt. 4 - pozostałe)?

Odpowiedź : Tak

Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z projektu umowy zapisu odnoszącego się do obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy powyżej 14 dni (§4 ust. 14)?

Powyższy obowiązek ciążący na wykonawcy oznacza, że zmuszony on jest posiadać na stanie dodatkowy egzemplarz każdego oferowanego urządzenia a jego koszt wliczyć w koszt oferty. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli wykonawcy na przedstawienie oferty najbardziej korzystnej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga na czas naprawy stołu tożsamego z zamawianym a jedynie podobnego, zapewniającego podtrzymanie procedur operacyjnych.

Pytanie 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści §4 ust. 15 wzoru umowy w następujący sposób: „W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, Sprzedający zobowiązany jest wymienić ten zespół lub podzespół na nowy”?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ

Pytanie 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §5 ust 2 wzoru umowy w  następujący sposób: „W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy”?

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis SIWZ