N-M.ZP/D/7 /2015

NOVUM-MED. Sp. z o.o.

89-410 Więcbork

ul. Mickiewicza 26

Przetarg nieograniczony na:

„ Dostawę  Aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych oraz

Respiratora stacjonarno / transportowego dla dzieci/dorosłych z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego NZOZ  w Więcborku  „

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 207 000 EURO

Więcbork 21.08.2015 roku

##### Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Nazwa i adres Zamawiającego

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Opis części zamówienia

- Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Informacja o sposobie porozumiewania się oraz sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania

- Wymagania dotyczące wadium

- Termin związania z ofertą

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

- Informacja o podwykonawcach

24.	   Załączniki

#### 1.  Zamawiający:

NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku

Adres: 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 26

telefon: ( 52) 38 96 231 Fax: (52) 38 97 263

e-mail: szpitalwiecbork@post.pl;  wojakowska@szpital-wiecbork.pl

strona internetowa Zamawiającego www.bip.szpital-wiecbork.pl

Godziny urzędowania: 7:00– 15:00

Konto bankowe: BGK  31 1130 1075 0002 6158 7320 0001

Numer NIP: 504-000-89-67        Numer REGON: 093213663

Ogłoszenie przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych

- na stronie internetowej Zamawiającego www.bp.szpital-wiecbork.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

#### 2.  Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego  na dostawę  aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych oraz respiratora stacjonarno / transportowego dla dzieci/dorosłych z wyposażeniem dla  Szpitala Powiatowego  NZOZ w Więcborku, prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)  zwanej dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO.

#### 3.  Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia stanowi dostawa  aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych oraz respiratora stacjonarno / transportowego dla dzieci/dorosłych z wyposażeniem dla  Szpitala Powiatowego NZOZ w  Więcborku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania  tj.

Zadanie 1:

Aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych – szt. 1,  ( CPV 33 18 15 00-7)

Zadanie 2 :

Respiratora stacjonarno / transportowego dla dzieci/dorosłych z wyposażeniem – szt. 1, ( CPV 33.15.74.00-9)

zgodnie z załączonymi warunkami granicznymi, stanowiącymi załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Aparatura medyczna musi być kompletna i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowa do podjęcia funkcji, do jakiej została zamówiona, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz, że charakteryzuje się wszystkimi parametrami wymienionymi w przedstawionej ofercie,

3.1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

  - Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia powinny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679).

  - Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z art. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002r. system oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.) W przypadku produktów nie podlegających przepisom w/w ustawy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

  - Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia nie mogą wywierać wpływu na działanie innych urządzeń, szczególnie służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  - Wymagany termin gwarancji: min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

  - Wymagania odnośnie przeglądów technicznych, gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego zawarto we wzorze umowy .

  - Wykonawca jest zobowiązany przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi dostarczonej  aparatury medycznej, w celu zapewnienia jej prawidłowej eksploatacji. Szkolenie zakończy się sprawdzianem jego skuteczności. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem potwierdzającym fakt odbycia szkoleń podpisanym przez strony oraz certyfikatem dla każdego uczestnika.

#### 4.  Opis części zamówienia

Oferta może być całościowa lub częściowa, tzn. może obejmować jedno lub dwa zadania. Oferta w zadaniu musi być pełna

#### 5.  Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 6.  Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### 7.  Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 27.09.2015r.

Miejsce realizacji zamówienia: NOVUM-MED. Sp. z o.o. Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku ul. Mickiewicza 26.

#### 8.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

  - W celu potwierdzenia warunku określonego w pkt. 8.1, 8.2,8.3,8.4 Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza

szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia/nie spełnia.

#### 9.  Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć:

9.1.1.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej SIWZ.

    - Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

do dokonywania czynności prawnych w  imieniu Wykonawcy.

9.1.3.   Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że   Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert;

9.1.4.  Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert;

9.1.5.    Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm/ albo informacja o tym , że

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2A do siwz.

  - W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć:

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić w ofercie:

9.3.1	Deklaracja zgodności lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest

dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 r (Dz. U. nr

93, poz. 896 z późn. zm.)

9.3.2.   Materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku polskim ) w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

9.4.	Ponadto oferta musi zawierać:

9.4.1.	Podpisany formularz oferty– wg załącznika Nr 3 do SIWZ.

9.4.2.	Podpisane i wypełnione warunki graniczne – załącznik Nr 4 do SIW

9.4.3.		Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać zamówienie z udziałem podwykonawców składa wypełnione i podpisane oświadczenie – wg załącznika Nr 5 do SIWZ.

UWAGA :

1.	Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1:2, 9.1.3, 9.1.4– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

(Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

(Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.)

c)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

(Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)

3.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. a, b, c zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

4.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.5.    Wymienione powyżej dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

(zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

W przypadku oferty wspólnej należy złożyć jedno pełnomocnictwo.

  - Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu (dotyczy dokumentów wymienionych powyżej) w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości.

  - Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej dokumentów oświadczeniem

Wykonawcy.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.9.     Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

9.9.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

9.9.2	 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia/dokumenty o których mowa w SIWZ w pkt. 9.1. składa każdy z Wykonawców. Dokumenty/ oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2., 9.3., 9.4. Wykonawcy składają wspólnie.

#### 10.  Informacja o sposobie porozumiewania się oraz sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przekazywania oświadczeń i dokumentów

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.2.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.10.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.3.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10.1.

10.4.	Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywane będą :

- pisemnie na adres : NOVUM-MED. Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork,

- faxem -  52 3897 263

- drogą elektroniczną ( adres : wojakowska@szpital-wiecbork.pl ) przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

10.5.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

10.6.	W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

10.7.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią integralną specyfikacji oraz doręczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz.

10.8.     W wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej.

10.9.	Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

#### 11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

- Sławomir Jaskulski tel. 0662 073 264 - w zakresie merytorycznym

- Rafał Fąs, Teresa Wojakowska tel. 664 995 158 - w zakresie proceduralnym;

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – do 15:00.

#### 12. Wymagania dotyczące wadium

Nie jest wymagane

13.  Termin związania z ofertą

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeśli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### 14. Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty wspólnej.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

  - Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.

  - Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków).

  - Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

    - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców

występujących wspólnie.

    - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści  umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

    - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)

    - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

    - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i   format nie

większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

  - Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do

niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub

ręcznie.

  - Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących  załączniki do

niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie

treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być

parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym

status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za

zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład

oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z

dokumentem określającym status prawny  Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.

14.16 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być złożone w formie odrębnego załącznika do oferty. Wykonawca składając ofertę musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie  wyjaśnień w terminie nie później niż w terminie składania ofert spowoduje ujawnienie informacji zastrzeżonych do publicznej widomości.

14.17.		Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert.

14.18.	Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

14.19.	Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania, oferty wycofane nie będą otwierane.

#### 15.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w w sekretariacie NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku, ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 31.08.2015r. do godziny 1200

15.2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

15.3.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem.

15.4.  Kopertę należy opisać następująco:

NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku , ul. Mickiewicza 26 OFERTA w przetargu nieograniczonym na: „ Dostawa Aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych oraz Respiratora stacjonarno / transportowego dla dzieci/dorosłych z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku Nr sprawy N-M.ZP/D/7/2015 NIE OTWIERAĆ PRZED 31.08.2015 r. godz 12:00

15.5.  Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

15.6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 31.07.2015r. o godzinie12:05.

15.7.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje,

zgodnie z art. 86 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

15.9. Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania protokołu z otwarcia ofert,

zawierającego informacje o których mowa w pkt. 15.7. i 15.8.

- 15.10 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści.

- 15.11. Zamawiający poprawia w ofercie:

- 15.11.1. oczywiste omyłki pisarskie,

- 15.11.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

- poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

- 15.11.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,

- którego oferta została poprawiona.

#### 16.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty

16.1.	Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

-	wartość netto przedmiotu zamówienia,

-	podatek VAT,

-	koszty ubezpieczenia,

-   koszt transportu i inne.

16.2. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z załączonym formularzem cenowym. Cenę jednostkową netto należy pomnożyć przez ilość, otrzymaną wartość netto należy pomnożyć przez stawkę VAT, otrzymując w ten sposób wartość VAT-u, wartość brutto otrzymujemy poprzez zsumowanie wartości netto i wartości VAT-u.

16.3. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

16.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towary i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego  nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### 17.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze  najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

- cena											 	80%

- okres gwarancji									20%

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:

O = (C x 0,8 )+   (G x 0,2 )  :

-  cena oferty :

najniższa oferowana cena

## C =   ---------------------------------------	x 10

cena badanej oferty

Uzyskana w tym kryterium punktacja zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

## - okres gwarancji

## okres gwarancji w ofercie badanej

## G=   --------------------------------------------------------	x 10

## najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Zasady przyznawania punktów w kryterium „okres gwarancji” :

Okres gwarancji musi zostać podany w ofercie w miesiącach.

Pod pojęciem długość gwarancji zamawiający rozumie okres wskazany dla każdej grupy w opisie przedmiotu   zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca nie może zaproponować gwarancji krótszej niż 24 miesiące i nie dłuższej niż 60 miesięcy.

Uzyskana w tym kryterium punktacja zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało te samą ilość punktów Zamawiający dokona spośród tych ofert  wyboru oferty z najniższą ceną.

3. Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max. 10pkt.

4. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

#### 18.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 17.

  - Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ust.1, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały spełnione warunki opisane w art. 94 ust.2.

  - W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

  - Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Biuletynie Zamówień Publicznych.

#### 19.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

#### 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

21.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemne odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 22.	Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

  - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

  - Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem lub drogą e-mailową kopię protokołu.

  - Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

    - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

    - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

    - Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

    - Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji.

    - Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

    - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### 23.	Informacja o podwykonawcach

23.1.	Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać zamówienie z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie, w jakim zakresie Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

23.2.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca składa w ofercie oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do siwz.

#### 24.Załączniki

Załącznik Nr 1	  Wzór oświadczenia Wykonawcy

Załącznik Nr 2	  Wzór oświadczenia Wykonawcy

Załącznik Nr 2A    Wzór oświadczenia

Załącznik Nr 3	  Wzór formularza oferty

Załącznik Nr 4	  Warunki graniczne, parametry techniczne

Załącznik Nr 5       Wykaz podwykonawców

Załącznik Nr 6       Wzór umowy

ZATWIERDZAM

#### N-M.ZP/D/7/2015									Załącznik Nr 1

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE*

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1 K.k., zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

oświadczam,

że firma, którą reprezentuję spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu ,o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie

dysponuje potencjałem technicznym

znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

oraz

Polegać**/nie polegać** będzie na wiedzy i doświadczeniu*, potencjale technicznym* osobach zdolnych do wykonania zamówienia* lub zdolnościach finansowych* następujących podmiotów w zakresie : ………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………….

(w załączeniu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia)***.

............................................                                                 .................................................................

Miejscowość i data                                                                   podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

*członkowie podmiotów występujących wspólnie np. konsorcjum, s.c. (art. 23 Prawa zamówień publicznych), za każdy podmiot oddzielnie

** niepotrzebne skreślić

*** nie wymagane w przypadku, gdy wykonawca skreśli „polegać”

N-M.ZP/D/7/2015					                                                             Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na:

…………………………………………………………………………………………………..................oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mający na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółka partnerską, spółka komandytową, spółką komandytowo-akcyjna lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................................				                          ...............................

(miejsce i data wystawienia)					             (podpis i pieczątka)

#### N-M.ZP.D/6/2015  									Załącznik Nr 2A

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE:

(w związku z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- nie należy do grupy kapitałowej*

lub

należy do grupy kapitałowej*

* niewłaściwe skreślić

................................................					           …...................................

(miejsce i data wystawienia)		                  			  (podpis i pieczątka)

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą tabelę (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku przynależności do grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić.

Przez Grupę kapitałową – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

..............................................		                     	                              ……...................................

(miejsce i data wystawienia)		                  		                    (podpis i pieczątka)

N-M.ZP/D/7/2015 								Załącznik Nr 3

.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

NOVUM-MED. Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26

89-410 Więcbork

Formularz oferty

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę  Aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych oraz

Respiratora stacjonarno / transportowego dla dzieci/dorosłych z wyposażeniem

dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

Oferujemy realizację zamówienia za kwotę:

Wartość oferty ogółem :

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN

Zadanie 1

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN

Zgodnie z wymaganiami technicznymi – warunkami granicznymi

Oferowany okres gwarancji …….. miesięcy

Zadanie  2

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN

Zgodnie z wymaganiami technicznymi – warunkami granicznymi

Oferowany okres gwarancji …….. miesięcy

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ofertę zabezpieczyliśmy wadium w łącznej kwocie: ………………….. PLN.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie dopuszczonej przez Zamawiającego wchodzi w   skład

niniejszej oferty. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

.............................................................................................................................

3.    Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........

…………………………………………………………….........

- Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefony)

- Nazwa banku oraz numer konta, na które będą przekazywane należności za otrzymaną fakturę:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Akceptujemy 30  dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

...........................................			                                           	...............................

(miejsce i data wystawienia)				                                       (podpis i pieczątka)

N-M.ZP/D/ 7/2015 							Załącznik Nr 4 SIWZ

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

Zadanie  1 –  dostawa Aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych – szt. 1 dla Szpitala

Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| L.p. | Parametry urządzenia | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji – 2015 r. Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno – żylnej filtracji (CVVH) | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonywania zabiegu wysokoobjętościowej ciągłej żylno – żylnej hemofiltracji (HV – CVVH). Substytucja podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze | TAK |  |
| 4. | Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodializy (CVVHD) | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF) | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF) | TAK |  |
| 7. | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy (PF) | TAK |  |
| 8. | Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP) | TAK |  |
| 9. | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
| 10. | Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |  |
| 11. | Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min. | TAK |  |
| 12. | Przepływ płynu substytucyjnego od 10 – 160 ml/min. | TAK |  |
| 13. | Przepływ dializatu od 10 – 70 ml/min. | TAK |  |
| 14. | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu | TAK |  |
| 15. | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35 – 39 ºC | TAK |  |
| 16. | Regulacja przepływu pompy krwi od 10 – 500 ml/min. | TAK |  |
| 17. | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |  |
| 18. | System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu, itp. | TAK |  |
| 19. | Dokładność ważenia – 1 g | TAK |  |
| 20. | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. | TAK |  |
| 21. | Cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza | TAK |  |
| 22. | Moduł cytrynian – wapń | TAK |  |
| 23. | Ciągła hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową (CVVHD CiCa) | TAK |  |
| 24. | Możliwość jednoczesnego prowadzenia antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej | TAK |  |
| 25. | Możliwość zmiany bezpośredniej rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową w trakcje zabiegu bez konieczności wymiany zestawu drenów | TAK |  |
| 26. | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
| 27. | Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, krwi - niezależnie | TAK |  |
| 28. | Dwa niezależne detektory powietrza | TAK |  |
| 29. | Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed hemofiltrem) | TAK |  |
| 30. | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 31. | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). | TAK |  |
| 32. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli   w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem  granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia.

................................................................                                               …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta

Załącznik Nr 4 SIWZ

N-M.ZP/D/ 7/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

Zadanie 2  – Respirator stacjonarno / transportowy dla dzieci/dorosłych z wyposażeniem - 1 szt. dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

|  | L.P. | PARAMETR/WARUNEK | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | PRZEZNACZENIE RESPIRATORA |  |  |
|  |  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, zarówno inwazyjnej jak i nieinwazyjnej, przystosowany do stosowania w szpitalu. | TAK |  |
|  |  | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej. | TAK |  |
|  |  | Waga respiratora: maksymalnie 7 kg z akumulatorami | TAK Podać |  |
|  |  | Respirator dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | II. | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |
|  |  | Własne zintegrowane źródło powietrza (turbina, tłok, kompresor itp.) zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | TAK |  |
|  |  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 - 4,5 bar | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o zasilanie w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1-10 l/min | TAK |  |
|  |  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | TAK |  |
|  |  | Zasilanie DC 12 - 24 VDC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego) | TAK |  |
|  |  | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 8 godzin pracy respiratora wraz z wbudowanym źródłem powietrza) | TAK Podać |  |
|  | III. | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  |  | A/CMV Wspomagana/kontrolowana wentylacja wymuszona dostępna z oddechem VCV | TAK |  |
|  |  | A/CMV Wspomagana/kontrolowana wentylacja wymuszona dostępna z oddechem PCV | TAK |  |
|  |  | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona dostępna z oddechem VCV | TAK |  |
|  |  | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona dostępna z oddechem PCV | TAK |  |
|  |  | Wentylacja SPONTANICZNA z PSV | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
| IV. | RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO |  |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |
| V. | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
|  | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych, min. 1 - 90 odd./min. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min. 50 - 2000 ml | TAK |  |
|  | Czas trwania wdechu Ti, min, 0,1 - 3 s | TAK |  |
|  | Przepływ fazy wdechowej, min. 6 – 100 l/min | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe, min. 5-60 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV, min. 0-60 cmH2O | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP, min. 0 - 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Trigger wdechowy ciśnieniowy, min. 1 - 9,9 cmH2O | TAK |  |
|  | Trigger wdechowy przepływowy, min. 0,1-10 l/min | TAK |  |
|  | Regulacja czasu narastania ciśnienia min. 10 poziomów | TAK |  |
|  | Regulacja czułości wydechowej min. od 10% do 70% | TAK |  |
| VI. | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo-kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | TAK |  |
|  | Oddech ręczny | TAK |  |
| VII. | MONITOR GRAFICZNY |  |  |
|  | Kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 6" | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu. Możliwość jednoczesnego wyświetlania 3 krzywych na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów monitorowanych parametrów, min. 24 godzinnych | TAK |  |
| VIII. | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego Ppeak | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego Pmean | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego PEEP | TAK |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Pomiar wdechowego przepływu szczytowego | TAK |  |
|  | Pomiar I:E | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego tlenu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie kalkulowanej wartości pozostałego czasu pracy na akumulatorze oraz czasu do opróżnienia butli z tlenu. | TAK |  |
| IX. | ALARMY |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej minutowej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm niskiej minutowej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechowej. | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania zapamiętanych zaistniałych alarmów | TAK |  |
| X. | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 3 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów | TAK |  |
|  | 10 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych dostosowanych do respiratora | TAK |  |
|  | Torba transportowa do respiratora | TAK |  |
| XI. | POZOSTAŁE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |
|  | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| XII. | WARUNKI SERWISU (GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO) |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK Podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 2 lata | TAK Podać |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem   granicznym. Jeżeli  w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie

gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi

materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

................................................................                                              …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta

N-M.ZP/D/7/2015								Załącznik Nr 5

(pieczęć Wykonawcy)

## WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Firma (nazwa) Wykonawcy:

Siedziba (adres) Wykonawcy:

Oświadczamy, że w następującym zakresie zamierzamy posłużyć się podwykonawcami przy wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Rodzaj powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |

UWAGA :

Jeżeli Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w  realizacji zamówienia, składa niniejszy załącznik z adnotacją : „ nie dotyczy „

................................................				                          ………………………........

(miejsce i data)                                                                                                   (podpis i pieczątka)

Załącznik nr 6

UMOWA NR …………..

/ projekt /

### zawarta dnia …………….. roku w Więcborku pomiędzy:

NOVUM _ MED. Sp. z o.o.

z siedzibą w Więcborku, ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220302

NIP 504-000-89-67   REGON  093213663

reprezentowaną przez :

Prezesa Zarządu – Stanisława Plewako

zwaną dalej „ Zamawiającym „

a

………………

reprezentowaną przez:

………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

- Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ……………….. roku Wykonawca sprzedaje i zobowiązuje się do  dostawy, instalacji i uruchomienia na rzecz Zamawiającego  ..........określonego w specyfikacji technicznej, zwanego  dalej przedmiotem Umowy

- Wykonawca  oświadcza, że przedmiot umowy jest całkowicie zgodny w zakresie ilościowym i rzeczowym ze złożoną ofertą przetargową z dnia….., zwaną dalej ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest produktem fabrycznie nowym.

- Cena umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

Razem: netto: …………………..  PLN,

brutto: …………………. PLN

- Ustalona cena obejmuje dodatkowo:

- koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu,

- koszty transportu  przez Wykonawcę do miejsca użytkowania Zamawiającego,

- koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy od daty uruchomienia i podpisania protokołu dostawy i odbioru przez Zamawiającego,

- koszty załadunku i rozładunku przez Wykonawcę,

- należyte zainstalowanie przez Wykonawcę dostarczonego przedmiotu umowy i jego uruchomienie oraz szkolenie personelu medycznego i technicznego, wskazanego przez Zamawiającego,

- koszty podatku VAT.

- koszt wykonania testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia i dokumentów potrzebnych do dopuszczenia urządzenia do użytkowanuia oraz uzyskania zgód administracyjnych ( o ile są wymagane )

- koszt przeglądów technicznych w okresie gwarancji.

§ 2

WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca wykona:

1) dostawę przedmiotu umowy w terminie do dnia ……….2015 roku,

2)  Po montażu przedmiotu dostawy nastąpi jego przekazanie do użytkowania na podstawie  protokołu dostawy i  odbioru  podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3)  Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, o ile dostawa będzie wolna od wad ilościowych i jakościowych tj. po stwierdzeniu kompletności dostarczonego wyposażenia i sprzętu medycznego i poprawności jego działania.

4)  W razie dostawy przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania jego wymiany na pozbawiony wad i zgodny z umową. W miejsce zakwestionowanego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5)  Wykonawca na własny koszt przeszkoli personel Zamawiającego z zakresu prawidłowej obsługi, zasad

eksploatacji  oraz  konserwacji oraz wystawi certyfikat przeszkolonym osobom.

3.  Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z:

1) instrukcjami obsługi w języku polskim,

2) dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany  serwis w okresie gwarancyjnym

Wykonawcę dostarczy 1 kpl. w/w dokumentów Zamawiającemu.

4.  Wykonawca ma obowiązek założyć paszport techniczny z pełnym opisem urządzenia i czynnościami związanymi z

uruchomieniem.

5.  Ze strony Zamawiającego do podpisania Protokołów dostawy i odbioru upoważniony jest …………………………...

6.  Ze strony Wykonawcy do podpisania Protokołów dostawy i odbioru upoważniony jest …………………………...

§ 3

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Płatność realizowana będzie po dostarczeniu i zainstalowaniu   oraz otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT

2. Warunki płatności:

Kwota …………………….. PLN  wartości brutto umowy płatna  30 dni  po  dostarczeniu Zamawiającemu faktury VAT przez Wykonawcę.

3. Należne Wykonawcy płatności dokonywane będą na konto w banku: ………………………….

numer rachunku: ……………………………….

§ 4

WARUNKI  SERWISU i GWARANCJI

1. Wykonawcę oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i odpowiada wymaganiom określonym w USTAWIE z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679, z późniejszymi zmianami)

2.  Wykonawcę udziela :

- ….. miesięcznej, gwarancji na przedmiot umowy.

- gwarancja biegnie od daty podpisania przez strony Protokołu z uruchomienia.

3. Serwis gwarancyjny w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy prowadzi autoryzowany serwis Wykonawcy z siedzibą w .........., lub właściwy dla siedziby Zamawiającego serwis regionalny.

4. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną naprawą lub wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy (naprawa lub wymiana wg wyboru Wykonawcy), jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, dostarczeniem do bezpośredniego użytkownika lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie i na własny koszt- bez udziału Zamawiającego.

5.  W okresie gwarancji Zamawiajacy ma prawo do nieodpłatnych konsultacji w zakresie obsługi i eksploatacji urzązeń.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika (nie stosowania się użytkownika do dostarczonych instrukcji obsługi).

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych na własny koszt.

8. W czasie trwania gwarancji, Wykonawca dokona zgodnie z zaleceniami producenta w ramach wynagrodzenia umownego autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem. Ostatni przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu gwarancyjnym. Koszty materiałów zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

9. Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany  jedynie  przez  przedstawiciela Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

10. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe.

11. W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00

dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i

doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin.

12. W przypadku braku mozliwości usunięcia awarii w terminie okreslonym w pkt  11 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie  sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii.

13. Jeżeli okres niesprawności wydłuży się ponad 1 dzień to gwarancję przedłuża się o każdy dzień przestoju.

14. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe.

15. Wykonawca zapewnia min. 10 letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej na warunkach odrębnej umowy.

16. Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz

podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich ceną.

17. Wykonawca przedstawi informację dotyczącą czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany tych podzespołów i

części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany ( zmiana ceny o wysokość

wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut )

18. Postanowienia niniejszego § 4 zastępują Kartę gwarancyjną.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z terminem oddania do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w §1 z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto umowy o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy, nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy.

- W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyższa ustanowione kary umowne, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zgodnie z polskim prawem utylizacji opakowań i odpadów powstałych w trakcie dostaw przedmiotu umowy.

- W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w   §3 umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT (NIP 504-000-89-67) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego..

- Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach  po dwa dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :                                 	                                                          ZAMAWIAJĄCY :