Załącznik Nr  4a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### PAKIET NR  1

##### ODCZYNNIKI ORAZ CZĘŚCI ZUŻYWALNE DO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO ERBA XL – 640  WRAZ  Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA ZAPASOWEGO

##### ODCZYNNIKI

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość oznaczeń na 2 lata |  | Ilość pełnych opakowań na 24 miesiące | Cena opakowania netto | VAT % | Cena opakowania brutto | Wartość netto PLN | WartośćVAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aminotransferaza ASAT |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aminotransferaza ALAT |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Amylaza |  | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alkaliczna fosfataza |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Albumina |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Białko całkowite |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bilirubina całkowita |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bilirubina bezpośrednia |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cholesterol całkowity |  | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cholesterol HDL direct |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Glukoza |  | 15 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Trójglicerydy |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kreatynina |  | 15 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kwas moczowy |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mocznik |  | 3 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fosfor |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Magnez |  | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wapń całkowity |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Żelazo |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | UIBC |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CRP |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Etanol |  | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kinaza kreatynowa |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Białko w moczu |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Lipaza |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Amoniak |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt odczynników wynosi |  |  |  |

KONTROLE  i  KALIBRATORY

| L.p. | Nazwa handlowa kontroli / kalibratora | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Wymagana szacunkowa Ilość w ml na 24 m-ce | Ilość pełnych opakowań | Cena opakowania netto | VAT % | Cena opakowania brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Surowica kontrolna poziom I - ludzka |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Surowica kontrolna poziom II – ludzka |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Surowica kontrolna reumatoidalna poziom I |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Surowica kontrolna reumatoidalna poziom II |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Alkohol etylowy, amoniak- standard |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Alkohol etylowy, amoniak –kontrola poziom I |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Alkohol etylowy, amoniak –kontrola poziom II |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kalibrator biochemiczny ludzki |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kalibrator – białko w moczu |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Białko w moczu- kontrola poziom I |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Białko w moczu – kontrola poziom II |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CRP - standard |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt kontroli i kalibratorów wynosi |  |  |  |  |

CZĘŚCI  ZUŻYWALNE  DO ANALIZATORA XL – 640 ORAZ DO DZIERŻAWIONEGO ZAPASOWEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO (back up )

| L.p | Asortyment | Numer katalogowy | Wielkość opakowania / ilość sztuk | Wymagana ilość opakowań / sztuk | Cena opakowania netto PLN | VAT % | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XL – 640 Kwaśny płyn konserwacyjny |  | 1x1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XL – 640 Zasadowy płyn konserwacyjny |  | 1x1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do konserwacji A.M.Kit |  | 1x1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw filtrów wstępnych HLP 10 p stacji uzdatniania wody |  | 1x1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkłady jonowymienne HLP 10p stacji uzdatniania wody |  | 1x1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | XL – 640 płyn myjący |  | 4x100 ml | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | XL – 640 Naczyńka 3 ml |  | 1x1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Materiały zużywalne do analizatora zapasowego wystarczającego do wykonania badań określonych w tabeli „ ODCZYNNIKI „ ( wymienić ) |
| 8a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt materiałów zużywalnych wynosi |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

Dodatkowe wymagania:

-  bezpłatny  serwis do aparatów w okresie obejmowania umowy.

- wykonawca zobowiązany jest przedstawić certyfikaty pozwalające na serwisowanie oferowanego analizatora oraz analizatora XL – 640 ERBA będącego własnością zamawiającego.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników , kalibratorów, kontroli, części zużywalnych, dzierżawa analizatora)

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

PARAMETRY   DLA  ZAPASOWEGO  ANALIZATORA  BIOCHEMICZNEGO

|  | PARAMETRY WYMAGANE ANALIZATORA | Potwierdzenie o spełnieniu wymaganych parametrów | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/NIE |  |
| 1 | Automatyczny analizator biochemiczny typu wolnostojącego, z oprogramowaniem w języku polskim. |  |  |
| 2 | Analizator fabrycznie nowy z roku 2018. |  |  |
| 3 | Wydajność dla testów biochemicznych/turbidymetrycznych min. 400 testów/godz. |  |  |
| 4 | System odczynnikowy w pełni otwarty |  |  |
| 5 | Analizator z możliwością pracy na tych samych odczynnikach , kontrolach i kalibratorach co analizator XL-640 |  |  |
| 6 | Pomiary w surowicy, osoczu, moczu, PMR i krwi pełnej (hemolizat). |  |  |
| 7 | Bezobsługowy układ optyczny, bez konieczności wymiany jakichkolwiek jego elementów w okresie dzierżawy. |  |  |
| 8 | Zakres pomiarowy fotometru nie mniej niż 3.5A |  |  |
| 9 | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użycia wymieniane minimum raz w miesiącu |  |  |
| 10 | Automatyczne sprawdzanie czystości optycznej każdej kuwety przed pomiarem, odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz odrzucanie/pomijanie kuwet poza dopuszczalnym zakresem w czasie rzeczywistym, bez wstrzymywania pracy analizatora/sesji w toku. |  |  |
| 11 | Bezobsługowy układ dozujący, nie wymagający wymiany tłoków, strzykawek, wężyków w okresie dzierżawy. |  |  |
| 12 | 2 niezależne ramiona odczynnikowe, mieszadła i osobne ramię próbkowe. |  |  |
| 13 | Igły wykrywające poziom cieczy oraz wyposażone w system wykrywania przeszkód pionowych. |  |  |
| 14 | Igła próbkowa wyposażona w czujnik wykrywania skrzepów, z automatycznym myciem po wykryciu skrzepu, bez wstrzymywania pracy. |  |  |
| 15 | Minimum 90 pozycji na próbki odczytywane przez wbudowany czytnik kodów kreskowych |  |  |
| 16 | Wstawianie kalibratorów, kontroli i próbek citowych na dowolnych pozycjach rotora/statywu próbkowego |  |  |
| 17 | Możliwość dostawiania próbek i odczynników do sesji roboczej w toku w czasie nie dłuższym niż 1 minuta (wstrzymanie pracy igieł). |  |  |
| 18 | Termostatowanie rotora reakcyjnego – sucha łaźnia. |  |  |
| 19 | Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole tego samego producenta co analizator. |  |  |
| 20 | Chłodzony pokład odczynnikowy – minimum 80 pozycji. |  |  |
| 21 | Monitorowanie poziomu odczynników w czasie rzeczywistym. |  |  |
| 22 | Automatyczne przechodzenie do kolejnej butelki tego samego odczynnika po skończeniu się odczynnika w pierwszej butelce. |  |  |
| 23 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla odczynników. |  |  |
| 24 | Automatyczne powtórzenia próbek po przekroczeniu liniowości, wyczerpaniu substratu oraz zaprogramowanego zakresu. |  |  |
| 25 | Wbudowany system kontroli jakości. Wymagane wykresy Levy Jenningsa – dwa poziomy kontroli na jednym wykresie, reguły Westgarda i wykresy Youdena. |  |  |
| 26 | Dwukierunkowa współpraca z siecią informatyczną na zasadzie zapytań. |  |  |
| 27 | Automatyczny transfer wyników do sieci po uzyskaniu każdego wyniku. |  |  |
| 28 | Analizator dostarczony z komputerem, monitorem, laserową drukarką monochromatyczną, UPS oraz stacją uzdatniania wody, |  |  |
| 29 | Maksymalne zużycie prądu nie więcej niż 1000 VA |  |  |
| 30 | Maksymalne zużycie wody poniżej 15 litrów/godz. |  |  |
| 31 | Zamawiający nie będzie ponosił kosztów części zużywalnych ani zamiennych poza wycenionymi w formularzu ofertowym. |  |  |
| 32 | Należy obliczyć ilości niezbędnych odczynników uwzględniając stabilność po otwarciu przy przechowywaniu na pokładzie analizatora lub w zewnętrznej lodówce/zamrażarce. |  |  |
| 33 | Bezpłatny udział w kontroli międzynarodowej. |  |  |
| 34 | Koszt podłączenia analizatorów do istniejącego systemu komputerowego ponosi Wykonawca. |  |  |  |  |  |
| 35 | Dołączenie do oferty deklaracji zgodności na zaoferowane odczynniki i analizatory |  |  |
| 36 | Dołączenie do oferty broszur, folderów potwierdzających spełnianie wymagań – w przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej dokumentacji obsługowo-serwisowej analizatora. |  |  |
| 37 | Możliwość oznaczania D- dimerów na dzierżawionym aparacie – załączyć przykładowy wydruk kontroli jakości z aparatu |  |  |

W ciągu 7 dni po podpisaniu umowy należy dostarczyć pisemną informację o wartości analizatora (w celu ubezpieczenia analizatora).

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 4 a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 2

KOAGULOLOGIA  - ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA:

KOAGULOMETR  MODEL  K-3002 OPTIC FIRMY ELIZA-BIS KSELMED

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość ml na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Wymagana ilość opakowań na 24 m-ce | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT(czas protrombinowy) |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | APTT(czas koalinowo - kefalinowy) z chlorkiem wapnia |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen met. Clausa |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał kontrolny N |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kalibratory |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Naczyńka pomiarowe |  | 26 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt odczynników i eksploatacji wynosi |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

Autoryzowany bezpłatny serwis w czasie trwania umowy oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników , kalibratorów, kontroli)

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PL

Wymagania dla odczynników:

- Odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego w formie ciekłej jednoskładnikowy (  stabilność po otwarciu min. 7 dni w temperaturze lodówki, należy podać średni czas prawidłowy odczynnika w sekundach oraz wartość ISI, maksymalna wielkość opakowania 10 ml)

- Odczynnik do oznaczania czasu koalinowo-kefalinowego (aPTT) ( stabilność odczynnika po otwarciu min 14 dni w temp. lodówki, chlorek wapnia w zestawie lub jego ilość obliczona wg szacunkowej ilości oznaczeń, maksymalna wielkość opakowania 5 ml.)

- Fibrynogen oznaczany metodą Clausa z rozcieńczonego osocza.

- Deklaracja zgodności  CE.

- Należy dołączyć ulotki z wartościami osocza kontrolnego zawierające zakres dla czasu protrombinowego, czasu koalinowo - kefalinowego (APTT), stężenia fibrynogenu.

- Karty charakterystyki odczynników ( dostarczone wciągu 14 dni po podpisaniu umowy).

- Wszystkie odczynniki od jednego producenta

- Oświadczenie producenta odczynników, że parametry zostały wyznaczone na aparacie K-3002 Optic.

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 4a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### PAKIET NR 3

### GAZOMETRIA –  ODCZYNNIKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALLIZATORÓW - POD STAWOWEGO I ZAPASOWEGO

### SZACUNKOWA ILOŚĆ BADAŃ  NA 24 M-CE – GAZOMETRIA PARAMETRY KTYTYCZNE  – 12 000

| L.p. | ASORTYMENT | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość na 2 lata | Cena opakowania netto | VAT % | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane odczynniki i niezbędne materiały do badań - do określenia przez oferenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymagane materiały zużywalne do aparatu - do określenia przez oferenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter do kapilar ( tzw. łapacz skrzepów ) |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt |  |  |  |

Dodatkowe wymagania:

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

Bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Wartość oferty:

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

GRANICZNE PARAMETRY JAKOŚCIOWO – TECHNICZNE DLA ANALIZATORA PODSTAWOWEGO I ZAPASOWEGO

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK |
| --- | --- |
| 1. | Producent |
| 2. | Nazwa i typ |
| 3. | Kraj pochodzenia |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2015 |
| 5. | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz |
| 6. | Zasilanie awaryjne z akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego |
| 7. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0.1 mmol/L), cCl‾, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 25 mg/dl) |
| 8. | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory |
| 9. | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary |
| 10. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 135μl dla pełnego panelu |
| 11. | Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 60 sekund |
| 12. | Wpięcie analizatora do sieci informatycznej firmy ATD SOFTWARE |
| 13. | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. |
| 14. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. |
| 15. | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 28 dni. |
| 16. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych |
| 17. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną |
| 18. | Czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 45 minut |
| 19. | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. |
| 20. | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów |
| 21. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |
| 22. | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim |
| 23 | Okres gwarancji na analizator – okres dzierżawy |
| 24 | Bezpłatny serwis gwarancyjny |
| 25 | Bezpłatny cykl szkoleń z zakresu obsługi analizatora, interpretacji wyników itp. |

Załącznik nr 4a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 4

JONY – ODCZYNNIKI  I  MATERIAŁY  EKSPLOATACYJNE  DO  ANALIZATORA  EASYELEKTROLITE ( MEDICA )

Szacunkowa ilość badań 24 m-ce – JONY – 18 000 oznaczeń

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość na 2 lata | Cena opakowania netto | VAT % | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw kalibrujący ( moduł odczynnikowo – ściekowy ) |  | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw czyszczący |  | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda Na+ |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda K+ |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda Cl - |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda referencyjna |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw wężyków pompki |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uszczelka portu próbki |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt odczynników i eksploatacji wynosi |  |  |  |

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

Załącznik  nr 4a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### PAKIET  NR 5

### TESTY DIAGNOSTCZNE, ODCZYNNIKI LABORATORYJNE ORAZ TESTY DO ANALIZY MOCZU Z  DZIERŻAWĄ  CZYTNIKA

| L.p | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość testów na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Wymagana ilość opakowań na 24 m-ce | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe do analizy moczu,minimum 10 parametrowe - ciężar wł., pH, białko, glukoza, ketony, bilirubina, azotyny, urobilinogen,leukocyty |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocz kontrolny( 5 x w tygodniu) dwa poziomy |  | Do określenia przez oferenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test ciążowy(paskowy) |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ASO (test lateksowy plus kontrole) |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CRP latex (test) |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RF lateks plus kontrole |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trójcykliczne antydepresanty - test |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Extona |  | 3 litry |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik Ehrlicha |  | 3x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik Lugola |  | 3x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | GBS – test wymazy z pochwy ( w zestawie test i wymazówka ) |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Barwnik do retykulocytów |  | 4x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szybki test wykrywający wirusa grypy (typ A i B) w wymazach z nosa |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Test kasetkowy do wykrywania wirusa RSV w wymazach, popłuczynach lub aspiratach z nosa- zestaw z kontrolą dodatnią |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

Wymagania dotyczące testów i odczynników:

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

- Mocz kontrolny płynny o stabilności minimum 14 dni po otwarciu.

- Paski  do analizy moczu minimum 10 - parametrowe, dodatkowe pole kompensacyjne na paskach, eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczenia glukozy i krwi.

Parametry graniczne dla czytnika:

| NAZWA – TYP APARATU |  |
| --- | --- |
| OFERENT I PRODUCENT |  |
| ROK PRODUKCJI |  |

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | Parametr | Tak /Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż 2017 rok produkcji. |  |
| 2. | Wydajność analizatora minimum 400 ozn. na godz. |  |
| 3. | Menu w języku polskim |  |
| 4. | Pamięć min. 1000 wyników badań. |  |
| 5. | Automatyczna kalibracja aparatu przy uruchomieniu aparatu, bez wykonywania oznaczeń kalibracyjnych, bez użycia dodatkowych specjalnych pasków, kodów kreskowych (potwierdzone deklaracją producenta i odpowiednim fragmentem instrukcji) |  |
| 6. | Pasek standardowy wielokrotnego użytku do sprawdzania układu optycznego na wyposażeniu analizatora |  |
| 7. | Ekran dotykowy LCD służący do komunikacji z aparatem tj. wyboru funkcji, ustawień. |  |
| 8. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach (SI, konwencjonalne, system plusowy – arbitralny) |  |
| 9. | Flagowanie wyników patologicznych |  |
| 10. | Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków |  |
| 11. | Wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 13. | Wbudowana drukarka na papier termiczny . |  |
| 14. | Automatyczne przesyłanie wyników oznaczeń do zewnętrznego oprogramowania firmy ATD – SOFTWARE (bez wykonywania dodatkowych czynności związanych z wysyłaniem danych) |  |
| 15. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na paskach) |  |
| 16. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczenia |  |
| 17. | Ciekły materiał kontrolny (mocz kontrolny), gotowy do użycia, na dwóch poziomach (normalny, patologiczny) do przeprowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej |  |
| 18. | Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa analizatora)

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

Załącznik nr 4 a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY -  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 6

ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA   HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ (HbA1C) WRAZ Z   DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

Szacunkowa ilość badań na 24 m-ce – 1 000

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik do badania HbA1C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał kontrolny (4 opakowania) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Części zużywalne do analizatora |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt odczynników i eksploatacji wynosi |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa analizatora)

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

| Lp. | Parametr | Spełnia tak / nie | Dodatkowy opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas pomiaru HbA1c do 7 minut |  |  |
| 2. | Korelacja z metodą referencyjną HPLC minimum 97 % |  |  |
| 3. | Oferowane materiały kontrolne – opisać |  |  |
| 4. | Oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie danych dotyczących badania |  |  |
| 5. | Wpięcie analizatora do sieci informatycznej laboratorium współpracujące z oprogramowaniem PROFLAB firmy ATD – SOFTWARE. |  |  |
| 7. | Objętość próbki maksymalnie 20 µl |  |  |
| 8. | Automatyczny pomiar i kalibracja |  |  |
| 9. | Analizator nie starszy niż 2017 rok |  |  |

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

- W ciągu 7 dni po podpisaniu umowy należy dostarczyć pisemną informację o wartości analizatora (w celu ubezpieczenia analizatora).

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 4 a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY -  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 7

ODCZYNNIKI DO KLASYFIKACJI GRUP KRWI I SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

| L.p | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy/ producent | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Wymagana ilość opakowań na 24 m-ce | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM lub RUM-1 |  | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM + IgG lub BLEND |  | 800 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty-A |  | 400ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty – A ( inny klon lub seria niż powyżej ) |  | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty – B |  | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny anty-B ( inny klon lub seria niż powyżej ) |  | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dolichotest |  | 30 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Standard anty-D o aktywności < lub= 0,05 IU/ml, 0,01 µg/ml |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Krwinki wzorcowe do układu AB0 – gotowe do użycia |  | Do określenia przez oferenta: umożliwiające ciągłość pracy i wykonanie średnio 150 badań miesięcznie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyty serologiczne białe, 5 wgłębień w rzędzie |  | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt odczynników |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

Wymagania dla odczynników:

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

- Dopuszcza się ampułki, buteleczki o pojemności maksymalnej 10 ml .

- Krwinki wzorcowe dostarczane sukcesywnie w terminach nakładających się z ich terminami ważności.

5.   Do oferty należy dołączyć metodykę w języku  polskim oraz protokoły kontroli jakości potwierdzające spełnienie  wymagań.

6.   Pozycje 1-9 wymagane certyfikaty CE .

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty

Łączna wartość oferty

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

Załącznik nr 4a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY -  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 8

ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄ WRAZ Z DIERRŻAWĄ APARATURY

| Lp. | Nazwa badania | Szacunkowa ilość badań na 2 lata | Wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Nr katalogowy, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badanie grupy krwi dorosłych z oznaczeniem izoaglutynin grupowych A1-B,A-B-D-ctl-A1 - B | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Potwierdzenie grupy krwi dorosłych – druga seria A-B-D, inne klony niż w punkcie 1 ( zgodnie z obowiązującymi przepisami )A-B-D/A-B-D | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Badanie grupy krwi noworodka I seria A –B –D – ctl -BTA | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka – druga seria A-B-D, inne klony niż w punkcie 3 ( zgodnie z obowiązującymi przepisami )A-B-D/A-B-D | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Badanie przeglądowe 3 krw. wzorcowych w PTA - LISS | 4020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Właściwa próba krzyżowa w PTA- LISS | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik LISS | Stosownie do ilości oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c – do testu PTA-LISS i NaCl | Stosownie do ilości oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw kontrolny ( krew kontrolna – krwinki z osoczem ) do oceny technik manualnych zawierający słabe przeciwciała anty – D lub anty – E lub anty – Fya- zgodnie z obowiązującymi przepisami | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Końcówki do pipety ( kompatybilne z tą pipetą ) | Stosownie do ilości oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dzierżawa aparatury ( dedykowana do systemu ) składającej się z: - wirówka na 6 - 12 mikrokart -1 szt. - pipeta automatyczna nieelektroniczna – 1 szt. | 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość oferty |  |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

GRANICZNE PARAMETRY JAKOŚCIOWO – TECHNICZNE ODCZYNNIKÓW  I MATERIAŁÓW  ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄWRAZ Z DIERRŻAWĄ APARATURY

| Lp. | ODCZYNNIKI | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie dopuszcza się ofert częściowych |  |
| 2 | Wymagane jest badanie grupy krwi ( anty –A , anty – B, anty – Dctl/A1 – B) mikrometodą żelową kolumnową .Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składa się z 6 mikrokolumn. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |
| 3 | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi ABO Rh D ( anty –A, anty- B, anty- D ) z innych klonów niż wymienione w pkt. 2. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |
| 4 | Wymagane są odczynniki do badania grupy krwi noworodka ( anty –A, anty –B, anty –D(VI -), anty-D(VI -), ctl,BTA ) mikrometodą żelową kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |
| 5 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka ( anty –A, anty- B, anty- D ( VI + ) / ( anty –A, anty- B, anty- D (VI + )) mikrometodą żelową kolumnową. Wymagane są odczynniki (anty-A, anty-B, anty- D ) z innych klonów niż wymienione w pkt.4 Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |
| 6 | Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych, włączając antygen Cw ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ). Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| 7 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| 8 | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych |  |
| 9 | Wymagane jest ,aby odczynniki były gotowe do użycia, surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. |  |
| 10 | Wymagany jest termin ważności odczynników – minimum 6 miesięcy od daty dostawy, termin ważności krwinek minimum 5 tygodni.. |  |
| 11 | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych < 1 %. |  |
| 12 | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia ( krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina < 1% ) i pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym się żelowym podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. |  |
| 13 | Wymagane są dostawy ( wg harmonogramu ) transportem monitorowanym pod względem temperatury wydruk ze wskazaniami temp. dołączony do transportu jak i do oferty ( przykładowy ). |  |
| 14 | Wymagane jest przechowywanie oferowanych mikrokart w temp. pokojowej ( 18-25 oC ) |  |
| 15 | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości – 4 razy w roku potwierdzonej certyfikatem. |  |
| 16 | Wymaga się, aby wszystkie odczynniki oraz sprzęt pochodziły od jednego producenta ( z wyjątkiem końcówek do pipet i poz. nr 7 ). |  |
| 17 |  |  |
| 18 | Wszystkie odczynniki, w szczególności krwinki, zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągła bezproblemową pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość wyspecyfikowanych badań. |  |
| 19 | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów-załączyć do oferty. |  |
| 20 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu/ dwa różne klony. |  |
| 21 | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności. |  |
| 22 | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych. |  |
| 23 | Zestaw kontrolny ( krew kontrolna – krwinki z osoczem )do oceny technik manualnych zawierający słabe przeciwciała anty-D lub anty – E lub anty-Fya- zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
| 24 | Odczynniki i wyroby medyczne z pakietu mają posiadać certyfikat CE. |  |

| Lp. | APARATURA | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagana jest nieelektroniczna multidozująca pipeta automatyczna dedykowana do systemu – 1 szt. |  |
| 2 | Wymagana jest wirówka do mikrokart max. 6-12 miejsc od tego samego producenta co mikrokarty - 1 szt. ( stały czas i prędkość wirowania, monitorowana mikroprocesorem, wyjmowany rotor) |  |
| 3 | Wymaga się bezpłatnego corocznego przeglądu technicznego połączonego z walidacją urządzeń w czasie trwania umowy. |  |
| 4 | Pełne szkolenie personelu pracowni potwierdzone certyfikatem. |  |
| 5 | Certyfikaty CE do oferowanych wyrobów medycznych |  |
| 6 | Wymagane jest dołączenie polskojęzycznej instrukcji obsługi aparatury ( w formie pisemnej lub elektonicznej np. na płycie CD/DVD ) i techniki wykonywanych badań. |  |

UWAGA: Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa wirówki )

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN