N-M.ZP/D/3/2011							                     Więcbork 31.05.2011r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku. Nr sprawy N-M.ZP/D/3/2011

W związku z otrzymaniem pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu  udzielamy następujących wyjaśnień :

PYTANIE 1

Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 7 -  § 4 ust. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu istniejącego na zapis o poniższym brzmieniu:

„Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy). Informacja o zaistniałym uszkodzeniu może być wcześniej zgłoszona Wykonawcy 
w formie faksu”

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 2

Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 7 - § 4 ust. 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu:

„Jeżeli okres niesprawności wydłuży się ponad 5 dni roboczych to gwarancję przedłuża się o każdy dzień przestoju trwający ponad wskazanych 5 dni roboczych”

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 3

Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 7 - § 4 ust. 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego istotnego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, Sprzedający zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe”

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 4

Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 7 -§ 4 ust. 16

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu pełnej obsługi pogwarancyjnej z wymaganych 
10 do 8 lat.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 5

Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 7 - § 5 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej z 0,2 do 0,1%

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 6

Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 7 - § 5 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 20 do 10% wartości brutto umowy

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 7

Dotyczy Zestawienia parametrów technicznych – załącznik nr 4 – zadanie II – Zakup

i dostawa KOLONOSKOPU

W punkcie 9 oraz 10 Zamawiający wyspecyfikował wymagania dotyczące określonych wartości tzn. głębi ostrości 3-100mm (pkt. 9) oraz obrotowego wtyku do procesora min 180°(pkt. 10). Natomiast w rubryce parametry i wartości wymagane Zamawiający nie wpisał słowa „TAK”. Czy należy to traktować jako omyłkowe pominięcie tych dwóch wierszy w których słowo „TAK” powinno się znaleźć i tym samym wartości te należy traktować jako niezbędne minimum?

Odpowiedź: dot. pkt. 9 i 10 w rubryce parametry i wartości wymagane brak słowa TAK - Zamawiający informuje, że należy to traktować jako omyłkowe pominięcie tych dwóch wierszy w których słowo „TAK” powinno się znaleźć i tym samym wartości te należy traktować jako niezbędne minimum

Dot. Zadania nr III – Inkubator Zamknięty

Pkt.1.4.

Czy Zamawiający dopuści inkubator, w którym wysokość materacyka od podłogi wynosi 105cm? Różnica 5cm nie ma żadnego klinicznego znaczenia a jest jedynie ograniczeniem konkurencji i uniemożliwia złożenie ważnej oferty naszej firmie.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Pkt.1.5.

Czy Zamawiający dopuści inkubator, w którym długość łóżeczka wynosi 66cm? Oferowany parametr tylko o 1cm różni się od wymaganego przez Zamawiającego oraz nie ma żadnego wpływu na prowadzoną terapię w inkubatorze.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Pkt.2.1.

Czy Zamawiający dopuści inkubator, który posiada jednościenną budowę, w której grubości ścianek wynoszą 1cm i zapewniają ten sam komfort cieplny co inkubatory o konstrukcji dwuściennej? Proponowane rozwiązanie jest lepsze w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego bowiem oprócz tych samych parametrów izolacji cieplnej oferuje użytkownikowi szybki proces mycia i dezynfekcji z uwagi na relatywnie mniejszą powierzchnię w stosunku do inkubatorów o konstrukcji dwuściennej. Ponadto skraca czas ekspozycji personelu czyszczącego na szkodliwe substancje  dezynfekcyjne oraz redukuje o połowę zużycie środków dezynfekcyjnych. Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż proponowany przez naszą firmę inkubator spełnia te same normy europejskie (PN-EN 601-2-19; PN-EN 60 601-1-1; PN-EN 60 601-1-2) co urządzenia o konstrukcji dwuściennej.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pkt.2.10.1

Czy Zamawiający dopuści inkubator, który posiada regulację przechyłów bocznych inkubatora realizowaną poprzez pokrętła umieszczone na ściankach bocznych do których swobodny dostęp jest również od strony czołowej inkubatora? Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność inkubatora oraz prowadzoną w nim terapię.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Pkt.2.13

Czy Zamawiający wymaga aby kurtyna powietrzna była skuteczna również podczas umieszczania kasety RTG w szufladzie inkubatora? Tzn. aby jej wysunięcie nie powodowało zaburzeń w pracy kurtyny powietrznej lub zasłaniania przepustów odpowiadających za tworzenie się kurtyny?

Odpowiedź :  Należy spełnić wymagania pkt. 2.13 i 2.14.

Pkt.2.15.

Czy Zamawiający dopuści inkubator, którego poziomi głośności wynosi 48dB? Różnica 3dB jest całkowicie nie zauważalna dla ludzkiego ucha w standardowych warunkach pracy na oddziale noworodkowym.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pkt.6.5.

Czy Zamawiający dopuści inkubator, w którym czujniki pomiarowe zlokalizowane są w dwóch głowicach? Czujniki stężenia tlenu powinny być zawsze zlokalizowane w osobnej głowicy, ponieważ podlegają one wymianie periodycznej jako ogniwa galwaniczne 1/rok, 1/2lata w zależności od producenta, stąd wymóg lokalizacji wszystkich czujników w jednej głowicy z jednej strony jest bezzasadny a z drugiej podwyższa znacząco koszty późniejszego serwisowania inkubatora.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

dot. Zadanie III -  Zakup i dostawa inkubatora zamkniętego – szt. 1

Wymóg: 1.2 Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie

Pytanie: Czy przez ruchomą podstawę Zamawiający rozumie podstawę na kółkach z elektryczną regulacją wysokości?

Odpowiedź :  Zamawiający pod tym pojęciem rozumie szafkę osadzoną na 4 kółkach, z których 2 są zaopatrzone w hamulce bez elektrycznej regulacji wysokości.

Wymóg:  1.3 Wymiary inkubatora (długość x szerokość), pole nie większe jak 6000 cm2

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści inkubator którego obrys wyznacza pole wynoszące 7800cm2? Stawiane w wymaganiach ograniczenie nie ma żadnych podstaw klinicznych a wręcz może działać na niekorzyść Zamawiającego, ponieważ mniejszy obrys oznacza mniejszą powierzchnię materacyka. W oferowanym rozwiązaniu materacyk o wymiarach 35x76 centymetrów pozwala nie tylko na wygodną terapię pojedynczego pacjenta ale również na co-beding bliźniaków.

Odpowiedź :  Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na oddziale noworodkowym Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o zaproponowanych wymiarach.

Wymóg:  2.6 Zamknięcia otworów pielęgnacyjnych:

Wymóg:  2.6.1 drzwiczki z cichym zamkiem min 5 sztuk

Wymóg:  2.6.2 przysłona irysowa min 1 sztuka

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści inkubator z 6 drzwiczkami z cichym zamkiem oraz specjalnymi przepustami na rury respiratora, ale bez przesłon irysowych? Proponowane rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze epidemiologicznie oraz wygodniejsze do użytkowania i czyszczenia.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Wymóg:  2.10.1 Pokrętła regulacji kata nachylenia od strony czołowej inkubatora

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści inkubator z pokrętłami do regulacji kąta nachylenia umieszczonymi wygodnie po bokach inkubatora? Powyższy wymóg nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego, a proponowane rozwiązanie zapewnia płynną, cichą i wygodną regulację położenia materacyka w zakresie  +/-120, a co najważniejsze jest bezpieczniejsze z punktu widzenia epidemiologicznego.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Wymóg:  2. 15 Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora  ≤45dB

Czy Zamawiający dopuści inkubator o poziomie głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤47dB?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Wymóg:  3.2 Zakres regulacji nawilżania (podać w % przy założeniu wilgotności otoczenia 50%)

Pytanie:  Czy w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi terapii cieplnej Zamawiający wymaga aby oferowany inkubator posiadał funkcję programowania poziomu wilgotności co 1%?

Odpowiedź :  Zamawiający nie wymaga takiego parametru.

Wymóg:  3.5 Aktywne nawilżanie - podgrzewanie wody do bezpiecznej temperatury

Pytanie: Czy przez podgrzewanie wody do bezpiecznej temperatury Zamawiający rozumie podgrzewanie jej do temperatury wrzenia?

Odpowiedź :  Zamawiający jako temperaturę bezpieczną rozumie temperaturę zbliżoną do temperatury wrzenia.

Wymóg:  4. 2.1 Średnica czujnika temperatury skóry do wyboru wcześniak lub noworodek min. 2

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wraz z inkubatorem został dostarczony wyłącznie jeden rodzaj czujnika temperatury skóry, odpowiedni za równo dla wcześniaków jak i noworodków? Oferowane rozwiązanie zapewnia Zamawiającemu minimalizację akcesoriów i tym samym późniejszych kosztów użytkowych dzięki unifikacji rozwiązań związanych z codzienną pracą inkubatora.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Wymóg:  6. MONITOROWANIE

Pytanie:  Czy w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi prowadzenia opieki nad noworodkami Zamawiający wymaga aby oferowany inkubator posiadał funkcję wyświetlania trendów graficznych wszystkich mierzonych parametrów?

Odpowiedź :  Zamawiający nie wymaga takiego parametru.

Wymóg:  6.1.3 Temperaturę dziecka w dwóch punktach ciała.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga jednoczesnego wyświetlania wszystkich mierzonych i zadanych parametrów, w tym obydwu mierzonych temperatur skóry?

Odpowiedź :  Zamawiający nie wymaga jednoczesnego wyświetlania wszystkich mierzonych parametrów.

Wymóg:  7.3  Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna przekroczenia temperatury powietrza w inkubatorze 37°C.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w funkcję alarmu wysokiej temperatury powietrza, który, zgodnie ze międzynarodowymi normami dotyczącymi sprawności inkubatorów, sygnalizowany jest dźwiękowo oraz wizualnie gdy temperatura powietrza pod kopułą osiągnie 37,7°C dla nastawionej temperatury powietrza <37°C?

Odpowiedź :  Zamawiający wymaga aby alarm wizualny i dźwiękowy uaktywniał się w momencie gdy temperatura powietrza w inkubatorze przekroczy 37,0°C

dot. pkt 7 SIWZ- termin wykonania zamówienia

Pytanie: W związku z ogromnym zaawansowaniem technicznym aparatury medycznej przekładającym się na wydłużony czas produkcji, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni dla specjalistycznej aparatury medycznej stanowiącej przedmiot zamówienia w zadaniu III- Zakup i dostawa inkubatora zamkniętego. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie umożliwi nam złożenie oferty.

Odpowiedź :  Zamawiający jest związany sztywnym i nieprzekraczalnym terminem wykorzystania środków finansowych na zakup inkubatora zamkniętego, w związku z tym nie może się zgodzić na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni

dot. Zadanie I -  Zakup i dostawa analizatora jonów – szt. 1

Pytanie :  Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora z nieznacznie dłuższym czasem pomiaru tj. 35 sekund  co praktycznie nie wpływa na czas uzyskania wyniku diagnostycznego ?

Odpowiedź:  Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie :  Czy Zamawiający wymaga analizatora fabrycznie nowego ?

Odpowiedź:  Tak zamawiajacy wymaga analizatora fabrycznie nowego.

Pytanie :  Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści analizator w którym czas pomiaru dla surowicy wynosi 35 sek. A dla moczu 60 sek. ?

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża zgodę. Na analizator z czasem pomiaru dla surowicy 35sek, co do moczu dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie :  Czy w poz. 4 przez małą objętość próbki Zamawiający rozumie max 55µl dla krwi pełnej, surowicy i osocza, a dla rozcieńczonego  moczy 300µl ?

Odpowiedź:  Tak

Pytanie :  Czy w poz. 17 Zamawiający ma na myśli złącze RS323 ?

Odpowiedź:  Tak ma być to złącze RS323.

NOVUM-MED Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU