Załącznik nr 3

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Ssak mobilny– 1 szt.

Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak operacyjny, elektryczny, jezdny. | TAK |  |
| 2 | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min. Podać maksymalną wydajność dla każdego trybu. | TAK |  |
| 3 | Maksymalne podciśnienie: minimum -90 kPa / 675mmHg. Podać. | TAK |  |
| 4 | Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (maksymalnie 48 obrotów / minutę przy maksymalnej wydajności). Podać maksymalną liczbę obrotów /min przy maksymalnej wydajności | TAK |  |
| 5 | Gładka, jednoczęściowa obudowa z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 6 | Ssak na kolumnowym wózku jezdnym, wykonanym ze stopów niekorodujących. | TAK |  |
|  | 1 | Cztery kółka jezdne – wszystkie z blokadą. | TAK |  |
|  | 2 | Szyna na akcesoria, zainstalowana na kolumnie. | TAK |  |
| 7 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. | TAK |  |
| 8 | Włącznik / wyłącznik nożny. | TAK |  |
|  | 1 | Włącznik / wyłącznik nożny, zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek. Opisać. |  |  |
| 9 | Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK |  |
| 10 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy. Zbiornik zabezpieczający o poj. 0,25l z mechanicznym zaworem odcinającym | TAK |  |
| 11 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania. | TAK |  |
| 12 | Poziom wytwarzanego hałasu poniżej 37dB Podać. | TAK |  |
| 13 | Ssak wyposażony w dwa zbiorniki wielorazowego użytku z podziałką, o pojemności 2,5 l (każdy), wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku. | TAK |  |
|  | 1 | Zbiorniki wyposażone w uchwyty do zamocowania na szynie, zainstalowanej na kolumnie ssaka. | TAK |  |
|  | 2 | Zbiorniki wyposażone w blokady zabezpieczające przed wysuwaniem się z uchwytu. | TAK |  |
| 14 | Możliwość stosowania zbiorników wielorazowego użytku na wydzieliny, autoklawowalnych, o różnych pojemnościach. Podać dostępne pojemności. | TAK |  |
| 15 | Ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez konieczności odłączania / przełączania drenów. | TAK |  |
| 16 | Ssak wyposażony w dren silikonowy (dren do pacjenta) o długości minimum 2 m i metalowy uchwyt drenu. Opisać. | TAK |  |
| 17 | Zasilanie urządzenia z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | TAK |  |
| 18 | Pobór mocy max.: 50W | TAK |  |
| 19 | Przewód zasilający min. 5m | TAK |  |
| 20 | Masa ssaka z wózkiem: nie większa niż 16 kg. Podać. | TAK |  |
| 21 | Wysokość ssaka z wózkiem max. 1 m | TAK |  |
| 22 | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 24 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 25 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 26 | Czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenia w okresie gwarancji wynosi 48 godzin, z wyłączeniem świąt | TAK |  |
| 27 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 26 na czas naprawy firma dostarczy na swój koszt sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 28 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 29 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
| 30 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |
| 31 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 32 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 33 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 34 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 35 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

.........................................................................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy