Załącznik nr 3

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Respirator – 1 szt.

Nazwa:

Typ:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 kPa | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarno - transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce/kolumnie. Masa respiratora bez podstawy jezdnej max 10 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% | TAK |  |
|  | Zasilanie respiratora w trakcie transportu pacjenta z wewnętrznego akumulatora min 200 minut z możliwością rozbudowy o dodatkową baterię do min. 400 minut | TAK |  |
|  | Wewnętrzna turbina | TAK |  |
|  | Monitor z kolorowym ruchomym min. w jednej płaszczyźnie ekranem, dotykowym min 12” zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu, płci pacjenta. | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Kontrolowany objętością VCV | TAK |  |
|  | Kontrolowany ciśnieniem z gwarantowaną objętością PRVC | TAK |  |
|  | Wymuszona (A/C, CMV, IPPV) | TAK |  |
|  | Synchronizowana SIMV | TAK |  |
|  | Spontaniczna (SPONT, CPAP) | TAK |  |
|  | Na Dwóch Poziomach Ciśnienia ( BIPAP, Bi-Level, DuoPAP,) | TAK |  |
|  | Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo: wg wzoru Mead’a lub wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
|  | Wspomaganie oddechu ciśnieniem PS | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechów przepływowe | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechów ciśnieniowe | TAK |  |
|  | Wdech ręczny wyzwalany osobnym przyciskiem | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu regulowana i automatyczna | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu rurki dotchawicznej | TAK |  |
|  | Funkcja wspomagania odsysania przez podanie wysokiego stężenia O2 przed i po odsysaniu z możliwością regulacji zawartości tlenu, automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje noworodkowe i tryb nCPAP | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokoprzepływową tlenem (Hi Flow O2) | TAK |  |
|  | Mozliwość rozbudowy o narzędzie kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia dolnego i górnego pkt. przegięcia krzywej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczną wentylację w zamkniętej pętli oddechowej opartej na pomiarach CO2 i SPO2 | TAK |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
|  | Częstość oddechów min. 1-80 odd/min | TAK |  |
|  | Objętość wdechowa min. 20 - 2000 ml, | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu 21-100% | TAK |  |
|  | Czas wdechu min. 0.1 do 12,0 sek | TAK |  |
|  | Czas wysokiego/niskiego ciśnienia w trybach /APRV,BILEVEL, DuoPAP/ zakres min. 0,2-30 sekund | TAK |  |
|  | Wyzwalanie przepływem min. od 1 -20 l/min | TAK |  |
|  | Wyzwalanie ciśnieniem min. od 0,1-15 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu kontrolowane min. 5 – 60 cmH2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV; BILEVEL; DuoPAP/ zakres min. 0 – 60 cmH2O | TAK |  |
|  | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL; DuoPAP/ zakres min. 0-35 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Narastanie ciśnienia min. 0 do 2000 ms | TAK |  |
|  | Przepływ min. 0 – 240 l/min | TAK |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |
|  | Kształt krzywej przepływu min.: sinusoidalna, prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | TAK |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy i wydechowy | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wydechowa i wdechowa | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Przeciek | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu | TAK |  |
|  | Całkowita ilość oddechów | TAK |  |
|  | Całkowita ilość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Podatność statyczna płuc | TAK |  |
|  | Opory wdechowe przepływu | TAK |  |
|  | Index dyszenia | TAK |  |
|  | Stała czasowa wydechu | TAK |  |
|  | Wysiłek pacjenta PTP | TAK |  |
|  | Koncentracja O2 (FiO2) | TAK |  |
|  | AutoPEEP | TAK |  |
|  | PO.1 ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. trzy krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  |
|  | Obrazowanie pętli w czasie rzeczywistym min.: P-V, V-Flow, P-Flow, | TAK |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów min. 72 godzinne, raport min 1000 zdarzeń | TAK |  |
|  | Pamięć zdarzeń i alarmów wyświetlana na monitorze respiratora min. 1000 zdarzeń | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiego /niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Czasu bezdechu | TAK |  |
|  | Poziomu koncentracji tlenu | TAK |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
|  | Sensora przepływu | TAK |  |
|  | Brak zasilania elektrycznego | TAK |  |
|  | Niski poziom naładowania baterii | TAK |  |
|  | Brak zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |
|  | Integralny nebulizator synchroniczny | TAK |  |
|  | Kompensacja rurki dotchawiczej TRC | TAK |  |
|  | Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi, do sterylizacji w autoklawie 2 kpl. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kapnografię w strumieniu głównym lub strumieniu bocznym | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji poprzez złącze USB i RS-232 | TAK |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK |  |
|  | Oddech ręczny | TAK |  |
|  | Blokada ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |
|  | Układ oddechowy jednorazowy kompletny 20 szt. | TAK |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji poprzez czujnik proksymalny | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 4 | Czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenia w okresie gwarancji wynosi 48 godzin, z wyłączeniem świąt | TAK |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 102 na czas naprawy firma dostarczy na swój koszt sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

.........................................................................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy