Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 5/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

GRUPA 2  – Zakup i dostawa aparatury do monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych pacjentów dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

POZ. 1    aparat EKG  - 1  szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 12 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każedej elektrody ze skórą) | TAK |  |
| 2 | Wymiary ekranu 5,7”; 120x89 mm | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość ekranu (punkty 320x240) | TAK |  |
| 4 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcja ekran dotykowy | TAK |  |
| 5 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 6 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 7 | Waga ok. 5,7 kg (z wbudowanym akumulatorem) | TAK |  |
| 8 | Zasilanie 115V/230V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 9 | Szerokość papieru 210 mm | TAK |  |
| 10 | Rodzaj papieru: rolka, składany, gładki faxowy (aparat sam drukuje kartki) | TAK |  |
| 11 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5;10;25;50 | TAK |  |
| 12 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK |  |
| 13 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3,4,6,12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 | TAK |  |
| 14 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | TAK |  |
| 15 | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
| 16 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10;20 | TAK |  |
| 17 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | TAK |  |
| 18 | Filtr zakłóceń mięśniowych (HZ) 25;35 | TAK |  |
| 19 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s) | TAK |  |
| 20 | Filtr autodaptacyjny-automatyczniedobiera filtry: mięśniowy, sieciowy oraz izolinii w zależności od pacjenta | TAK |  |
| 21 | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |
| 22 | Baza danych minimum 250 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK |  |
| 23 | Profil automatyczny | TAK |  |
| 24 | Profil manualny | TAK |  |
| 25 | Nieograniczona liczba własnych profili użytkownika | TAK |  |
| 26 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) – do 10 minut ciągłego zapisu | TAK |  |
| 27 | Nieograniczona liczba profili LONG | TAK |  |
| 28 | Analiza i interpretacja (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | TAK |  |
| 29 | Możliwość bezpośredniego wydruku ze zwykłej drukarki laserowej | TAK |  |
| 30 | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizy bez drukowania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 31 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 32 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | TAK |  |
| 33 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | TAK |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | TAK |  |
| 35 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | TAK |  |
| 36 | Możliwość rozbudowy o pełną spirometrię – 49 parametrów pomiarowych | TAK |  |
| 37 | Wózek pod aparat EKG z kuwetą na akcesoria | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

POZ. 2 - DEFIBRYLATOR  1 –  szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |
| 1 | Urządzenie z monitorem EKG | TAK |  |
| 2 | Urządzenie służące do kontroli podstawowych funkcji pacjenta (krzywa EKG i puls), | TAK |  |
| 3 | Funkcja kardiowersji, | TAK |  |
| 4 | Wymienny akumulator | TAK |  |
| 5 | Urządzenie posiadające pamięć wewnętrzną z możliwością zapisu | TAK |  |
| 6 | Pełne sterowanie funkcjami aparatu (wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej i na łyżkach defibrylacyjnych, | TAK |  |
| 7 | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dla dzieci zintegrowane | TAK |  |
| 8 | Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej | TAK |  |
| 9 | Regulacja prądu stymulacji | TAK |  |
| 10 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |
| 11 | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi, nie większa niż 6,5 kg | TAK |  |
| 12 | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IPX1 | TAK |  |
| 13 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). | TAK |  |
| 14 | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy | TAK |  |
| 15 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 200 minut ciągłego monitorowania EKG lub 140 defibrylacji z maksymalną energią. | TAK |  |
| 16 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4 godziny | TAK |  |
| 17 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł | TAK |  |
| 18 | Temperatura pracy: min od 5 do +40ºC | TAK |  |
| 19 | Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | TAK |  |
| 20 | Autotest: wykonywany zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | TAK |  |
| 21 | Wspomaganie RKO: metronom pracujący w czterech trybach: | TAK |  |
|  | - pacjent dorosły zaintubowany, | TAK |  |
|  | - pacjent dorosły niezaintubowany, | TAK |  |
|  | - pacjent pediatryczny zaintubowany, | TAK |  |
|  | - pacjent pediatryczny niezaintubowany. | TAK |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy o moduł kapnografu | TAK |  |
| Defibrylacja: |  |  |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 4 | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360J | TAK |  |
| 5 | Dostępne minimum 24 różne poziomy energii defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J | TAK |  |
| 7 | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | TAK |  |
| 8 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne | TAK |  |
| 9 | Czas ładowania do energii 360J: maksymalnie 7 sekund | TAK |  |
| Rejestracja |  |  |
| 1 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście | TAK |  |
| 2 | Możliwość wyświetlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |
| 3 | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm | TAK |  |
| 4 | Szybkość wydruku: 25 mm/sek; 50 mm/ sek. | TAK |  |
| Monitorowanie EKG |  |  |
| 1 | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 2 | Wzmocnienie sygnału EKG na minimum ośmiu poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min | TAK |  |
| 4 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | TAK |  |
| Stymulacja przezskórna |  |  |
| 1 | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
| 2 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | TAK |  |
| 3 | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę. | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |
| 1 | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
| 2 | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane | TAK |  |
| 3 | Kabel do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych | TAK |  |
| 4 | 1 komplet elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |
| 5 | Torba transportowa | TAK |  |
| Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

POZ. 3 - Defibrylator z możliwością wykonywania kardiowersji -  3 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/ wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |
| 1 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe, akumulatorowe | TAK |  |
| 3 | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dla dzieci zintegrowane | TAK |  |
| 4 | Regulacja prądu stymulacji | TAK |  |
| 5 | Defibrylator przenośny z dołączonym uchwytem karetkowym | TAK |  |
| 6 | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi, nie większa niż 6,5 kg | TAK |  |
| 7 | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IPX1 | TAK |  |
| 8 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). | TAK |  |
| 9 | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy | TAK |  |
| 10 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 200 minut ciągłego monitorowania EKG lub 140 defibrylacji z maksymalną energią. | TAK |  |
| 11 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4 godziny | TAK |  |
| 12 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł | TAK |  |
| 13 | Temperatura pracy: min od 5 do +40ºC | TAK |  |
| 14 | Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | TAK |  |
| 15 | Autotest: wykonywany zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | TAK |  |
| 16 | Wspomaganie RKO: metronom pracujący w czterech trybach: | TAK |  |
|  | - pacjent dorosły zaintubowany, | TAK |  |
|  | - pacjent dorosły niezaintubowany, | TAK |  |
|  | - pacjent pediatryczny zaintubowany, | TAK |  |
|  | - pacjent pediatryczny niezaintubowany. | TAK |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy o moduł kapnografu | TAK |  |
| Defibrylacja: |  |  |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 4 | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360J | TAK |  |
| 5 | Dostępne minimum 24 różne poziomy energii defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J | TAK |  |
| 7 | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | TAK |  |
| 8 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki zewnętrzne zintegrowane lub z możliwością nakładania łyżek pediatrycznych | TAK |  |
| 9 | Czas ładowania do energii 360J: maksymalnie 7 sekund | TAK |  |
| Rejestracja |  |  |
| 1 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście | TAK |  |
| 2 | Prezentacja zapisu EKG na ekranie – min. 3 krzywe dynamiczne wyświetlane jednocześnie | TAK |  |
| 3 | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm | TAK |  |
| 4 | Wydruk diagnostycznego badania EKG z prędkością 50 mm/ sek. | TAK |  |
| Monitorowanie EKG |  |  |
| 1 | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 2 | Wzmocnienie sygnału EKG na minimum ośmiu poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min | TAK |  |
| Stymulacja przezskórna |  |  |
| 1 | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
| 2 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | TAK |  |
| 3 | Częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę. | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |
| 1 | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
| 2 | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane | TAK |  |
| 3 | Kabel do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych | TAK |  |
| 4 | 1 komplet elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |
| 5 | Torba transportowa | TAK |  |
| 6 | Uchwyt karetkowy | TAK |  |
| POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

POZ. 4 -  Kardiomonitor wielofunkcyjny - 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokiej jakości urządzenie, z dużym wyświetlaczem, przeznaczone do monitorowania i nadzoru podstawowych funkcji życiowych pacjenta. | TAK |  |  |  |
| 2 | Stanowisko kardiomonitorowania obsługujące 8 stanowisk monitorowania (podać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) | TAK |  |  |  |
| 3 | Dwa płaskie panelowe ekrany kolorowe minimum 19" TFT | TAK |  |  |  |
| 4 | Ilość wyświetlanych jednoczasowo przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 4 (możliwość wyboru parametrów) | TAK |  |  |  |
| 5 | Możliwość wyświetlenia czterech krzywych dynamicznych, konfigurowanych dla każdego pacjenta niezależnie | TAK |  |  |  |
| 6 | Możliwość wyświetlenia trendów pacjenta obok krzywych dynamicznych, konfigurowanych dla każdego pacjenta niezależnie | TAK |  |  |  |
| 7 | Ilość wyświetlanych jednoczasowo parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 (możliwość wyboru parametrów) | TAK |  |  |  |
| 8 | Możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego na jednym z monitorów) | TAK |  |  |  |
| 9 | Możliwość podglądu zapisanych w kardiomonitorze zdarzeń, trendów graficznych, trendów numerycznych, odcinków ST oraz podglądu krzywych z dostępnymi narzędziami pozwalającymi na pomiar poszczególnych odcinków (linijka do pomiaru odcinków czasu, wysokości itp.) | TAK |  |  |  |
| 10 | Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 24 godzin obserwacji pacjenta | TAK |  |  |  |
| 11 | Możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów pomiędzy wszystkimi monitorami w obrębie sieci | TAK |  |  |  |
| 12 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek | TAK |  |  |  |
| 13 | konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG) | TAK |  |  |  |
| 14 | wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym) | TAK |  |  |  |
| 15 | drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej powszechnie dostępnej na krajowym rynku | TAK |  |  |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy opcji holterowskiego do zbierania sygnału z ostatnich pełnych 5 dni dla wszystkich mierzonych krzywych. | TAK |  |  |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy o dostęp do danych pacjenta zbieranych przez monitory pacjenta za pośrednictwem przeglądarki internetowej, na komputerach podłączonych do sieci szpitala | TAK |  |  |  |
| 18 | Możliwość zamocowania jednostki centralnej bezpośrednio do ekranu centrali (oszczędzając miejsce i redukując liczbę kabli pod biurkiem) | TAK |  |  |  |
| 19 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |  |  |
| 20 | Drukarka laserowa formatu A4 na stanowisku | TAK |  |  |  |
| 21 | Ochrona przed interferencja spowodowaną defibrylatorami | TAK |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

POZ. 5  - Pulsoksymetr przenośny – 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokiej jakości pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych. | TAK |  |  |
| 2 | Urządzenie pozwalające na nieinwazyjny i bezbolesny pomiar. |  |  |  |
| 3 | Aparat prezentuje dane: wysycenie hemoglobiny tlenem/saturacji (SpO2), częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, trendy, czułość, | TAK |  |  |
| 4 | Stacja dokująca w formie platformy monitorującej - ekranu wyświetlającego parametry mierzone na urządzeniu, | TAK |  |  |
| 5 | Wymiary monitora/stacji dokującej ok.: 28 cm x 27 cm x 14 cm | TAK |  |  |
| 6 | Rozdzielczość monitora stacji dokujacej 1280 x 800 pikseli | TAK |  |  |
| 7 | Ekran monitora stacji dokującej dotykowy | TAK |  |  |
| 8 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz +/- 10% oraz akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów min. 4 godziny | TAK |  |  |
| 9 | Odłączalny panel przedni pulsoksymetru umożliwiający użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem | TAK |  |  |
| 10 | Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100% pojemności max. 3 godziny | TAK |  |  |
| 11 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia pulsoksymetru | TAK |  |  |
| 12 | Ekran kolorowy, dotykowy, z podświetleniem o rozdzielczości min.:480 x 272 punkty, | TAK |  |  |
| 13 | Automatyczna zmiana sposobu wyświetlania danych z poziomej na pionową | TAK |  |  |
| 14 | Waga panelu przedniego poniżej 0,54 kg | TAK |  |  |
| 15 | Waga stacji dokującej max 4 kg | TAK |  |  |
| 16 | Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund | TAK |  |  |
| 17 | Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)% | TAK |  |  |
| 18 | Dokładność pomiaru saturacji ±2 cyfry w zakresie min. 70-100% | TAK |  |  |
| 19 | Dokładność pomiaru saturacji ±3 cyfry w zakresie min. 60-80% | TAK |  |  |
| 20 | Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1% | TAK |  |  |
| 21 | Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min. | TAK |  |  |
| 22 | Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min. | TAK |  |  |
| 23 | Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min. | TAK |  |  |
| 24 | Rozdzielczość pomiarów: | TAK |  |  |
| 25 | Saturacja (%SpO2): 1 % | TAK |  |  |
| 26 | Częstość pulsu (BPM) 1 BPM | TAK |  |  |
| 27 | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji | TAK |  |  |
| 28 | Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia | TAK |  |  |
| 29 | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej | TAK |  |  |
| 30 | Zmiana tonu sygnału częstości pulsu przy zmianie saturacji pacjenta – wyższe tony przy spadku saturacji, niższe tony przy wzroście saturacji | TAK |  |  |
| 31 | Ekran graficzny LCD z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | TAK |  |  |
| 32 | Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej | TAK |  |  |
| 33 | Możliwość rezygnacji z prezentacji krzywej pletyzmograficznej na rzecz zwiększenia formy cyfrowej prezentacji pomiaru saturacji i częstości pulsu. | TAK |  |  |
| 34 | Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora /akumulatorów stale widoczny na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
| 35 | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | TAK |  |  |
| 36 | Urządzenie posiadające alarmy mierzonych parametrów z możliwością dostosowania granic alarmowych oraz trendy mierzonych parametrów | TAK |  |  |
| 37 | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |  |
| 38 | Możliwość regulacji głośności alarmów dźwiękowych | TAK |  |  |
| 39 | Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego | TAK |  |  |
| 40 | Urządzenie posiada komplet wielorazowych czujników umożliwiających pomiar SpO2 oraz pulsu u noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

POZ.6 - Monitor funkcji życiowych – szt. 6

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

1) Monitor funkcji życiowych – szt. 2

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor o budowie modułowej, w technologii wymiennych modułów kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającymi monitorami systemu S/5 podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowe w postaci kostki wsuwany do ramy urządzenia. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość dopasowania monitora do dowolnego stanowiska (konstrukcja pozwalająca na oddzielne zastosowanie ekranu, jednostki centralnej i ramy na moduły pomiarowe). | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Monitor przeznaczony dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wysokiej jakości ekran LCD TFT o przekątnej min. 19” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu powielającego sterowanego niezależnie. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w moduł/element transportowy, który pozwala na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG (x12), SpO2, NIBP, IBP (x2), Temp (x2) podczas transportu pacjenta. Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących monitor z pacjentem– element transportowy mocowany za pośrednictwem „stacji dokującej”, zapewniającej łatwe odłączenie i podłączenie. | TAK TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wyjście analogowe EKG, wyjście inwazyjnego pomiaru ciśnienia i synchronizacji defibrylatora | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wizualny wskaźnik alarmów umieszczony na ekranie w sposób umożliwiający jego obserwację w promieniu 360st. wokół monitora | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany jasności świecenia wizualnego wskaźnika alarmów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Przyjazny interfejs użytkownika - menu monitora dostosowane do celów obsługi za pomocą ekranu dotykowego (duże zakładki, suwaki, przyciski sterowania, „płaska” konstrukcja menu - wykluczająca kilku poziomową strukturę utrudniającą komfortową obsługę). | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury pod port USB. Możliwość sterowania z poziomu opcjonalnego dotykowego ekranu powielającego | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przez personel min. 36 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych) w postaci profili i stron | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 60 minut. Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci w przypadku wyłączonej centrali. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3, 7, 12 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla EKG. Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. Analiza arytmii jednocześnie z czterech odprowadzeni. Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. - 12,0 – (+) 12,0 mm | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-100 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. Wskaźnik niedostatecznej jakości sygnału Możliwość użycia dodatkowego źródła sygnału SPO2 z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną. Pomiar ręczny i automatyczny. Zakres pomiarowy: 15-260 mmHg Maksymalne ciśnienie napełniania mankietu dla niemowląt: 150 mmHg Maksymalny czas pomiaru dla dorosłych nie przekraczający 120 sekund, dla niemowląt nie przekraczający 80 sekund. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Pomiar rytmu serca: min. 30-240 ud./min Rozpoczęcie pomiaru (cyklu pomiarowego) za pomocą jednego przycisku na ekranie lub module | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury, dostępne dwa tory pomiarowe: ciągły i szybki predykcyjny. Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. Pomiar temperatury:doustny, rektalny i powierzchniowy Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar CO2 w strumieniu bocznym | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria: - Do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną - Kabel EKG (5 odprowadzeń) - Czujnik SpO2 (na palec dla noworodków, dzieci i dorosłych) - Mankiety NIBP dla noworodków, dzieci i dorosłych (różne rozmiary) - czujnik temperatury powierzchniowej, doustnej, rektalnej - System mocowania (do wyboru) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar stopnia zwiotczenia mięśni pacjenta w wykorzystaniem technologii piezoelektrycznego mechanosensora. Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar głębokości znieczulenia Entropii z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych z aplikacją analizy poziomu znieczulenia ( np. AoA) – 2szt. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na analizę 12 odprowadzeń EKG, ocenę przez zaawansowany algorytm (tożsamy z używanymi w stacjonarnych aparatach EKG) i drukowanie raportu z oznaczoną analizą rytmu każdego odprowadzenia. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcjonalności pozwalające zastosować kardiomonitor jako część stanowiska do znieczulenia (w tym pomiary gazów anestetycznych) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | moduł lub urządzenie zewnętrzne do pomiaru metabolizmu wykorzystujący metodę bezpośredniej kalorymetrii. Możliwością obserwacji parametrów na ekranie monitora – 1 na dwa stanowiska | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kalkulator dawek leków. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia i wyświetlania danych z innych urządzeń (respiratorów, pulsoksymetrów, monitorów rzutu serca, etc.) – opisać możliwości | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość drukowania krzywych, raportów, wyników obliczeń na podłączonej do monitora drukarce laserowej lub rejestratorze. Drukarka (rejestrator) jako opcja. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych (wartości przydzielane automatycznie na podstawie aktualnych odczytów). Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | TAK |  |  |  |  |  |
|  | System alarmowy umożliwiający automatyczne przesłanie alarmu wraz z identyfikacją łóżka pacjenta oraz podglądem ekranu do innych kardiomonitorów w sieci monitorowania z możliwością ustawienia czasu po którym następuje przesłanie alarmu | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Min. 200 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów – zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego | TAK |  |  |  |  |  |
| Monitor funkcji życiowych – 4 szt |  |
|  | Monitor o budowie modułowej, w technologii wymiennych modułów kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającymi monitorami systemu S/5 podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowe w postaci kostki wsuwany do ramy urządzenia. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Monitor przeznaczony dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wysokiej jakości ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), do prezentacji minimum 6 krzywych jednocześnie | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w moduł/element transportowy, który pozwala na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG (x12), SpO2, NIBP, IBP (x2), Temp (x2) podczas transportu pacjenta. Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących monitor z pacjentem– element transportowy mocowany za pośrednictwem „stacji dokującej”, zapewniającej łatwe odłączenie i podłączenie. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Gniazda modułów dostępne z boku urządzenia | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wyjście analogowe EKG, wyjście inwazyjnego pomiaru ciśnienia i synchronizacji defibrylatora | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wizualny wskaźnik alarmów umieszczony na ekranie w sposób umożliwiający jego obserwację w promieniu 360st. wokół monitora | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany jasności świecenia wizualnego wskaźnika alarmów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Przyjazny interfejs użytkownika - menu monitora dostosowane do celów obsługi za pomocą ekranu dotykowego (duże zakładki, suwaki, przyciski sterowania, „płaska” konstrukcja menu - wykluczająca kilku poziomową strukturę utrudniającą komfortową obsługę). | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury pod port USB. Możliwość sterowania z poziomu opcjonalnego dotykowego ekranu powielającego | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przez personel min. 36 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych) w postaci profili i stron | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 60 minut. Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci w przypadku wyłączonej centrali. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3, 7, 12 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla EKG. Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. Analiza arytmii jednocześnie z czterech odprowadzeni. Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. - 12,0 – (+) 12,0 mm | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-100 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. Wskaźnik niedostatecznej jakości sygnału Możliwość użycia dodatkowego źródła sygnału SPO2 z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną Pomiar ręczny i automatyczny. Zakres pomiarowy: 15-260 mmHg Maksymalne ciśnienie napełniania mankietu dla niemowląt: 150 mmHg Maksymalny czas pomiaru dla dorosłych nie przekraczający 120 sekund, dla niemowląt nie przekraczający 80 sekund. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Pomiar rytmu serca: min. 30-240 ud./min Rozpoczęcie pomiaru (cyklu pomiarowego) za pomocą jednego przycisku na ekranie lub module W każdym monitorze aparat do szybkiego toczenia płynów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury, dostępne dwa tory pomiarowe: ciągły i szybki predykcyjny. Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. Pomiar temperatury: doustny, rektalny i powierzchniowy Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria: - Kabel EKG (5 odprowadzeń) - Czujnik SpO2 (na palec dla noworodków, dzieci i dorosłych) - Mankiety NIBP dla noworodków, dzieci i dorosłych (trzy rozmiary) - czujnik temperatury powierzchniowej, doustnej, rektalnej - System mocowania (do wyboru) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na analizę 12 odprowadzeń EKG, ocenę przez zaawansowany algorytm (tożsamy z używanymi w stacjonarnych aparatach EKG) i drukowanie raportu z oznaczoną analizą rytmu każdego odprowadzenia. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar CO2 w module wymiennym pomiędzy monitorami – 4 moduły na 4 monitory | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar CO2 w strumieniu bocznym | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych (wartości przydzielane automatycznie na podstawie aktualnych odczytów). Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | TAK |  |  |  |  |  |
|  | System alarmowy umożliwiający automatyczne przesłanie alarmu wraz z identyfikacją łóżka pacjenta oraz podglądem ekranu do innych kardiomonitorów w sieci monitorowania z możliwością ustawienia czasu po którym następuje przesłanie alarmu | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Min. 200 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów – zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego | TAK |  |  |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

Poz. 7 - Aparat do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego -1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres mierzonego ciśnienia: -50-250 mmHg | TAK |  |  |
| 2 | Pomiar ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |
| 3 | Pomiar ciągły | TAK |  |  |
| 4 | Dokładność wyświetlania ciśnień: ±1% odczytu lub 1 mmHg | TAK |  |  |
| 5 | Alarmy wysokiego i niskiego średniego ciśnienia | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie sieciowe 230V; 50Hz | TAK |  |  |
| 7 | Alarm niskiego poziomu naładowania baterii na ok. 15 min przed wyczerpaniem się | TAK |  |  |
| 8 | Pomiar ICP z modułu lub urządzenia wolno stojącego połączonego z monitorem kablem transmisji danych – 1 na cztery stanowiska | TAK |  |  |
| 9 | Urządzenie współpracuje z pozostałymi elementami układu monitorującego | TAK |  |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

POZ. 8 - Aparat do pomiarów rzutu serca – 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwy w obsłudze ( obsługa w języku polskim) | TAK |  |
| 2 | Antyodblaskowy ekran kolorowy, ekran dotykowy (opcja) | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
| 4 | Rejestrator: zapis w czasie rzeczywistym, nagrywanie okresowe, alarmowe - alarmy | TAK |  |
| 5 | Pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą Pomiar za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie danych na ekranie kardiomonitora, w tym podgląd danych numerycznych, trendów oraz wykres typu „pająk” prezentujący graficznie definiowane wartości – jeden moduł na dwa monitory | TAK |  |
| 7 | Urządzenie umożliwia wydruk raportu oraz archiwizację danych samodzielnie bądź z udziałem centrali monitorującej | TAK |  |
| 8 | Urządzenie współpracuje z pozostałymi elementami układu monitorującego | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

Poz. 9 - Monitor EKG z pulsoksymetrem – 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | przeznaczony jest dla wykonywania dokładnych pomiarów | TAK |  |  |  |  |
| 2 | zainstalowany program rozpoznaje stymulatory i zapewnia pełną analizę elektrokardiograficzną z dwunastu odprowadzeń | TAK |  |  |  |  |
| 3 | menu i instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
| 4 | wygodna klawiatura | TAK |  |  |  |  |
| 5 | dotykowy ekran - na ekranie aparatu obrazowany przebieg krzywej EKG z informacją o : prędkości przesuwania papieru, czułości, filtrach, tętnie- dodatkowo, przed badaniem aparat wykonuje automatycznie test elektrod wskazując na ekranie, która elektroda jest źle podłączona lub straciła kontakt z ciałem pacjenta. | TAK |  |  |  |  |
| 6 | wyniki pomiarów można wydrukować na rolce termicznej, składance lub na zwykłej drukarce | TAK |  |  |  |  |
| 7 | wbudowana pamięć wewnętrzna pozwala na przechowanie do ok. dwustu wyników badań | TAK |  |  |  |  |
| 8 | możliwość przechowywania danych na zewnętrznych nośnikach jak: pendrive, osobny komputer czy system nadzoru. | TAK |  |  |  |  |
| 9 | pulsoksymetr stacjonarno - transportowy z wyciąganym panelem przednim, dotykowym ekranem i automatyczną rotacją ekranu pion-poziom z opcją pomiaru hemoglobiny całkowitej, methemoglobiny, karboksyhemoglobiny | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, trendy, czułość, pomiar hemoglobiny całkowitej , Methemoglobiny i Karboksyhemoglobiny w sposób nieinwazyjny i ciągły. | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz +/- 10% oraz akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów min. 4 godziny | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Odłączalny panel przedni pulsoksymetru umożliwiający użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem | TAK |  |  |  |  |
| 13 | Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100% pojemności max. 4 godziny | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia pulsoksymetru | TAK |  |  |  |  |
| 15 | Ekran z podświetleniem o rozdzielczości min.:480 x 272 punkty (wyjmowany panel przedni), 1280x800 (ekran dotykowy) | TAK |  |  |  |  |
| 16 | Możliwość ustawienia pulsoksymetru w pozycji pionowej i poziomej - automatyczna rotacja ekranu - pion- poziom (wyjmowany panel przedni) | TAK |  |  |  |  |
| 17 | Waga panelu przedniego poniżej 0,6 kg | TAK |  |  |  |  |
| 18 | Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund | TAK |  |  |  |  |
| 19 | Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD | TAK |  |  |  |  |
| 20 | Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)% | TAK |  |  |  |  |
| 21 | Dokładność pomiaru saturacji ±2 cyfry w zakresie min. 70-100% | TAK |  |  |  |  |
| 22 | Dokładność pomiaru saturacji ±3 cyfry w zakresie min. 60-80% | TAK |  |  |  |  |
| 23 | Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1% | TAK |  |  |  |  |
| 24 | Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min. | TAK |  |  |  |  |
| 25 | Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min. | TAK |  |  |  |  |
| 26 | Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min. | TAK |  |  |  |  |
| 27 | Rozdzielczość pomiarów: | TAK |  |  |  |  |
| 28 | Saturacja (%SpO2): 1 % | TAK |  |  |  |  |
| 29 | Częstość pulsu (BPM) 1 BPM | TAK |  |  |  |  |
| 30 | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji | TAK |  |  |  |  |
| 31 | Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia | TAK |  |  |  |  |
| 32 | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej | TAK |  |  |  |  |
| 33 | Możliwość nieinwazyjnego pomiaru parametrów Rainbow (SpHb, SpCO, SpMet, PVI) | TAK |  |  |  |  |
| 34 | Zmiana tonu sygnału częstości pulsu przy zmianie saturacji pacjenta – wyższe tony przy spadku saturacji, niższe tony przy wzroście saturacji | TAK |  |  |  |  |
| 35 | Dotykowy, graficzny ekran LCD z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | TAK |  |  |  |  |
| 36 | Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |  |
| 37 | Możliwość rezygnacji z prezentacji krzywej pletyzmograficznej na rzecz zwiększenia formy cyfrowej prezentacji pomiaru saturacji i częstości pulsu. | TAK |  |  |  |  |
| 38 | Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia | TAK |  |  |  |  |
| 39 | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | TAK |  |  |  |  |
| 40 | Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu | TAK |  |  |  |  |
| 41 | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |  |  |  |
| 42 | Możliwość regulacji głośności alarmów dźwiękowych | TAK |  |  |  |  |
| 43 | Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego | TAK |  |  |  |  |
| 44 | Alarm dźwiękowy i świetlny rozładowania akumulatora na min. 10 minut przed jego całkowitym rozładowaniem | TAK |  |  |  |  |
| 45 | Licencja SedLine - pomiar czynności mózgu/Oprogramowanie do pomiaru czynności mózgu | TAK |  |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

POZ. 10 - Respirator objętościowo-zmienny - 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych , przeznaczony dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. | TAK |  |  |
| 2 | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | TAK |  |  |
| 3 | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg | TAK |  |  |
| 4 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 6,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor | TAK |  |  |
| 5 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 6,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie AC 230 VAC 50Hz | TAK |  |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 30 minut | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość zastosowania dodatkowego akumulatora i jego wymiany przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu akumulatorowym | TAK |  |  |
| 9 | Regulacja stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 10 | Płynna regulacja ciśnienia szczytowego w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| 11 | Niezależna regulacja częstotliwości oddechowej | TAK |  |  |
| 12 | Niezależna regulacja objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
| 1 | Tryb wentylacji kontrolowanej CMV | TAK |  |  |
| 2 | Tryb wentylacji wspomaganej SIMV | TAK |  |  |
| 3 | Wentylacja 100 % tlenem | TAK |  |  |
| 4 | Mix tlenowy | TAK |  |  |
| 5 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |  |
| 6 | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |  |
| 7 | Dodatkowe ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 8 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAp, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK |  |  |
| 9 | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | TAK |  |  |
| 10 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | TAK |  |  |
| 11 | Wdech manualny | TAK |  |  |
| 12 | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |  |
| 13 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |  |
| 14 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | TAK |  |  |
| 15 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  |  |
| 16 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawicznej lub tracheotomijnej typu ATC, TC TRC | TAK |  |  |
| 17 | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV zgodny z algorytmem Younesa lub wentylacja ASV zgodna z algorytmem Otisa | TAK |  |  |
| 18 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | TAK |  |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |  |
| 1 | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | TAK |  |  |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | TAK |  |  |
| 3 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 6 do 120 l/min. | TAK |  |  |
| 4 | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1:9 do 4:1 | TAK |  |  |
| 5 | Czas wdechu Ti od 0,2 do 5,0 s | TAK |  |  |
| 6 | Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s | TAK |  |  |
| 7 | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cm H2O |  |  |  |
| 8 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | TAK |  |  |
| 9 | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 20 cmH2O | TAK |  |  |
| 10 | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu/ ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  |  |
| 11 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | TAK |  |  |
| 12 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 l /min. | TAK |  |  |
| 13 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 cmH2O | TAK |  |  |
| 14 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno-pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1% | TAK |  |  |
|  | POMIARY PARAMETRÓW |  |  |  |
| 1 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 2 | Pomiar całkowitej częstości oddychania |  |  |  |
| 3 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
| 4 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | TAK |  |  |
| 5 | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |  |
| 6 | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 7 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym |  |  |  |
| 8 | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | TAK |  |  |
| 9 | Pomiar ciśnienia plateau | TAK |  |  |
| 10 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 11 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |  |
| 12 | Pomiar podatności statycznej puc pacjenta |  |  |  |
| 13 | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | TAK |  |  |
| 14 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej | TAK |  |  |
| 15 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 mms | TAK |  |  |
| 16 | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) |  |  |  |
| 17 | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK |  |  |
| 18 | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK |  |  |
|  | MONITOR GRAFICZNY |  |  |  |
| 1 | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 15” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK |  |  |
| 2 | Dodatkowy monitor , wyświetlacz, na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora |  |  |  |
| 4 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |  |  |
| 5 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość oraz przepływ-objętość | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin. Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | TAK |  |  |
|  | ALARMY /SYGNALIZACJA |  |  |  |
| 1 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |  |
| 2 | Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora 360 °, nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora | TAK |  |  |
| 3 | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
| 4 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |  |
| 5 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |  |
| 6 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  |  |
| 7 | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |  |
| 8 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |
| 9 | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |
| 10 | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  |  |
| 11 | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |  |
| 12 | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |
| 13 | Alarm wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 14 | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 15 | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |  |
| 16 | Alarm rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |  |
| 17 | Alarm rozładowania baterii | TAK |  |  |
| 18 | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |  |
|  | INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1 | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo-kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV | TAK |  |  |
| 3 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | TAK |  |  |
| 4 | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylację z parametrami z przed rozłączenia | TAK |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | TAK |  |  |
| 6 | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK |  |  |
| 8 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK |  |  |
| 9 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK |  |  |
| 10 | Wydechowy wielorazowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny 2 szt. do każdego respiratora lub 100 szt. filtrów jednorazowych | TAK |  |  |
| 11 | Wdechowy wielorazowy filtr przeciwbakteryjny 2 szt. do każdego respiratora lub 100 szt. filtrów jednorazowych | TAK |  |  |
| 12 | Sztuczne płuco testowe – worek testowy dla każdego respiratora | TAK |  |  |
| 13 | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta | TAK |  |  |
| 14 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych wielorazowy: 2 kompletne układy do każdego respiratora. | TAK |  |  |
| 15 | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD<4,0µm | TAK |  |  |
| 16 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora | TAK |  |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce |  |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

POZ. 11 - Respirator objętościowo-zmienny z regulacją stężenia tlenu - 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych , przeznaczony dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. | TAK |  |
| 2 | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | TAK |  |
| 3 | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg | TAK |  |
| 4 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 6,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor | TAK |  |
| 5 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 6,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor | TAK |  |
| 6 | Zasilanie AC 230 VAC 50Hz | TAK |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 30 minut | TAK |  |
| 8 | Możliwość zastosowania dodatkowego akumulatora i jego wymiany przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu akumulatorowym | TAK |  |
| 9 | Regulacja stężenia tlenu | TAK |  |
| 10 | Płynna regulacja ciśnienia szczytowego w drogach oddechowych | TAK |  |
| 11 | Niezależna regulacja częstotliwości oddechowej | TAK |  |
| 12 | Niezależna regulacja objętości oddechowej | TAK |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
| 1 | Tryb wentylacji kontrolowanej CMV | TAK |  |
| 2 | Tryb wentylacji wspomaganej SIMV | TAK |  |
| 3 | Wentylacja 100 % tlenem | TAK |  |
| 4 | Mix tlenowy | TAK |  |
| 5 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |
| 6 | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |
| 7 | Dodatkowe ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
| 8 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAp, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK |  |
| 9 | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | TAK |  |
| 10 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | TAK |  |
| 11 | Wdech manualny | TAK |  |
| 12 | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |
| 13 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |
| 14 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | TAK |  |
| 15 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  |
| 16 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawicznej lub tracheotomijnej typu ATC, TC TRC | TAK |  |
| 17 | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV zgodny z algorytmem Younesa lub wentylacja ASV zgodna z algorytmem Otisa | TAK |  |
| 18 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | TAK |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
| 1 | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | TAK |  |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | TAK |  |
| 3 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 6 do 120 l/min. | TAK |  |
| 4 | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1:9 do 4:1 | TAK |  |
| 5 | Czas wdechu Ti od 0,2 do 5,0 s | TAK |  |
| 6 | Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s | TAK |  |
| 7 | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cm H2O |  |  |
| 8 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | TAK |  |
| 9 | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 20 cmH2O | TAK |  |
| 10 | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu/ ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  |
| 11 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | TAK |  |
| 12 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 l /min. | TAK |  |
| 13 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 cmH2O | TAK |  |
| 14 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno-pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1% | TAK |  |
|  | POMIARY PARAMETRÓW |  |  |
| 1 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 2 | Pomiar całkowitej częstości oddychania |  |  |
| 3 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 4 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | TAK |  |
| 5 | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 6 | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 7 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym |  |  |
| 8 | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | TAK |  |
| 9 | Pomiar ciśnienia plateau | TAK |  |
| 10 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | TAK |  |
| 11 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |
| 12 | Pomiar podatności statycznej puc pacjenta |  |  |
| 13 | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | TAK |  |
| 14 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej | TAK |  |
| 15 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 mms | TAK |  |
| 16 | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) |  |  |
| 17 | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK |  |
| 18 | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK |  |
|  | MONITOR GRAFICZNY |  |  |
| 1 | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 15” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK |  |
| 2 | Dodatkowy monitor , wyświetlacz, na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu | TAK |  |
| 3 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora |  |  |
| 4 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |  |
| 5 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość oraz przepływ-objętość | TAK |  |
| 6 | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin. Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | TAK |  |
|  | ALARMY /SYGNALIZACJA |  |  |
| 1 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
| 2 | Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora 360 °, nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora | TAK |  |
| 3 | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 4 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |
| 5 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |
| 6 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  |
| 7 | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |
| 8 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |
| 9 | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |
| 10 | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 11 | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |
| 12 | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| 13 | Alarm wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 14 | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 15 | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |
| 16 | Alarm rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
| 17 | Alarm rozładowania baterii | TAK |  |
| 18 | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |
|  | INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo-kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | TAK |  |
| 2 | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV | TAK |  |
| 3 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | TAK |  |
| 4 | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylację z parametrami z przed rozłączenia | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | TAK |  |
| 6 | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | TAK |  |
| 7 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK |  |
| 8 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK |  |
| 9 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK |  |
| 10 | Wydechowy wielorazowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny 2 szt. do każdego respiratora lub 100 szt. filtrów jednorazowych | TAK |  |
| 11 | Wdechowy wielorazowy filtr przeciwbakteryjny 2 szt. do każdego respiratora lub 100 szt. filtrów jednorazowych | TAK |  |
| 12 | Sztuczne płuco testowe – worek testowy dla każdego respiratora | TAK |  |
| 13 | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta | TAK |  |
| 14 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych wielorazowy: 2 kompletne układy do każdego respiratora. | TAK |  |
| 15 | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD<4,0µm | TAK |  |
| 16 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce |  |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli

w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem

granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta