Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 5/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

GRUPA 5 – Zakup i dostawa SSAKÓW –  3 szt.  dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

POZ. 1 -  SSAK ELEKTRYCZNY –  3 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry techniczne | TAK |  |  |
| 1 | Szybkie tworzenie podciśnienia | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie 230V | TAK |  |  |
| 3 | Częstotliwość 50-60 Hz | TAK |  |  |
| 4 | Moc max. 110 W | TAK |  |  |
| 5 | Płynna regulacja siły ssania | TAK |  |  |
| 6 | Wyposażony w listwę do mocowania słojów i dodatkowego osprzętu | TAK |  |  |
| 7 | Wydajność 30 l/min ( mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) | TAK |  |  |
| 8 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK |  |  |
| 10 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |  |
| 11 | Gładka, jednoczęściowa obudowa w technologii CleanTouch z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
| 12 | Bezobsługowa pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa | TAK |  |  |
| 13 | Cicha praca ssaka, bardzo niski poziom hałasu (poniżej 37 dB) | TAK |  |  |
| 14 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra. | TAK |  |  |
| 15 | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, na czterech kołach wszystkie z blokadami oraz z szyną na akcesoria. | TAK |  |  |
| 16 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany - wbudowany w wózek | TAK |  |  |
| 17 | Dwa zbiorniki:jeden o pojemności 2,5 l. drugi o pojemności 1,5 l. wielorazowe z poliwęglanu, nietłukące z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytami naszynowymi i blokadami zabezpieczającymi wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK |  |  |
| 18 | Wkłady jednorazowe kompatybilne do w/w zbiorników – min. 40 szt. | TAK |  |  |
| 19 | Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. | TAK |  |  |
| 20 | W zestawie wąż ssący do pacjenta – min. 2 m | TAK |  |  |
| 21 | Metalowy uchwyt na dren | TAK |  |  |
| 22 | Klasa zabezpieczenia II a, CE (93/42/EEC), Typ CF, IP21 | TAK |  |  |
| 23 | Wymiary 985 x 510x 470 mm | TAK |  |  |
| 24 | Waga nie większa niż 17 kg | TAK |  |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAĆ |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | PODAĆ |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

POZ.2. -  SSAK OPERACYJNY  –  2 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry techniczne |  |  |
| 1 | Do zastosowania na salach operacyjnych | TAK |  |
| 2 | Szybkie tworzenie podciśnienia | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 230V | TAK |  |
| 4 | Częstotliwość 50-60 Hz | TAK |  |
| 5 | Moc max.110 W | TAK |  |
| 6 | Płynna regulacja siły ssania | TAK |  |
| 7 | Wyposażony w listwę do mocowania słojów i dodatkowego osprzętu | TAK |  |
| 8 | Max. Podciśnienie ≥ 90 kPa (675 mmHG) | TAK |  |
| 9 | Wydajność 30 l/min ( mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) | TAK |  |
| 10 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |
| 11 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK |  |
| 12 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |
| 13 | Gładka, jednoczęściowa obudowa w technologii CleanTouch z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 14 | Bezobsługowa pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa | TAK |  |
| 15 | Cicha praca ssaka, bardzo niski poziom hałasu (poniżej 37 dB) | TAK |  |
| 16 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra. | TAK |  |
| 17 | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, na czterech kołach wszystkie z blokadami oraz z szyną na akcesoria. | TAK |  |
| 18 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany - wbudowany w wózek | TAK |  |
| 19 | Dwa zbiorniki 2,5 litrowe wielorazowe z poliwęglanu, nietłukące z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytami naszynowymi i blokadami zabezpieczającącymi wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK |  |
| 20 | Wkłady jednorazowe kompatybilne do w/w zbiorników – min. 40 szt. | TAK |  |
| 21 | Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. | TAK |  |
| 22 | W zestawie wąż ssący do pacjenta – min. 2 m | TAK |  |
| 23 | Metalowy uchwyt na dren | TAK |  |
| 24 | Klasa zabezpieczenia II a, CE (93/42/EEC), Typ CF, IP21 | TAK |  |
| 25 | Wymiary 985 x 510x 470 mm | TAK |  |
| 26 | Waga nie większa niż 17 kg | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …............. do godziny 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjete działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAĆ |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | PODAĆ |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli

w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem

granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) 										osoby/osób upoważnionej/ych do 										reprezentowania oferenta