Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 5/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

GRUPA 8  – Zakup i dostawa  Materaca do aktywnej regulacji temperatury pacjenta   dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

Materac do aktywnej regulacji temperatury pacjenta 4 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej | TAK |  |  |  |  |
| 2 | System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz materacy/kołderek grzewczych różnego typu dla pacjenta | TAK |  |  |  |  |
| 3 | Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych | TAK |  |  |  |  |
| 4 | Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek, łóżku pacjenta lub wózku za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów. | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 34x 22x 22cm (Wys.xSzer.xGłęb.) | TAK |  |  |  |  |
| 6 | Spodnia część obudowy urządzenia wykonana z aluminium | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Brak latexu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Masa urządzenia max. 6,1kg | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz,7A | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Moc elementu grzejnego min. 1200W | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Materace/Kołderki grzewcze dostępne w min. 9 typach/rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych, materac pod ciało dla dorosłych, kołderka na dolną część ciała u dorosłych, kołderka na górną część ciała dla dorosłych, kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna (jako kołderka na całe ciało), kołderka noworodkowa/wcześniacza z kołnierzem grzewczym otaczającym pacjenta, kołderka w formie tuby grzewczej dla dorosłych, sterylna grzewcza kołderka do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych. | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Materace/Kołderki grzewcze posiadające zintegrowany system filtrowania powietrza, minimalizujący prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. | TAK |  |  |  |  |
| 13 | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej. | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm: dźwiękowy oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej wartości temperatury | TAK |  |  |  |  |
| 15 | Materace/kołderki grzewcze wykonane z polietylenu i materiału nietkanego spełniające normę niepalności NFPA 99. Materiał transparentny dla promieni rentgenowskich. | TAK |  |  |  |  |
| 16 | Materace/kołderki dwukolorowe pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. | TAK |  |  |  |  |
| 17 | Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m | TAK |  |  |  |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany. | TAK |  |  |  |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. | TAK |  |  |  |  |
| 20 | Kontroler utrzymuje indywidualnie zdalną temperaturę dla każdej z mat w zakresie 32-39 o C | TAK |  |  |  |  |
| 21 | Sygnalizacja dźwiękowa zmiany zakresu pracy urządzenia | TAK |  |  |  |  |
| 22 | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: 740 - 980l/min. | TAK |  |  |  |  |
| 23 | Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego | TAK |  |  |  |  |
| 24 | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 52 +/- 3 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 64 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia | TAK |  |  |  |  |
| 25 | Wskaźnik zadziałania systemu zabezpieczającego przed przegrzaniem | TAK |  |  |  |  |
| 26 | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą przy temp. 29.4st. C. Alarmy oraz wyłączenie grzałki oraz wentylatora | TAK |  |  |  |  |
| 27 | System informacji wizualnej (np. dioda) o czasie przepracowanym przez urządzenie dający informację o konieczności wymiany filtra. | TAK |  |  |  |  |
| 28 | W zestawie Instrukcja obsługi (załączyć do oferty w wersji papierowej i elektronicznej) | TAK |  |  |  |  |
| 29 | Materacyki grzewcze na pacjenta dorosłego w ilości - 45 sztuk na aparat wymiary 233.7cm x 127cm do użytku u jednego pacjenta bezlateksowe dwukolorowe kołderki, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta kołderka posiadająca 3 warstwy materiału wykonane z materiału nietkanego oraz folii bez perforacji równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, minimalizujące prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta materacyk/kołderka posiadająca potwierdzenie producenta w formie oświadczenia o możliwości zastosowania (kompatybilności) z ogrzewaczami WarmAir system mocowania do przewodu urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera. | TAK |  |  |  |  |
| 30 | Materacyki grzewcze pod pacjenta w ilości - 5 sztuk na aparat wymiary 199.4cm x 101.6cm (+/-2%) do użytku u jednego pacjenta bezlateksowe dwukolorowe kołderki, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta materacyk posiadający 3 warstwy materiału wykonane z materiału nietkanego oraz folii bez perforacji równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, minimalizujące prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta posiadające potwierdzenie producenta w formie oświadczenia o możliwości stosowania z ogrzewaczami WarmAir System mocowania do przewodu urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera. | TAK |  |  |  |  |
| 31 | Spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG, dotyczącej wyrobów medycznych oraz posiadają znak CE | TAK |  |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …........... do godziny 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli

w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem

granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta