Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 5/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

GRUPA 9  – Zakup i dostawa Łóżka szpitalnego wielopozycyjnego dla intensywnej terapii z materacem p/odleżynowym – 6 szt dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 4 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Łóżko przeznaczone do intensywnej terapii, z ruchomymi segmentami oparcia pleców, ud i podudzi. | TAK |  |  |  |  |  |
| 2 | Fabrycznie nowe min 2014r | TAK |  |  |  |  |  |
| 3 | Łóżko spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Klasa wodoodporności min. IP X4. | TAK |  |  |  |  |  |
| 4 | Podstawa jezdna zabudowana pokrywą z tworzywa sztucznego. | TAK |  |  |  |  |  |
| 5 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, leże stabilnie podparte w min. 4 pkt.* | TAK |  |  |  |  |  |
| 6 | Leże 3 lub 4 segmentowe wypełnione stalowymi segmentami | TAK |  |  |  |  |  |
| 7 | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz szczytów łóżka z tworzywa sztucznego łatwego do mycia i dezynfekcji, bez widocznych elementów metalowych. | TAK |  |  |  |  |  |
| 8 | Segment oparcia przezierny dla promieni RTG. Kieszeń na kasetę RTG, redukująca konieczność podnoszenia pacjenta umiejscowiona w materacu | TAK |  |  |  |  |  |
| 9 | Szczyty łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa abs, łatwo zdejmowane bez konieczności odblokowywania | TAK |  |  |  |  |  |
| 10 | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, składane niezależnie, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka. | TAK |  |  |  |  |  |
| 11 | Barierki wyposażone w wizualne, wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek | TAK |  |  |  |  |  |
| 12 | Obustronne, wbudowane w barierki boczne panele (ekrany) do obsługi wszystkich funkcji elektrycznych materaca | TAK |  |  |  |  |  |
| 13 | Min. 2* panele sterowania (zewnętrzne) dla personelu medycznego wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, obsługującymi wszystkie funkcje elektryczne łóżka. Lokalizacja paneli pozwala na pozostanie pacjenta w zasięgu ręki personelu w trakcie manipulacji łóżkiem. Min. 2* panele sterowania (wewnętrzne) dla pacjenta, wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, do obsługi segmentu oparcia i zgięcia kolanowego. | TAK |  |  |  |  |  |
| 14 | Panele z ekranem ciekłokrystalicznym dotykowym dla personelu medycznego wbudowane obustronnie w barierki boczne służące do minimum: • prezentacji parametrów łóżka i wagi pacjenta, w tym wykresów zmian wagi; • wspomaganie rotacji bocznej z poziomu materaca • sterowania materacem zintegrowanym; | TAK |  |  |  |  |  |
| 15 | Sygnalizacja: - braku zasilania, - podłączenia do sieci, - konieczności wykonania czynności serwisowych | TAK |  |  |  |  |  |
| 16 | Łóżko wyposażone w układ ważenia pacjenta działający niezależnie od pozycji leża i lokalizacji pacjenta na łóżku. Układ ważenia pacjenta z funkcją śledzenia zmian masy ciała -łóżko tworzy statystykę zmian wagi. Dokładność systemu ważenia pacjenta w całym zakresie pomiarowym nie gorsza niż 0,5 kg | TAK |  |  |  |  |  |
| 17 | Funkcja dodawania lub odejmowania masy urządzeń lub rzeczy umieszczonych dodatkowo na łóżku, bez zmiany właściwej masy ciała pacjenta. . Funkcja obliczenia współczynnika BMI | TAK |  |  |  |  |  |
| 18 | Zakres pomiaru wagi do min. 245 kg* | TAK |  |  |  |  |  |
| 19 | Waga przystosowana do okresowej legalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |  |  |  |  |
| 20 | Funkcja pozycji kardiologicznej. Elektrycznie regulowana pozycja fotela. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga (przejście kołyskowe ograniczające zsuwanie się pacjenta w dół łóżka) przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |  |  |  |  |
| 21 | Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR dostępna z dźwigni nożnej | TAK |  |  |  |  |  |
| 22 | Funkcja pozycji mobilizacyjnej. Elektrycznie regulowana pozycja wyjściowa ułatwiająca pacjentowi wyjście z łóżka. Pozycja uzyskiwana z jednego przycisku | TAK |  |  |  |  |  |
| 23 | Funkcja pozycji antyszokowej | TAK |  |  |  |  |  |
| 24 | Funkcja pozycji egzaminacyjnej do wykonywania codziennych procedur. Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna - pozioma dostępna z dowolnego ustawienia łóżka. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |  |  |  |  |
| 25 | Elektryczna regulacja wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia kolanowego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga oraz regulacja długości segmentu nożnego za pomocą pilota przewodowego | TAK |  |  |  |  |  |
| 26 | Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR realizowana niezależnie od ustawień poszczególnych segmentów, uzyskiwana po jednorazowym naciśnięciu dźwigni nożnej polegająca na jednoczesnym opuszczeniu segmentu oparcia, | TAK |  |  |  |  |  |
| 27 | Funkcja autokonturu segmentu uda | TAK |  |  |  |  |  |
| 28 | Elektryczny system wspomagający sterowanie uruchamiany lub zwalniany z pozycji pedału sterowania/hamowania. | TAK |  |  |  |  |  |
| 29 | Podstawa łóżka jezdna z centralną blokadą kół jazdy na wprost i wokół własnej osi. | TAK |  |  |  |  |  |
| 30 | Centralny system blokowania wszystkich 4 kół jezdnych i sterowania kierunkiem jazdy obsługiwany z obu stron łóżka pojedynczą dźwignią nożną | TAK |  |  |  |  |  |
| 31 | Selektywne blokowanie funkcji sterowanych elektrycznie na panelu centralnym | TAK |  |  |  |  |  |
| 32 | Łóżko wyposażone w możliwość włączenia alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta. Możliwość ustawienia alarmu dla jedej z trzech możliwości ruchów pacjenta na łóżku.- przemieszczanie pacjenta po powierzchni leża , pozycja pacjenta na skraju leża , opuszczenie leża przez pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |
| 33 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg * | TAK |  |  |  |  |  |
| 34 | Długość zewnętrzna łóżka bez przedłużenia leża 220 cm +/-10 cm * | TAK |  |  |  |  |  |
| 35 | Długość zewnętrzna łóżka z przedłużeniem leża 240 cm +/- 10 cm * | TAK |  |  |  |  |  |
| 36 | Szerokość całkowita z barierkami bocznymi 103 cm +/- 5 cm * | TAK |  |  |  |  |  |
| 37 | Elektryczna regulacja wysokości od podłogi do górnej płaszczyzny leża bez materaca w zakresie : a bezpieczna nośność robocza wynosi min 290 kg pozycja najniższa 40 cm +/- 5cm - pozycja najwyższa 90 cm +/- 10cm * | TAK |  |  |  |  |  |
| 38 | Rama bałkańska do jednego łóżka z możliwością przekładania pomiędzy łóżkami | TAK |  |  |  |  |  |
| 39 | Wysokość barierek od powierzchni leża bez materaca 43cm +/- 5 cm * | TAK |  |  |  |  |  |
| 40 | Łóżko wyposażone w pojedyncze antystatyczne bez widocznej osi obrotu łatwe do dezynfekcji koła o średnicy min 15 cm * | TAK |  |  |  |  |  |
| 41 | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min. 0°-75° * | TAK |  |  |  |  |  |
| 42 | Regulacja segmentu ud (zgięcia kolanowego) w zakresie min. 0°-30° * | TAK |  |  |  |  |  |
| 43 | Pozycja Trendelenburg regulowana w zakresie min. 0° - 13° * | TAK |  |  |  |  |  |
| 44 | Pozycja antyTrendelenburg regulowana w zakresie min. 0° - 16° * | TAK |  |  |  |  |  |
| 45 | Zasilanie elektryczne 220-240 V/ 50 Hz * | TAK |  |  |  |  |  |
| 46 | Zasilanie awaryjne, umożliwiające wykonanie manipulacji i ruchów koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w przypadku braku zasilania elektrycznego. | TAK |  |  |  |  |  |
| 47 | Materac przeciwodleżynowy aktywny, zintegrowany. | TAK |  |  |  |  |  |
| 48 | Zintegrowany z ramą łóżka przeciwodleżynowy, powietrzny materac terapeutyczny o wymiarach dostosowanych do konstrukcji łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 49 | Pokrowiec materaca wodoszczelny, 3paro przepuszczalny . | TAK |  |  |  |  |  |
| 50 | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia, w którym rozkład optymalnego ciśnienia w poszczególnych komorach materaca następuje natychmiastowo i automatycznie uwzględniając rozmiar, masę i pozycję ciała pacjenta. | TAK |  |  |  |  |  |
| 51 | Materac wyposażony w funkcję utwardzania powierzchni, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku na sterowniku. Samoczynny powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie max 30 min*. od aktywowania maksymalnego napompowania | TAK |  |  |  |  |  |
| 52 | Możliwość obniżenia ciśnienia w części siedziska w celu utrzymania stabilności i bezpieczeństwa pacjenta podczas wstawania z pozycji krzesła oraz dla lepszego kontaktu pacjenta z podłożem lub automatyczne dostosowanie ciśnienia w materacu do ułożeń łóżka w pozycji krzesła | TAK |  |  |  |  |  |
| 53 | Funkcja wspomagania obrotu pacjenta z poziomu łóżka/ materaca na okres min. 28 minut w celu pielęgnacji pacjenta realizowana za pomocą zintegrowanego z łóżkiem materaca Funkcja realizowana w pełnym zakresie obciążenia terapeutycznego łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 54 | Możliwość ustawienia funkcji wspomagania obrotu pacjenta w materacu lub łóżku, w celu ułatwienia czynności pielęgnacyjnych lub procedur pielęgniarskich. | TAK |  |  |  |  |  |
| 55 | System pozwalający odprowadzić nadmiar ciepła i wilgoci spod pacjenta, działający na styku powierzchni materaca ze skórą pacjenta, ogranicza macerację skóry, zmniejszając tym samym ryzyko powstawania odleżyn. | TAK |  |  |  |  |  |
| 56 | Możliwość tymczasowego wyłączenia systemu pneumatyki (max na okres 8h*) w celu poprawy komfortu pacjenta podczas snu | TAK |  |  |  |  |  |
| 57 | Wyposażenie dodatkowe każdego łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 58 | Łóżko wyposażone w pozycjonery przewodów kroplówek, tlenu, rur respiratora itp. | TAK |  |  |  |  |  |
| 59 | Pedał nożny wykorzystywany do podnoszenia i opuszczania łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 60 | Rama łóżka zaopatrzona w odbojniki w 4 narożach łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 61 | Łóżko wyposażone w system nocnego oświetlenia podłoża poniżej leża, aktywowany automatycznie w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu | TAK |  |  |  |  |  |
| 62 | Wieszak infuzyjny, składany. | TAK |  |  |  |  |  |
| 63 | Min. 6* uchwyty na worki drenażowe | TAK |  |  |  |  |  |
| 64 | Min. 6* uchwyty do zamontowania pasów unieruchamiających pacjenta. | TAK |  |  |  |  |  |
| 65 | Min. 4* gniazda na statywy infuzyjne. | TAK |  |  |  |  |  |
| 66 | Składane uchwyty transportowe do łatwiejszego prowadzenia łóżka z funkcją elektrycznego wspomagania przemieszczania łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 67 | Możliwość ustawienia alarmu opuszczenia łóżka min w 3 zakresach położenia pacjenta na leżu i zapamiętania historii alarmów, | TAK |  |  |  |  |  |
| 68 | Łóżko wyposażone w alarm dźwiękowy uniesienia segmentu oparcia poniżej 30° i 45° | TAK |  |  |  |  |  |
| 69 | Kolorystyka szczytów łóżek do wybrania przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postepowania. Dostępne min. 4 kolory w tym seledynowy (kolor RAL6019 lub zbliżony) i pomarańczowy (kolor RAL2003 lub zbliżony) | TAK |  |  |  |  |  |
| II | Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji: minimum 2014, sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |  |  |  |
| 2 | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 220cm± 3cm | TAK |  |  |  |  |  |
| 3 | Długość całkowita łóżka z przedłużeniem leża 230cm±2cm | TAK |  |  |  |  |  |
| 4 | Szerokość leża 86cm±2cm | TAK |  |  |  |  |  |
| 5 | Szerokość łóżka z poręczami bocznymi 103cm±3cm | TAK |  |  |  |  |  |
| 6 | Łóżko wyposażone w akumulator | TAK |  |  |  |  |  |
| 7 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 44cm± 3cm | TAK |  |  |  |  |  |
| 8 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 77cm± 2cm | TAK |  |  |  |  |  |
| 9 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 13,5cm w każdym punkcie, w celu współpracy z podnośnikami pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |
| 10 | Klamry obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi | TAK |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców | TAK |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z inteligentnym autokonturem, tzn. podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, ale z kilkusekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 13 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża Min. 0-65° | TAK |  |  |  |  |  |
| 14 | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | TAK |  |  |  |  |  |
| 15 | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża Min. 0-25° | TAK |  |  |  |  |  |
| 16 | Manualna regulacja segmentu podudzia | TAK |  |  |  |  |  |
| 17 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |  |  |  |
| 18 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min +/- 12° | TAK |  |  |  |  |  |
| 19 | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne, dla personelu medycznego i pacjenta z możliwością umocowania na barierce bocznej Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne | TAK |  |  |  |  |  |
| 20 | Panel sterowania dla personelu medycznego z selektywnymi sterownikami blokującymi funkcje elektryczne, umieszczony po obu stronach łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 21 | 4 pojedyncze antystatyczne koła o średnicy min.125 mm | TAK |  |  |  |  |  |
| 22 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie dostępna łatwo od strony nóg pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |
| 23 | Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek, wyróżniona innym kolorem | TAK |  |  |  |  |  |
| 24 | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne z wbudowanymi panelami sterowania i zintegrowanymi uchwytami ułatwiającymi wyjście pacjenta. Aktywacja ruchu barierki przy użyciu jednej ręki. | TAK |  |  |  |  |  |
| 25 | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. | TAK |  |  |  |  |  |
| 26 | Wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia widoczne niezależnie od pozycji barierek | TAK |  |  |  |  |  |
| 27 | Zwalnianie blokad barierek na roboczej (ergonomicznej) wysokości personelu medycznego, z możliwością złożenia za pomocą jednej ręki | TAK |  |  |  |  |  |
| 28 | Maksymalny odstęp między zewnętrzną krawędzią barierek a obrysem łóżka nie większy niż 4cm | TAK |  |  |  |  |  |
| 29 | Szczyty łóżka zapewniające stabilność podczas transportu | TAK |  |  |  |  |  |
| 30 | Możliwość łatwego wyjmowania szczytów łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 31 | Szczyt łóżka od strony nóg musi posiadać możliwość montażu drabinek przyłóżkowych | TAK |  |  |  |  |  |
| 32 | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 4 haki | TAK |  |  |  |  |  |
| 33 | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 34 | 10 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |
| 35 | 4 gniazda na statywy infuzyjne | TAK |  |  |  |  |  |
| 36 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg | TAK |  |  |  |  |  |
| 37 | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |  |  |  |  |
| 38 | Możliwość wydłużenia łóżka min o 10 cm | TAK |  |  |  |  |  |
| 39 | Wyposażenie każdego łóżka: Materac przeciwodleżynowy o grubości min. 12 cm wykonany z różnej gęstości pianek w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym Półka na pościel Uchwyt na kartę gorączkową Uchwyt na worki do moczu po każdej stronie łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 40 | Kolorystyka szczytów łóżek do wybrania przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postepowania. Dostępne min. 4 kolory w tym seledynowy (kolor RAL6019 lub zbliżony) i pomarańczowy (kolor RAL2003 lub zbliżony) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …........... do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli

w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem

granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta